南方电网科学研究院有限责任公司配电设备实验室、控制保护和自动化实验室设备计量服务技术要求
项目背景

南方电网科学研究院配电设备实验室和控制保护与自动化实验室目前分别具备开展铅酸蓄电池检测、保护装置检测等的实验室能力，该两个实验室现有部分检测设备计量证书将于2025年3月至6月到期，为保障实验室检测工作正常开展，需开展检测设备计量服务采购工作。
技术服务要求

本项目为择优选择供应商，现将采购相关技术服务要求说明如下：
1.报价单位须在规定的工作时间内完成以下设备的计量工作，具体设备清单及计量参数见下表：

	序号
	器具名称
	型号规格
	管理编号
	数量
	校准参数要求
	地址
	备注

	1
	*电池测试仪
	GBBT-100/300-4
	SEPRIETC-08-061A
	1台
	电压测量、电流测量具有0.5级或更高精度；

测量对地短路电流和测量蓄电池内阻具有0.1级精度或6位半显示；

内阻至少为10000Ω/V；

外观与工作正常性检查；

4个通道的电压校准点：5、25、50、75、100V；

4个通道的充电和放电电流校准点：5、25、50、125、300A
	珠海
	现场

	2
	*电池测试仪
	GBBT-100/300-4
	SEPRIETC-08-062A
	1台
	电压测量、电流测量具有0.5级或更高精度；

测量对地短路电流和测量蓄电池内阻具有0.1级精度或6位半显示；

内阻至少为10000Ω/V；

外观与工作正常性检查；

4个通道的电压校准点：5、25、50、75、100V；

4个通道的充电和放电电流校准点：5、25、50、125、300A
	珠海
	现场

	3
	*电池测试仪
	GBBT-100/300-4
	SEPRIETC-08-063A
	1台
	电压测量、电流测量具有0.5级或更高精度；

测量对地短路电流和测量蓄电池内阻具有0.1级精度或6位半显示；

内阻至少为10000Ω/V；

外观与工作正常性检查；

4个通道的电压校准点：5、25、50、75、100V；

4个通道的充电和放电电流校准点：5、25、50、125、300A
	珠海
	现场

	4
	*电池测试仪
	GBBT-100/300-4
	SEPRIETC-08-064A
	1台
	电压测量、电流测量具有0.5级或更高精度；

测量对地短路电流和测量蓄电池内阻具有0.1级精度或6位半显示；

内阻至少为10000Ω/V；

外观与工作正常性检查；

4个通道的电压校准点：5、25、50、75、100V；

4个通道的充电和放电电流校准点：5、25、50、125、300A
	珠海
	现场

	5
	*电池测试仪
	GBBT-100/300-4
	SEPRIETC-08-065A
	1台
	电压测量、电流测量具有0.5级或更高精度；

测量对地短路电流和测量蓄电池内阻具有0.1级精度或6位半显示；

内阻至少为10000Ω/V；

外观与工作正常性检查；

4个通道的电压校准点：5、25、50、75、100V；

4个通道的充电和放电电流校准点：5、25、50、125、300A
	珠海
	现场

	6
	*电池测试仪
	GBBT-100/300-4
	SEPRIETC-08-066A
	1台
	电压测量、电流测量具有0.5级或更高精度；

测量对地短路电流和测量蓄电池内阻具有0.1级精度或6位半显示；

内阻至少为10000Ω/V；

外观与工作正常性检查；

4个通道的电压校准点：5、25、50、75、100V；

4个通道的充电和放电电流校准点：5、25、50、125、300A
	珠海
	现场

	7
	*电池测试仪
	GBBT-5/100-32
	SEPRIETC-08-067A
	1台
	电压测量、电流测量具有0.5级或更高精度；

测量对地短路电流和测量蓄电池内阻具有0.1级精度或6位半显示；

内阻至少为10000Ω/V；

外观与工作正常性检查；

32个通道的电压校准点：0.5、1、2.5、3.5、5V；

32个通道的充电和放电电流校准点：5、25、50、75、100、125A
	珠海
	现场

	8
	*电池测试仪
	GBBT-5/100-32
	SEPRIETC-08-068A
	1台
	电压测量、电流测量具有0.5级或更高精度；

测量对地短路电流和测量蓄电池内阻具有0.1级精度或6位半显示；

内阻至少为10000Ω/V；

外观与工作正常性检查；

32个通道的电压校准点：0.5、1、2.5、3.5、5V；

32个通道的充电和放电电流校准点：5、25、50、75、100、125A
	珠海
	现场

	9
	*气压计
	ISE30A-01-N
	SEPRIETC-08-069A
	1个
	外观及一般性检查；

压力测量精度不低于±10%
	珠海
	取回

	10
	*气压计
	ISE30A-01-N
	SEPRIETC-08-070A
	1个
	外观及一般性检查；

压力测量精度不低于±10%
	珠海
	取回

	11
	*气压计
	ISE30A-01-N
	SEPRIETC-08-071A
	1个
	外观及一般性检查；

压力测量精度不低于±10%
	珠海
	取回

	12
	*温湿度气压计
	132mm
	SEPRIETC-08-072A
	1个
	外观及一般性检查；

压力测量精度不低于±10%；

温度测量每个分度值不大于1℃，标定精度不低于0.5℃；

温度校准点：-5、0、10、20、30℃；

湿度校准点：30%、50%、70%、80%、90%、98%
	珠海
	取回

	13
	*气泵
	KM-40S
	SEPRIETC-08-073A
	1个
	外观及一般性检查；

正压、负压，最大压力0.09MPa
	珠海
	取回

	14
	*电子秤
	JINXUAN
	SEPRIETC-08-074A
	1台
	外观及一般性检查；

质量称量精度不低于±1%；

最大称量≤150kg
	珠海
	取回

	15
	*游标卡尺
	（0~150）mm
	SEPRIETC-08-075A
	1个
	外观及一般性检查；

长度测量精度不低于±0.1%；

测量范围：0～150mm
	珠海
	取回

	16
	*数据采集器
	DAQ9600
	SEPRIETC-08-076A
	1个
	外观及一般性检查；

电压测量具有0.5级或更高精度；

温度测量每个分度值不大于1℃，标定精度不低于0.5℃；

20个通道的温度校准点：-30、0、50、100、200、300℃；

最大测量电压120V；

内阻至少为10000Ω/V；
	珠海
	现场

	17
	*数据采集器
	DAQ9600
	SEPRIETC-08-077A
	1个
	外观及一般性检查；

电压测量具有0.5级或更高精度；

温度测量每个分度值不大于1℃，标定精度不低于0.5℃；

20个通道的温度校准点：-30、0、50、100、200、300℃；

最大测量电压120V；

内阻至少为10000Ω/V
	珠海
	现场

	18
	*数据采集器
	DAQ9600
	SEPRIETC-08-078A
	1个
	外观及一般性检查；

电压测量具有0.5级或更高精度；

温度测量每个分度值不大于1℃，标定精度不低于0.5℃；

20个通道的温度校准点：-30、0、50、100、200、300℃；

最大测量电压120V；

内阻至少为10000Ω/V
	珠海
	现场

	19
	*数据采集器
	DAQ9600
	SEPRIETC-08-079A
	1个
	外观及一般性检查；

电压测量具有0.5级或更高精度；

温度测量每个分度值不大于1℃，标定精度不低于0.5℃；

20个通道的温度校准点：-30、0、50、100、200、300℃；

最大测量电压120V；

内阻至少为10000Ω/V
	珠海
	现场

	20
	*数据采集器
	DAQ9600
	SEPRIETC-08-080A
	1个
	外观及一般性检查；

电压测量具有0.5级或更高精度；

温度测量每个分度值不大于1℃，标定精度不低于0.5℃；

20个通道的温度校准点：-30、0、50、100、200、300℃；

最大测量电压120V；

内阻至少为10000Ω/V
	珠海
	现场

	21
	*数据采集器
	DAQ9600
	SEPRIETC-08-081A
	1个
	外观及一般性检查；

电压测量具有0.5级或更高精度；

温度测量每个分度值不大于1℃，标定精度不低于0.5℃；

20个通道的温度校准点：-30、0、50、100、200、300℃；

最大测量电压120V；

内阻至少为10000Ω/V
	珠海
	现场

	22
	*数据采集器
	DAQ9600
	SEPRIETC-08-082A
	1个
	外观及一般性检查；

电压测量具有0.5级或更高精度；

温度测量每个分度值不大于1℃，标定精度不低于0.5℃；

20个通道的温度校准点：-30、0、50、100、200、300℃；

最大测量电压120V；

内阻至少为10000Ω/V
	珠海
	现场

	23
	*数据采集器
	DAQ9600
	SEPRIETC-08-083A
	1个
	外观及一般性检查；

电压测量具有0.5级或更高精度；

温度测量每个分度值不大于1℃，标定精度不低于0.5℃；

20个通道的温度校准点：-30、0、50、100、200、300℃；

最大测量电压120V；

内阻至少为10000Ω/V
	珠海
	现场

	24
	*内阻测试仪
	GBM-3300
	SEPRIETC-08-084A
	1台
	外观及一般性检查；

电压校准点：12、24、36、48、60、100、200、300V；

电阻校准点：2、10、50、100、200、500Ω；1、2、2.9kΩ
	珠海
	现场

	25
	*直流电源
	ETM1502P
	SEPRIETC-08-085A
	1个
	外观及一般性检查；

电压输出：≤0.1%＋1mV；

电流输出：≤0.1%＋5mA；

电压分辨率：<10V：10mV；≥10V：0.1V；

电流分辨率：<10A：1mA；≥10A：10mA
	珠海
	现场

	26
	*K型热电偶
	K型
	SEPRIETC-08-086A
	1套
	温度测量标定精度不低于0.5℃

温度范围：-50~600℃
	珠海
	取回

	27
	*零跌落试验机
	JD-6001-0
	SEPRIETC-08-087A
	1台
	外观及基本性能检查；

试件重量：0～500kg；

跌落高度校准点：200、400、600、800、1000mm；

最大试件尺寸：800×800×850mm；

试件提升速度：<30秒/米；

支撑臂尺寸：700×800×40mm（由4支轻量化设计铝合金材质叉杆组成，减少落下冲击能量）
	珠海
	现场

	28
	*恒温液体密度计
	DS1000
	SEPRIETC-08-088A
	1台
	外观及各部分功能相互作用；

密度测量范围：0～1.999g/cm3；

测量分辨：0.001g/cm³
	珠海
	取回

	29
	*恒温恒湿试验箱
	JD-8001B-1500L
	SEPRIETC-08-089A
	1个
	外观及工作性能检查；

温度校准点：-40、40、60、80

120、150℃；

60℃下湿度校准点：30%、50%、70%、80%、90%、98%RH
	珠海
	现场

	30
	防爆阻燃箱
	JD-6005-1500L
	SEPRIETC-08-090A
	1个
	外观及功能检查；

泄压阀、照明、排烟机检查
	珠海
	现场

	31
	*在线热像仪
	AT30
	SEPRIETC-08-091A
	1个
	外观及一般性检查；

温度校准点：-20、0、100、300、500、650℃
	珠海
	取回

	32
	*在线热像仪
	AT30
	SEPRIETC-08-092A
	1个
	外观及一般性检查；

温度校准点：-20、0、100、300、500、650℃
	珠海
	取回

	33
	*在线热像仪
	AT30
	SEPRIETC-08-093A
	1个
	外观及一般性检查；

温度校准点：-20、0、100、300、500、650℃
	珠海
	取回

	34
	*在线热像仪
	AT30
	SEPRIETC-08-094A
	1个
	外观及一般性检查；

温度校准点：-20、0、100、300、500、650℃
	珠海
	取回 

	35
	*数字万用表
	GDM-9061
	SEPRIETC-08-095A
	1个
	外观及一般性检查；

（1）直流电压校准点：

量程：100mV，校准点：50、100mV；

量程：1V，校准点：0.1、1V；

量程：10V，校准点：1、5、10V；

量程：100V，校准点：10、100V；

量程：1000V，校准点：100、1000V

交流电压校准点：

量程：100mV，校准点：50、100mV；

量程：1V，校准点：0.1、1V；

量程：10V，校准点：1、5、10V；

量程：100V，校准点：10、100V；

量程：1000V，校准点：100、1000V

直流电流校准点：

量程：100µA，校准点：100µA；

量程：1mA，校准点：1mA；

量程：10mA，校准点：10mA；

量程：100mA，校准点：100mA；

量程：1A，校准点：1A；

量程：3A，校准点：3A；

量程：10A，校准点：10A

交流电流校准点：

量程：100µA，校准点：100µA；

量程：1mA，校准点：1mA；

量程：10mA，校准点：10mA；

量程：100mA，校准点：100mA；

量程：1A，校准点：1A；

量程：3A，校准点：3A；

量程：10A，校准点：10A

直流电阻校准点：

10、100Ω；1、10、100kΩ；1、10MΩ
	珠海
	现场

	36
	*数字万用表
	F15BMAX-01
	SEPRIETC-08-096A
	1个
	（1）外观及一般性检查；

（2）直流电压校准点：

0.39、3.9、39、390、900V

交流电压校准点：

0.39、3.9、39、390、900V

直流电流校准点：

100、1000µA；10、100mA；1、10A

交流电流校准点：

100、1000µA；10、100mA；1、10A

直流电阻校准点：

100Ω；1、10、100kΩ；1、10MΩ
	珠海
	现场

	37
	*水平垂直燃烧试验机
	JD-3050C
	SEPRIETC-08-097A
	1台
	外观及工作性能检查；

施焰时间、余焰时间、余灼时间：0～99分99秒可设定；

燃烧角度：20°、45°、90°可调节；

燃烧器尺寸参数：喷管内径9.5mm，喷管有效长度100m，有空气调节孔；

火焰高度：按标准要求可从20mm调至175mm，标准：20±2mm或40±2mm
	珠海
	现场

	38
	*可调电阻
	SY-CTKO6
	SEPRIETC-08-098A
	1个
	电阻校准点：0.1、0.5、1、1.5、2、2.5Ω
	珠海
	取回

	39
	*U型气压计
	0-45Kpa
	SEPRIETC-08-099A
	1个
	压力测量精度不低于±10%
	珠海
	取回

	40
	*U型气压计
	0-45Kpa
	SEPRIETC-08-100A
	1个
	压力测量精度不低于±10%
	珠海
	取回

	41
	*量筒
	Labshark
	SEPRIETC-08-101A
	1个
	量程：1000mL
	珠海
	取回

	42
	*IP试验探针
	IPX1-4
	SEPRIETC-09-023-A
	1套
	外观及一般性检查；

尺寸校准；

推力校准。
	广州
	取回

	43
	*光谱分析仪
	AE8600A
	/
	1台
	外观及一般性检查；

光波长校准点：850、1310、1550nm；

光功率示值误差线性校准点：0、-10、-20、-30、-40、-50dBm
	广州
	现场

	44
	*数字功率计
	PA310H
	SEPRIETC-09-024-A
	1台
	电压测量范围：3~600V；电流测量范围：5mA~20A；频率范围：DC、AC:10Hz~300kHz；电压、电流、功率精度：±0.1%
	广州
	现场

	45
	*对时系统测试仪
	SEPRI-TS01
	/
	1台
	时间同步信号测量准确度：

IRIG-B（DC）测量精度优于50ns；

SNTP测量精度优于5µs；

IEEE1588PTP测量精度优于50ns；

输出时间同步信号准确度：

IRIG-B（DC）、脉冲信号、IEEE1588时间输出精度优于50ns
	广州
	取回

	46
	*网络测试仪
	SEPRI-SNT01
	/
	1台
	传输延时测试时间分辨率10ns；

丢包率测试正确率100%；

转发延时测试偏差小于50ns；

数据包发送速率100M、1000M（包长：64、65、128、256、512、1024、1280、1518字节）
	广州
	取回

	47
	*数模一体继电保护测试仪
	ONLLY-B
	SEPRIETC-09-025-A
	1台
	交流电压0-120V; 直流电压0-300V; 交流电流0-20A; 直流电流0-20A; 延时时间100-1000ms，1-2s，2-5s，5-10s，10-20s
	广州
	现场

	48
	*数模一体继电保护测试仪
	ONLLY-B
	SEPRIETC-09-028-A
	1台
	交流电压0-120V; 直流电压0-300V; 交流电流0-20A; 直流电流0-20A; 延时时间100-1000ms，1-2s，2-5s，5-10s，10-20s
	广州
	现场

	49
	*普通继电保护测试仪
	ONLLY-A
	SEPRIETC-09-026-A
	1台
	交流电压0-120V; 直流电压0-300V; 交流电流0-20A; 直流电流0-20A; 延时时间100-1000ms，1-2s，2-5s，5-10s，10-20s
	广州
	现场

	50
	*普通继电保护测试仪
	ONLLY-A
	SEPRIETC-09-029-A
	1台
	交流电压0-120V; 直流电压0-300V; 交流电流0-20A; 直流电流0-20A; 延时时间100-1000ms，1-2s，2-5s，5-10s，10-20s
	广州
	现场

	51
	*手持式数字信号分析仪
	ONLLY-i
	SEPRIETC-09-027-A
	1台
	电压0-125V; 电流0-40A; 采样率4000Sp/s; 频率30-100Hz; 延时时间0-2000µs
	广州
	取回

	52
	*手持式数字信号分析仪
	ONLLY-i
	SEPRIETC-09-030-A
	1台
	电压0-125V; 电流0-40A; 采样率4000Sp/s; 频率30-100Hz; 延时时间0-2000µs
	广州
	取回


注：现场计量设备地点分为广东省珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路89号和广州市黄埔区联合街道香山路3号，具体设备计量地点见表格“地址”一栏。
2、报价单位需要具备以上表格中所有设备的计量能力，特别地，对于以上表格中标注有*的设备，报价单位需具备CNAS/CMA资质，并提供CNAS/CMA计量证书；

3、报价单位应于收到中标通知书后的3个月内完成以上设备的计量工作，提交表格中所有设备计量证书（纸质版/电子版）。

附件1 报价表

综合报价为：     元（注：综合报价为下表中所有设备计量服务总价）

	序号
	器具名称
	型号规格
	管理编号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	*电池测试仪
	GBBT-100/300-4
	SEPRIETC-08-061A
	1台
	
	

	2
	*电池测试仪
	GBBT-100/300-4
	SEPRIETC-08-062A
	1台
	
	

	3
	*电池测试仪
	GBBT-100/300-4
	SEPRIETC-08-063A
	1台
	
	

	4
	*电池测试仪
	GBBT-100/300-4
	SEPRIETC-08-064A
	1台
	
	

	5
	*电池测试仪
	GBBT-100/300-4
	SEPRIETC-08-065A
	1台
	
	

	6
	*电池测试仪
	GBBT-100/300-4
	SEPRIETC-08-066A
	1台
	
	

	7
	*电池测试仪
	GBBT-5/100-32
	SEPRIETC-08-067A
	1台
	
	

	8
	*电池测试仪
	GBBT-5/100-32
	SEPRIETC-08-068A
	1台
	
	

	9
	*气压计
	ISE30A-01-N
	SEPRIETC-08-069A
	1个
	
	

	10
	*气压计
	ISE30A-01-N
	SEPRIETC-08-070A
	1个
	
	

	11
	*气压计
	ISE30A-01-N
	SEPRIETC-08-071A
	1个
	
	

	12
	*温湿度气压计
	132mm
	SEPRIETC-08-072A
	1个
	
	

	13
	*气泵
	KM-40S
	SEPRIETC-08-073A
	1个
	
	

	14
	*电子秤
	JINXUAN
	SEPRIETC-08-074A
	1台
	
	

	15
	*游标卡尺
	（0~150）mm
	SEPRIETC-08-075A
	1个
	
	

	16
	*数据采集器
	DAQ9600
	SEPRIETC-08-076A
	1个
	
	

	17
	*数据采集器
	DAQ9600
	SEPRIETC-08-077A
	1个
	
	

	18
	*数据采集器
	DAQ9600
	SEPRIETC-08-078A
	1个
	
	

	19
	*数据采集器
	DAQ9600
	SEPRIETC-08-079A
	1个
	
	

	20
	*数据采集器
	DAQ9600
	SEPRIETC-08-080A
	1个
	
	

	21
	*数据采集器
	DAQ9600
	SEPRIETC-08-081A
	1个
	
	

	22
	*数据采集器
	DAQ9600
	SEPRIETC-08-082A
	1个
	
	

	23
	*数据采集器
	DAQ9600
	SEPRIETC-08-083A
	1个
	
	

	24
	*内阻测试仪
	GBM-3300
	SEPRIETC-08-084A
	1台
	
	

	25
	*直流电源
	ETM1502P
	SEPRIETC-08-085A
	1个
	
	

	26
	*K型热电偶
	K型
	SEPRIETC-08-086A
	1套
	
	

	27
	*零跌落试验机
	JD-6001-0
	SEPRIETC-08-087A
	1台
	
	

	28
	*恒温液体密度计
	DS1000
	SEPRIETC-08-088A
	1台
	
	

	29
	*恒温恒湿试验箱
	JD-8001B-1500L
	SEPRIETC-08-089A
	1个
	
	

	30
	防爆阻燃箱
	JD-6005-1500L
	SEPRIETC-08-090A
	1个
	
	

	31
	*在线热像仪
	AT30
	SEPRIETC-08-091A
	1个
	
	

	32
	*在线热像仪
	AT30
	SEPRIETC-08-092A
	1个
	
	

	33
	*在线热像仪
	AT30
	SEPRIETC-08-093A
	1个
	
	

	34
	*在线热像仪
	AT30
	SEPRIETC-08-094A
	1个
	
	

	35
	*数字万用表
	GDM-9061
	SEPRIETC-08-095A
	1个
	
	

	36
	*数字万用表
	F15BMAX-01
	SEPRIETC-08-096A
	1个
	
	

	37
	*水平垂直燃烧试验机
	JD-3050C
	SEPRIETC-08-097A
	1台
	
	

	38
	*可调电阻
	SY-CTKO6
	SEPRIETC-08-098A
	1个
	
	

	39
	*U型气压计
	0-45Kpa
	SEPRIETC-08-099A
	1个
	
	

	40
	*U型气压计
	0-45Kpa
	SEPRIETC-08-100A
	1个
	
	

	41
	*量筒
	Labshark
	SEPRIETC-08-101A
	1个
	
	

	42
	*IP试验探针
	IPX1-4
	SEPRIETC-09-023-A
	1套
	
	

	43
	*光谱分析仪
	AE8600A
	/
	1台
	
	

	44
	*数字功率计
	PA310H
	SEPRIETC-09-024-A
	1台
	
	

	45
	*对时系统测试仪
	SEPRI-TS01
	/
	1台
	
	

	46
	*网络测试仪
	SEPRI-SNT01
	/
	1台
	
	

	47
	*数模一体继电保护测试仪
	ONLLY-B
	SEPRIETC-09-025-A
	1台
	
	

	48
	*数模一体继电保护测试仪
	ONLLY-B
	SEPRIETC-09-028-A
	1台
	
	

	49
	*普通继电保护测试仪
	ONLLY-A
	SEPRIETC-09-026-A
	1台
	
	

	50
	*普通继电保护测试仪
	ONLLY-A
	SEPRIETC-09-029-A
	1台
	
	

	51
	*手持式数字信号分析仪
	ONLLY-i
	SEPRIETC-09-027-A
	1台
	
	

	52
	*手持式数字信号分析仪
	ONLLY-i
	SEPRIETC-09-030-A
	1台
	
	


注：报价涵盖计量过程中产生的快递费、差旅费、交通费、技术服务费等全部费用
                            报价单位全称(盖章)

                           2025年  月   日
