变电专业SF6露点仪

技术规范书

海南电网有限责任公司

二O二五年六月

目   录

1 总则	2

2 引用标准	2

3 工作使用条件	3

4 设备功能及技术要求	3

4.1功能要求	3

4.2 技术指标要求	4

5 设备的供货范围要求	5

6 包装、运输和贮存	5

7 售后服务和技术培训要求	6

7.1 售后服务	6

7.2 技术培训	6

8 验收要求	7

8.1 到货验收	7

8.2 现场验收	7

# 1 总则

1.1 本规范书适用于自动SF6露点仪的招标，它提出设备的功能、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 招标方在本规范书中提出了设备所应满足的主要功能要求和基本性能指标，且为最低限度，并未罗列所有的技术要求和适用标准，投标方应提供一套既满足本规范书和所列标准要求、又符合相关国际和行业标准的高质量产品，并提供相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 投标方必须对本招标文件的每一款作出明确答复，并写出具体技术数据和指标，否则视该条回答无效。如未对本规范书提出偏差，将认为投标方同意提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中的“偏差表”中。

1.4 投标方须执行招标书技术部分所列标准，有矛盾时，按较高标准执行。

1.5 投标人资格

投标人必须具备相关产品的设计、制造经验，并有质检部门的认可文件或相关的检测报告、ISO-9001质量认证书或相当的认证文件。投标的设备必须提供在电力系统商业运行的良好记录，投标人提供的设备必须是在国内生产制造。

- 2 引用标准

除本规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均应按下列标准和规定进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是最新版本的标准。如果这些标准内容矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用标书规定以外的标准时，需提交与这种替换标准相当的或优于标书规定标准的证明。主要引用标准如下：

GB/T 11605  湿度测量方法

GB 5832.2  气体中微量水分的测定(露点法)

GB/T 8905  六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则

DL 1032  电气设备用六氟化硫（SF6）气体取样方法

DL/T 506  六氟化硫电气设备绝缘气体湿度测量方法

Q/CSG 1206007-2017  电力设备检修试验规程

- 3 工作使用条件

环境温度：10℃～40℃

环境湿度：15～90%，无凝露

使用地点：室内外

海拔高度：3000米以下

最大日温差：30℃

工作电源：AC220V±10%

电源频率：(50±1)Hz

- 4 设备功能及技术要求

以下规定了本次所需采购的技术要求。投标方所提出的任何替代指标应不低于本技术规范书的要求。

## 4.1功能要求

（1）SF6露点仪必须完成开机零点、斜率、模块自检，开机露点自校准、实时显示测量曲线、测量数据的存储、打印、智能电量的显示。工作时间不小于48小时。

（2）检测原理：镀铑露点镜，光学检测。

（3）湿度折算：应自动将不同温度的被测气体湿度测量结果转换为20℃标准条件下的湿度值，并可判定其合格性。

（4）压力校正：应自动消除大气压变化对测量精度的误差。

（5）防过冷水：应有效消除过冷水现象造成的测量误差。

（6）防SF6液化：应有效防止SF6在镜面液化。

（7）露点、湿度、大气压力、环境温度直读：应直观显示当前测量的露点、湿度值、大气压力、环境温度值和经压力校正、温度折算后的露点、湿度值。

（8）干燥式气路设计：设备内部测量管路与外部测量管路组成气体通路，在连续两次测量或隔日测量时应能将上次测量样气密封在气体通路中，减少下次测量气体通路干燥的时间，同时具备管道冲洗、清零功能，可使用SF6气体、干燥空气清洁管路及仪器测试单元。

（9）组合式采样管路：至少满足“8米+5米+2米”的组合式采样管路，满足现场测量的需要。

4.2 技术指标要求

| 名称 | 标准参数值 |
| --- | --- |
| 散热方式 | 热管散热与柔性导热，最大制冷能力下，20分钟温度上升应在2℃以内（须提供权威机构出具的使用效果检测证明） |
| 露点测量范围 | -62℃～室温（须提供权威机构出具的使用效果检测证明） |
| 精度 | ≤±0.2℃ |
| 测量范围 | -80℃～20℃ |
| 测量时间 | 环境温度＜30℃且露点值＞-50℃条件时，测量时间≤3分钟 环境温度≥30℃且露点值≤-50℃条件时，测量时间≤5分钟 |
| 取样气体流量 | ≤300ml/min，带流量控制调节功能 |
| 电子流量计显示 | 流量精度±1%，流量范围：0～20 L/h ，SF6气体压力0～1.0MPa |

# 5 设备的供货范围要求

单套供货清单如下：

| 序号 | 供货设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SF6露点仪 | / | 1台 |
| 2 | 聚四氟乙烯管（带金属铠装保护）（8m+5m+2m） | / | 3套 |
| 3 | 成套SF6气体测试接头 （铜质材料，逆止阀式） | / | 1套 |
| 4 | 产品说明书及电子文档 | / | 1份 |
| 5 | 出厂检测报告 | / | 1份 |
| 6 | 产品合格证 | / | 1份 |

以上为供货验收清单，若不满足做退货并取消合同处理。

# 6 包装、运输和贮存

（1）设备制造完成并通过试验后应及时包装，应得到切实的保护，确保其不受污损。

（2）所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

（3）在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

（4）各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

（5）包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

（6）整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

（7）随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。

7 售后服务和技术培训要求

7.1 售后服务

（1）投标方应保证系统投运之日起提供终身免费软件服务：免费技术支持、免费给予版本升级（不限次数）；

（2）投标方应保证系统投运之日起提供：三年保修（含人工费用），终身维护；

（3）投标方对软件提供7×24小时技术支持服务；

（4）系统运行过程中，如出现软件故障，投标方须在接到用户报告提出维护要求4小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案。

7.2 技术培训

7.2.1 培训要求

（1）投标方须免费提供现场的集中培训，时间不少于3天。其中，理论培训1天；实操不少于2天。

（2）招标方的技术人员在理论和操作方面得到培训，熟悉和掌握仪器的使用和检测结果的评定。

（3）投标方须向受训人员提供相关操作手册等技术资料。

7.2.2 培训内容

（1）理论培训：技术原理、设备使用方法等；

（2）实操培训：根据需方的安排，开展一座变电站相关设备等一次检测。

8 验收要求

系统测试验收划分为二个阶段，即到货验收、现场验收。

8.1 到货验收

到货验收包括对硬件的型号、数量以及详细参数进行验收，检查软件是否已安装进系统。

8.2 现场验收

以投标方协助需方完成培训内容为标准进行验收。