变电专业手持式合金分析仪

技术规范书

海南电网有限责任公司

二O二五年六月

目   录

1 总则	2

2 引用标准	2

3 使用环境条件要求	3

4 设备功能及技术要求	3

4.1功能要求	3

4.2 技术指标要求	3

5 设备的供货范围要求	5

6 包装、运输和贮存	5

7 售后服务和技术培训要求	6

7.1 售后服务	6

7.2 技术培训	6

8 验收要求	7

8.1 到货验收	7

8.2 现场验收	7

# 1 总则

1.1 本规范书适用于手持式合金分析仪的招标，它提出设备的功能、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 招标方在本规范书中提出了设备所应满足的主要功能要求和基本性能指标，且为最低限度，并未罗列所有的技术要求和适用标准，投标方应提供一套既满足本规范书和所列标准要求、又符合相关国际和行业标准的高质量产品，并提供相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 投标方必须对本招标文件的每一款作出明确答复，并写出具体技术数据和指标，否则视该条回答无效。如未对本规范书提出偏差，将认为投标方同意提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中的“偏差表”中。

1.4 投标方须执行招标书技术部分所列标准，有矛盾时，按较高标准执行。

1.5 投标人资格

投标人必须具备相关产品的设计、制造经验，并有质检部门的认可文件或相关的检测报告、ISO-9001质量认证书或相当的认证文件。投标的设备必须提供在电力系统商业运行的良好记录，投标人提供的设备必须是在国内生产制造。

- 2 引用标准

除本规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均应按下列标准和规定进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是最新版本的标准。如果这些标准内容矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用标书规定以外的标准时，需提交与这种替换标准相当的或优于标书规定标准的证明。主要引用标准如下：

GB 4793.1   测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第 1 部分：通用要求

GB 9969.1   工业产品使用说明书总则

QJ 2859     手持式合金分析仪操作使用方法与判定规则

- 3 使用环境条件要求

环境温度：-20℃～＋55℃

环境湿度：≤90%，无凝露

使用地点：室内外

海拔高度：3000米以下

最大日温差：30℃

工作电源：AC220V±10%

电源频率：(50±1)Hz

- 4 设备功能及技术要求

以下规定了本次所需采购的技术要求。投标方所提出的任何替代指标应不低于本技术规范书的要求。

## 4.1功能要求

（1）仪器体积小、重量轻，易于使用。

（2）测试速度快、精度高、重复性好、抗干扰能力强。

4.2 技术指标要求

| 名称 | 标准参数值 |
| --- | --- |
| 合金模式可测试元素 | Cd、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Se、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Pd、Ag、Sn、Sb、Hf、Ta、W、Re、Pb、Bi、Al、Si、S、P、Mg |
| 模式 | 每个模式每条光束有8个位置的自动选择过滤器。（投标文件须提供官网截图证明8种以上滤光片位置） |
| 靶材和电压 | 大功率4W微型直板电子X射线管（铑靶），8kV-40kV多段可选择的电压,对Al、Si、S、P、Mg等轻元素具有更好的稳定性 ，最大电流200μA。（投标时须提供官网截图证明靶材和电压） |
| 恒温冷却系统 | 采用Peltier恒温冷却系统，控测器在-35℃下工作，保证仪器的检测精度，和不受外界温度的影响 |
| 启动测试方式 | 具备一键式触发测试和触屏点击测试两种启动测试方式，无需长时间按扳机，长时间工作无疲劳感，方便复杂现场工作。（投标文件须提供设备实物图佐证两种测试方式） |
| 散热 | 除通过机体采用铝合金外壳设计进行散热外，仪器底部配备有内置风扇，使散热更加有效，延长机器寿命。（投标文件须提供设备实物图散热风扇窗口证明） |
| 一体化设计 | 800 × 480 (WVGA)液晶电容式触摸屏，可使用手指进行控制 |
| 内存 | 1GB内存，可存储75000组数据、图像与光谱，并且允许用户再扩容（每增加1G可增加75000组数据存储量）。具备是智能时间管理系统，数据自动按照年、月、日的方式进行进行归类，方便查找。数据删除允许用户对某一条数据进行删除。（投标时须提供仪器智能时间管理系统照片佐证 ） |
| 显示 | 百分比（%）显示元素含量并显示测试样品牌号限定值；元素显示允许用户自定义等方式排序,可统计多次测试的平均值,可接台式电脑显示；测试样品谱图、样品信息及测试位置可在同一界面显示 |
| 数据传输 | USB电缆、无线蓝牙、SD卡、U盘及WIFI |
| 智能省电模式 | 1分钟不使用自动进入省电模式。电池自带电池电量显示功能；独有的充电底座可满足2块可循环使用的充电锂电池供电，并可在不关机机状态下更换电池，延长持续使用时间。（投标文件须设备实物可同时充两块电池佐证） |
| 工业牌号 | 预装工业牌号超过1000种（包含美标、日标、欧标、国标电力牌号），能分析的合金高达万种。允许用户对现有牌号库进行编辑和添加 |
| 摄像头 | 仪器配有瞄准摄像头和全景摄像头两个摄像头，用户可以记录测试样品位置也可以记录被测样品的整体环境图片。（投标文件须提供官网截图证明具备两个摄像头） |
| 镀层模式 | 可测试铜镀银（0-60μm）、铁镀锡（0-80μm））、铜镀锌（0-50μm）、铝镀银（0-60μm）等各基体单层金属镀层及各基体的复合镀层（最多可测试3层） |

- 5 设备的供货范围要求

单套供货清单如下：

| 序号 | 供货设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式合金分析仪 | / | 1台 |
| 2 | 防水手提箱 | / | 1个 |
| 3 | 锂离子电池 | / | 2个 |
| 4 | 用户手册及快速入门指南 | / | 1份 |
| 5 | 迷你USB线 | / | 1根 |
| 6 | 分析仪安全腕带 | / | 1个 |
| 7 | 窗口保护膜 | / | 10张 |
| 8 | PC软件（U盘） | / | 1个 |
| 9 | 充电底座 | / | 1个 |

以上为供货验收清单，若不满足做退货并取消合同处理。

# 6 包装、运输和贮存

（1）设备制造完成并通过试验后应及时包装，应得到切实的保护，确保其不受污损。

（2）所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

（3）在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

（4）各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

（5）包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

（6）整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

（7）随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。

7 售后服务和技术培训要求

7.1 售后服务

（1）投标方应保证系统投运之日起提供终身免费软件服务：免费技术支持、免费给予版本升级（不限次数）；

（2）投标方应保证系统投运之日起提供：三年保修（含人工费用），终身维护；

（3）投标方对软件提供7×24小时技术支持服务；

（4）系统运行过程中，如出现软件故障，投标方须在接到用户报告提出维护要求4小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案。

7.2 技术培训

7.2.1 培训要求

（1）投标方须免费提供现场的集中培训，时间不少于3天。其中，理论培训1天；实操不少于2天。

（2）招标方的技术人员在理论和操作方面得到培训，熟悉和掌握仪器的使用和检测结果的评定。

（3）投标方须向受训人员提供相关操作手册等技术资料。

7.2.2 培训内容

（1）理论培训：技术原理、设备使用方法等；

（2）实操培训：根据需方的安排，开展一座变电站相关设备等一次检测。

8 验收要求

系统测试验收划分为二个阶段，即到货验收、现场验收。

8.1 到货验收

到货验收包括对硬件的型号、数量以及详细参数进行验收，检查软件是否已安装进系统。

8.2 现场验收

以投标方协助需方完成培训内容为标准进行验收。