技术要求附件：

南方电网科学研究院有限责任公司

高压直流工程调试用指针表等设备租赁

零星采购技术附件

一、 采购范围及要求

按照国家、行业、南方电网公司相关规定和要求，完成“直流工程调试用指针表等设备”租赁。其中，设备详细要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 租赁期限 | 主要功能性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指针表 | 1台 | 1年 | 具备电压、电流、电阻测量功能. 主要技术要求不低于如下参数： 交流电流测量范围：10A，灵敏度：0.25A，精确度误差±5%； 直流电压测量范围：20kV，精准度误差±5%； 交流电压测量范围：9kV，精准度误差±5%； 直流电阻测量范围：20kΩ，精准度误差±10%; |
| 2 | 相序表 | 1台 | 1年 | 具备测量400V、10kV、35kV等三相线路的相序、相位、电压、频率，核相测试，变压器组别判断功能。可显示相序结果、核相结果、相位、频率、电压，向量图指示，有语音提示，清晰直观，无线通讯距离达50m以上。其中35kV及以下的裸导线可以直接接触测量，35kV以上的裸导线采用非接触式测量，非接触测试是将探测器逐渐靠近被测导线，当感应到电场信号时就可以完成相序、核相测试，无需直接接触高压导线。低压数字相序指示仪：测试电压范围：40-700V、频率范围：15-400HZ；高压相序指示仪：高压无线核相、相位监测相序判断，可用于测试110kV及以下电压等级 同相定性：主机显示度数≤15° 主机和采集器的视距传输距离≥100m 通用采集器X、Y测试交流电压等级380V-220kV |
| 3 | 智能三相相位伏安表 | 1台 | 1年 | 仪表可以在被测回路不开路的情况下，同时测量三相交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电流矢量和，判别变压器接线组别、感性、容性电路，测试二次回路和母差保护系统，读出差动保护各组CT之间的相位关系，检查电度表的接线正确与否，检修线路设备等。 主要技术要求不低于如下参数： 采用多通道电量同步测量技术及 TFT 真彩色液晶显示器，同时测量、同屏显示16个相关被测电量。 三相六功能测量：电压、电流、频率、相位、相量图、 波形。 可在 0.1V~450V、1mA~10A 宽范围内测量相位，显示相量图。 可直接同步分色显示三路输入电压、三路输入电流的波形。 量程自动切换：400V/20V、10A/2A/500mA/100mA 表内预装锂电池，一次充足电 后连续工作时间达 20 小时。 |
| 4 | 变压器消磁分析仪 | 1台 | 1年 | 主要功能如下： 1.能检测变压器初始剩磁率及消磁完成后剩磁率。 2.能有效消除变压器剩磁； 3.消磁速度快。 4.接线操作简洁方便。 5.具有变压器消磁前后剩磁率对比功能。 6.具有变压器消磁前后加载AC220V空载电流对比功能。 主要技术要求不低于如下参数： 消磁测试： 1.消磁电压输出：±90V； 2.消磁电流输出：≤5A ； 3.消磁效果：剩磁率≤8%； 去磁方法：去磁接线采用变压器高压侧去磁接线方法。可以选择AB相去磁、BC相去磁、ABC相去磁。 |
| 5 | 核相仪 | 1台 | 1年 | 本设备一般由无线接收器、探测器、伸缩绝缘杆等组成。可显示核相结果、相位、电压、频率、向量图指示，有语音提示，清晰直观。能对电压线路全智能核相，其中35kV及以下的裸导线可以直接接触核相，35kV以上的裸导线采用非接触式核相，非接触核相是将探测器逐渐靠近被测导线，当感应到电场信号时就可以完成核相，无需直接接触高压导线，同时具有高压验电器、高压相位表、高压相序表的功能，可以用于验电、相序测试，变压器组别判断等。 主要技术要求不低于如下参数： 1.所测电压：10V-220kV； 2.无线传输距离：视距100米； 3.同相：相角偏移≤30°（阈值0-60°内，可自行设置）； 4.异相：相角偏移＞30°（阈值0-60°内，可自行设置）； 5.显示精度：定量测量≤4°； 6.相位角分辨率1.5°； 7.相序测量：通过120°顺时针/240°逆时针来确定指示相序。 |

备注：若提供的不是新设备，其使用年限应在五年以内。

二、 资格条件

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明； |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价； |
| 3 | 报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。 |

三、 成交办法

根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。