云南电力试验研究院（集团）有限公司检验检测事业部电容电感测试仪校准装置修理及送检服务专项采购（零星采购）

技术规范书

一.项目概要

申请修理的电容电感测试仪校准装置主要用于实验室电容电感测试仪的校准，因设备异常，现需要对标准装置的主功率输出模块进行修理，更换，调试，并进行设备送检。

- 项目范围

本次维修的内容为武汉市华英电力科技有限公司生产的电容电感测试仪校准装置，因设备内部功率输出模块老化故障，导致主功率模块输出电流稳定性不好，在进行年度标准器具溯源时发现，电容电感测试仪校准装置的电流输出在较低和较高幅值时波动较大，导致校准装置未能通过年度的计量溯源标定，并且因为波动性较大无法进行修正，经过与专业技术人员沟通分析，判断故障原因是主功率输出模块问题，需要对其进行维修和部件更换，并进行设备送检。

三.项目技术要求

3.1电容电感测试仪校准装置维修后达到的效果

更换电容电感测试仪主功率输出模块，调整新功率输出模块和测试电压的同步控制，对更换主功率模块后的电容电感测试仪校准装置进行计量标定调整，确保维修后主功率输出模块与被检测仪器的电压信号能够保持时间和相位同步，装置输出电流能够在0.1～20A范围内保持稳定，电流波动值小于0.1%。维修后的仪器经过重新调整与校准后，电容模式下电容值在1uF-2000uF范围内误差不超过0.2%，电感值在1mh-5H范围内误差不超过0.2%。

3.2项目进度要求

| 时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 自中标通知书发出之日起30天内 | 修理、送检、验收、付款 |

四.设备要求

4.1 包装方式和要求：

4.1.1 所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

4.1.2在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

4.1.3各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

4.1.4包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按 GB/T 191-2008)。

4.1.5整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

4.1.6随产品提供的技术资料应完整无缺。

4.2 运输：

必须采取符合要求的合理形式对配件运输和贮存，并且由委托方专人全程跟踪。

现场交接的最终验收完成之后，供方代表将修理完整的设备移交需方。

4.2 标的物交付时间：

4.2.1修理期限为：自中标通知书发出之日起30天内。

4.2.2修理方式：需方将设备寄给供方进行维修。

4.2.3如中标人逾期修理，取消中标人中标资格，并依法追究其法律责任。

4.4 验收地点：

云南省昆明市经开区云大西路105号云电科技园

4.5 安装和调试：

4.5.1供方负责按国家相关标准或要求及本技术规范书的约定进行安装和调试的工作，以使装置设备具备正常安全预定的使用功能及性能，并满足技术规范书附件要求。并负责对需方人员进行技术指导及培训，直到需方人员能正常、正确、安全操作该设备为止，以保证达到预定的性能。供方承担安装期间所有的安装调试费用，接受并服从需方的管理与监督。
4.5.2供方应在初步验收合格后3日内安装调试培训完毕，在供方安装调试过程中，供方应严格按照操作规程进行操作，并承担安装调试过程中发生的一切责任及费用。安装调试期间本项目的半成品、材料、设备及工具等，由供方自行保管，如有遗失或损坏，由供方自行承担责任。
4.5.3安装调试完毕正常运行3日内，需方应及时组织人员对维修后的装置进行测试或试运行。若仍存在缺陷，供方应在3日内及时整改，使装置达到技术规范书约定的性能。整改发生的费用应由供方承担。
4.5.4当安装调试培训完毕，并通过需方的正式验收后，双方签字确认，正式交付给需方，视为正式验收合格，在此之前的毁损、灭失等风险由供方承担。

4.6 质保期（质量保证承诺）：

项目（设备）验收合格后12个月

4.7 售后服务承诺：

4.7.1供方对所供设备配件实行质量“三包”（包修、包换、包退），在使用中、运行中出现质量问题，在接到通知后的 24 小时内答复，在 48 小时内派员到达现场,处理问题。

4.7.2供方应及时提供与本技术规范书设备有关的安装、调试、验收、性能验收试验、运行等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

4.8交付成果、验收

供方按需方要求完成项目即达到验收条件，项目验收为设备修理完成。

4.9采购清册及权重

物资采购清册

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测部电容电感测试仪校准装置修理 | 更换主功率输出模块，完成更换后电压控制和主功率输出模块的控制调整。对校准装置进行调试和校准确保维修后的装置误差符合要求 | 1 | 项 | 1.68 | 包含维修需要配件购置费用、工时费、税金。 |
| 2 | 检测部电容电感测试仪校准装置送检 | 需送至国家高电压计量站进行检定校准，报价包含送检费用及来回交通费 | 1 | 项 | 1.00 | 依据国家检定规程或校准规范出具检定校准证书，项目需包含电容检定校准点：1uF-2000uF误差不超过0.2% 电感检定校准点：1mh-5H误差不超过0.2% |

注：具体维修项目以工程师排查结果为准，并依据供应商投标报价表格进行结算。发票以国家税率为准。

五、管理人员为本项目的负责人。

六、报价方面

报价方式：固定总价报价（包含税）；

报价明细：

| 序号 | 名称 | 总价报价（万元/项） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测部电容电感测试仪校准装置修理 |  |  |
| 2 | 检测部电容电感测试仪校准装置送检 |  |  |

注：具体税率以税法规定的为主。