2025年曲靖供电局供电服务中心三相电能表现场校验仪修理技术规范书

2025年8月

曲靖供电局

一、项目介绍

1.项目名称：2025年曲靖供电局三相电能表现场校验仪修理。

2.项目概况：对2016-2018年曲靖供电局购置的11套三相电能表现场校验仪进行修理，保证校验设备正常使用，现场校验工作可全面进行。

3.三相电能表现场校验仪设备型号及故障情况：

| 序 号 | 型号 | 出厂 编号 | 出厂 日期 | 准确度等级 | 制造厂家 | 设备 所属单位 | 故障现象/需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 679C-T | D3A1608003 | 2016.08 | 0.05 钳表：0.2 | 厦门红相电力设备股份有限公司 | 供电服务中心 计量运维一班 | 钳夹故障、鳄鱼夹绝缘包裹损坏/ - 1.维修（配置）钳夹 - 2.配置全封闭鳄鱼夹连接线（最小号） |
| 2 | WDX-2NA | 2NA181120 | 2018.11 | 0.05 钳表：0.2 | 保定新云达电力设备有限责任公司 | 供电服务中心 计量运维二班 | 鳄鱼夹绝缘包裹损坏/ 配置全封闭鳄鱼夹连接线（最小号） |
| 3 | WDX-2NA | 2NA181136 | 2018.11 | 0.05 钳表：0.2 | 保定新云达电力设备有限责任公司 | 供电服务中心 计量运维三班 | 光电头坏坏/ 维修（配置）光电头 |
| 4 | WDX-2NA | 2NA181127 | 2018.11 | 0.05 钳表：0.2 | 保定新云达电力设备有限责任公司 | 供电服务中心 计量运维三班 | 钳夹故障/ 维修（配置）钳夹 |
| 5 | WDX-2NA | 2NA171101 | 2017.11 | 0.05 钳表：0.2 | 保定新云达电力设备有限责任公司 | 师宗供电局 | 鳄鱼夹绝缘包裹损坏/ 配置全封闭鳄鱼夹连接线 |
| 6 | WDX-2NA | 2NA171102 | 2017.11 | 0.05 钳表：0.2 | 保定新云达电力设备有限责任公司 | 师宗供电局 | 鳄鱼夹绝缘包裹损坏/ 配置全封闭鳄鱼夹连接线 |
| 7 | WDX-2NA | 2NA171103 | 2017.11 | 0.05 钳表：0.2 | 保定新云达电力设备有限责任公司 | 师宗供电局 | 鳄鱼夹绝缘包裹损坏/ 配置全封闭鳄鱼夹连接线 |
| 8 | WDX-2NA | 2NA171104 | 2017.11 | 0.05 钳表：0.2 | 保定新云达电力设备有限责任公司 | 师宗供电局 | 鳄鱼夹绝缘包裹损坏/ 配置全封闭鳄鱼夹连接线 |
| 9 | WDX-2NA | 2NA180528 | 2018.05 | 0.05 钳表：0.2 | 保定新云达电力设备有限责任公司 | 师宗供电局 | 鳄鱼夹绝缘包裹损坏/ 配置全封闭鳄鱼夹连接线 |
| 10 | WDX-2NA | 2NA180530 | 2018.05 | 0.05 钳表：0.2 | 保定新云达电力设备有限责任公司 | 师宗供电局 | 鳄鱼夹绝缘包裹损坏/ 配置全封闭鳄鱼夹连接线 |
| 11 | WDX-2NA | 2NA180531 | 2018.05 | 0.05 钳表：0.2 | 保定新云达电力设备有限责任公司 | 师宗供电局 | 鳄鱼夹绝缘包裹损坏/ 配置全封闭鳄鱼夹连接线 |

4.修理要点：根据设备实际故障源开展维修，维修不好的给予配置。

二、服务内容

1.项目需求：对三相电能表现场校验仪进行全面检修，确保设备可以正常使用。

2.修理后满足功能：确保校验功能、抄表功能、接线判别功能、波形谐波测试功能、参数设置功能、时钟功能、存储功能等正常。

3.主要技术指标及要求：

（1）主要技术指标：电能计量精度：内接方式准确度满足0.05级，钳表方式准确度满足0.2级。

（2）工作要求：全面检修完成后，应满足校验仪可以正常使用，各项功能正常，技术指标达标，随机配件完好。

- 采购范围

1.项目中设备的检修、调试、验收、移交。

2.应答人自购材料的采购﹑运输及保管，应答人提供符合要求的运输及保修服务。

四、项目服务商要求

应答人需建立满足采购人以维护采集设备系统正常、安全、可靠运行为目标的项目服务团队，服务团队应具备较强的项目实施和技术研发服务能力。

五、项目质量要求

按照国家法律法规及南网相关管理制度执行，具体以每个项目的特点和采购人要求为准。

六、项目实施工期

合同签订后至2025年12月31日内完成修理。

七、验收标准

## 1.设备启动正常，无误报警，启动停止复位功能正常、指示灯正常。

## 2.电压电流相角显示正常。

3.电能计量精度：内接方式准确度满足0.05级，钳表方式准确度满足0.2级。

## 4.设备无报警、无异常显示，校表功能、存储等功能正常；设备本体各部件运行正常。

## 5.需更换的异常部件必须与原配置规格型号一致，符合技术要求，满足兼容性。

## 6.设备外观完整、包装箱无破损。

## 八、修理项目

| ## 序号 | ## 修理项目 | ## 单位 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 钳表故障修理 | ## 套 | ## 2 |  |
| ## 2 | ## 全封闭鳄鱼夹连接线 | ## 套 | ## 7 |  |
| ## 3 | ## 全封闭鳄鱼夹（最小号）连接线 | ## 套 | ## 2 |  |
| ## 4 | ## 光电头故障修理 | ## 根 | ## 1 |  |
| ## 5 | ## 邮寄费 | ## 次 | ## 2 |  |
| ## 6 | ## 主机修理费 | ## 项 | ## 1 |  |

## 注：修理项目以实际修理项目及项目数量为准。

## 九、权利及义务

## 1.乙方应保证维修所用元器件均为原厂正品,不得采用劣质品替代。一经发现，甲方有权拒付维修费。

## 2.甲方有权对乙方的维护工作进行检查及提出维护要求。

## 3.甲方有权向乙方索要各种设备数据及维护记录。

## 4.甲方在日常工作中发现空调设备异常应及时将故障现象通知乙方，并配合乙方先作简单的应急处理。

## 5.乙方有责任在技术支持的同时对甲方公司人员进行免费的技术培训讲解。

## 十、违约责任

## 1.乙方不按本技术规范书规定内容完成工作,或在工作中操作不当，由此给甲方造成直接和间接经济损失的，乙方应承担全部责任，赔偿甲方所有损失。

## 2.甲乙双方不得在本技术规范书有效期内，违反或终止本协议，否则将追究违约方的违约责任，违约责任的承担方式为:有违约方赔偿因违约行为给守约方造成的经济损失。

十一、技术规范书份数

## 本技术规范书一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份。

甲方（盖章）                     乙方（盖章）：

法定代表人                       法定代表人

（或委托代理人）：                 （或委托代理人）：

年    月     日                     年    月   日