电流线圈技术规范书

一、技术指标及技术参数

1、 性能要求

1.1 可配合试验室现有的三相交直流指示仪表校验装置（DK-56B1），实现最大 2000 A的等效电流输出。

1.2 可以用于校准1级及以下的钳形电流表。

1.3 工作温度：13°C ~ 33°C；储存温度：-30°C ~ 70°C。

1.4 工作湿度：30%R·H ~ 80%R·H，不结露；储存湿度：10%R·H ~ 90%R·H，不结露

1.5 海拔高度：< 3000 m

2  主要技术参数

| 线圈匝数 | 中心100，两侧50 |
| --- | --- |
| 最大输入电流 | 22 Arms |
| 连续工作时间 | < 11 A，连续； > 11 A，≤ 30分钟。。 |
| 工作频率范围 | DC，AC：45 Hz～65 Hz |
| 测量不确定度 (k=2) | DC：0.3% AC：0.3% @ 50 Hz，0.5% @ 400 Hz |