## 电气仪器仪表清单
南网储能公司2025-2027年电气仪器仪表框架采购报价表
序号 | （电网平台） 物资名称 | （电网平台） 物资编码 | （电网平台） 系统计量单位 | 物资/设备名称 | 规格型号 | 计量单位（以此为准） | 指定品牌 | 推荐品牌（以下或同档次品牌） | 供货期（如15天，即指自订单合同签订之日起15天内到货） | 响应供货期（天，如15，即指自订单合同签订之日起15天内到货） | 预计数量 | 投标单价（元，含税） | 合价 （元，含税） | 投标品牌型号参数 （投标人自行填写） | 税率 | 备注
1 | 测量工器具 | 200503000000191 | 件 | 磁导率测量仪 | ★相对磁导率无损检测范围：μr=1.001~1.9999 ★有效分辨率：μr=0.001 ★校准精度（20℃下）:(μr - 1) x 5% ★配置标准试块 ★检测标准：符合国家GB/T 35690-2017弱磁材料相对磁导率测量方法（相对磁导率μr测量探头符合IEC 60404-15和ASTM A342标准） | 台 |  |  | 30 |  | 7 |  |  |  | 13%
2 | 数字式测氧仪 | 090111900000001 | 台 | 便携式测氧仪 | 1、检测气体氧气测量范围：0~30% 2、解析度：0.1%/ 3、基本误差：<±0.1% 4、响应时间：<50秒 5、恢复时间<50秒 6、传感器原理：电化学原理， 7、报警：三重报警（可设报警值） 8、工作环境温度：-10~50℃ 9、工作环境湿度：415%~95%RH 按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 30 |  | 26 |  |  |  | 13%
3 | 继电保护测试仪，六相继电保护测试仪，6相电流，4相电压 | 090402200000003 | 台 | 多功能继电器测试仪 | 1.可测多项特性参数（线圈电阻、接触电阻、吸合/释放电压、吸合/释放时间、吸合/释放回跳、二次吸动测试等）； 2.配置漏电保护，保护功能完善； 3.检测效率高，每次检测时间不大于2s； 4.精度可调，最小可测5mΩ； 5.通用性强，支持 0-120VDC 范围内最多 4 组转换节点继电器的测试； 6.主机与基座独立，只需更换基座便可对不同种类继电器进行校验； 7.触摸屏操作和显示，界面友善，简单直观； 8.自动归类存储，支持数据导出； 9.可进行继电器寿命测试； 10.可自动重复测试，排查工作不稳定的继电器。 按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 60 |  | 12 |  |  |  | 13%
4 | 过程校验仪 | 090100400000001 | 个 | 过程校验仪 | 1、测量和输出同时显示，您可以同时读出仪表的输入和输出值 2、测量伏特、毫安、铂电阻（RTD）、热电偶、频率和欧姆的功能，可测试传感器/变送器 3、输出/模拟电压、电流、热电偶、铂电阻(RTD）、频率、电阻和压力，以校准变送器 按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 30 |  | / |  |  |  | 13% | 该项取消，合并到序号5
5 | 过程校验仪 | 090100400000001 | 个 | 过程校验仪 | ★直流电压 - 30.000 V 0.02%+ 2 次计数（显示屏上部） - 30.000 V 0.02%+ 2 次计数（显示屏下部） - 100.00 mV 0.02% + 2 次计数 - -10.00 mV 至 75.00 mV 0.025% + 1 次计数（通过 TC 连接器） ★直流电流 - 24.000 mA 0.02% + 2 次计数 电阻 - 0.0 至 400.0 Ω 0.1 Ω（4 线），0.15 Ω（2 线和 3 线） - 401 至 1500 Ω 0.5 Ω（4 线），1 Ω（2 线和 3 线） - 1500 至 3200 Ω 1 Ω（4 线），1.5 Ω（2 线和 3 线） 频率 - 2.0 至 1000.0 CPM 0.05% + 1 次计数 配置要求：高精度多功能过程校验仪主机1台 测试线若干 使用说明书/操作手册1份 出厂合格证一份 | 个 |  | 福禄克 Fluke725 多功能过程校验仪 GE Druck高精度型多功能过程校验仪 中创ETX-2025多功能过程校验仪 | 60 |  | 20 |  |  |  | 13%
6 | 现场便携式智能压力校验仪 | 090900800000002 | 台 | 现场便携式智能压力校验仪（气压式） | ★压力发生范围 (-0.09 ~ 10 / 7 / 6)MPa ★控制稳定性（30S） ≤0.003%FS ★目标压力稳定 > 5分钟 持续时间 控制响应时间 < 40秒 控压模块数量 2个 ，可更换 压力控制模块一 （0~10/ 7/ 6）MPa，0.01/0.02级 压力控制模块二 最小250kPa，0.01/0.02级 压力类型 表压 配置要求：现场便携式智能压力校验仪（气压式）1台 测试线若干（满足现场需求） 使用说明书/操作手册1份 出厂合格证一份 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 | 台 |  | 北京康斯特 ConST811A-60Mpa 斯贝克 SPMK221G 福禄克 FLUKE PPC4 | 60 |  | 2 |  |  |  | 13%
7 | 现场便携式智能压力校验仪 | 090900800000002 | 台 | 现场便携式智能压力校验仪（液压式） | ★压力发生范围 (-95 ~ 250)kPa ★控制稳定性（30S） ≤0.003%FS ★目标压力稳定 > 5分钟 持续时间 控制响应时间 < 30秒 控压模块数量 2个 ，可更换 压力控制模块一 (-100 ~ 250)kPa，0.02级 压力控制模块二 最小10kPa，0.02级 压力类型 差压 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 配置要求：现场便携式智能压力校验仪（液压式）1台 测试线若干（满足现场需求） 使用说明书/操作手册1份 出厂合格证一份 | 台 |  |  | 60 |  | 1 |  |  |  | 13%
8 | 录波仪 | 090107400000001 | 台 | 压力录波仪 | 1.大尺寸、可全图像显示的彩色屏幕。可实时以测量曲线型式记录动态过程并现场用图表表述，可以以数字或曲线多种选择的格式显示； 2.可通过自动识别传感器，可快速、独立进行基本设置； 3.可同时连接传感器数量不小于4个； 4.测量频率可达0.1ms； 5.扩展电压测量-10…+10V和0…50V； 6.配置大容量数据存储器，用于测量曲线储存； 7.具备多种测量模式：正常测量；快速曲线记录； 8.具备不少于4个独立的触发器，可用于逻辑连接； 9.所有输入通道可以同时以测量比0.5ms工作，至少有2个模拟输入的测量比率可以达到0.1ms； 10.支持通过USB连接至PC的功能。 按标准配置提供相关附件：电缆用于连接主机至专用传感器线缆，5米 箱子用于便携式携带仪器包 测压软管用于联接传感器至测量点，G1/4\M16Х2 压力传感器 仪器专用压力传感器，量程0…250bar,精度≤±0.25% 压力传感器 仪器专用压力传感器，量程0…100bar,精度≤±0.25% 压力传感器 仪器专用压力传感器，量程-1…59bar,精度≤±0.25% 压力传感器 仪器专用压力传感器，量程0…600bar,精度≤±0.25% 温度传感器仪器专用温度传感器，量程-25…+100℃,精度≤±1.5% 流量传感器仪器专用流量传感器，量程6…60L/min,精度≤2%当前值 流量传感器仪器专用流量传感器，量程40…600L/min,精度≤2%当前值 测压接头规格G1/4\M16Х2 专用快速接头快速接头G1/4 万用电气接头仪器连接不同输入信号的模块 Y型插头仪器扩展插头，将输出插座数量增加一倍 | 台 |  |  | 60 |  | 5 |  |  |  | 13%
9 | 便携式录波器 | 033500300010012 | 台 | 便携式录波器 | ★模拟通道数：4CH模拟单元*6，2CH高速模拟单元*2。 配备探头电源单元。 最高采样速度 200MS/s。 外部采样 (10MS/s)。 内存容量 ≥1G。 额定电源电压 ：AC 100V~240V。 额定电源频率 ：50Hz/60Hz。 预计过渡过电压 ：2500V。 存储空间SSD单元：容量≥256 GB。 采样速度：双重采样[瞬时波形]100 M, 50 M, 20 M, 10 M, 5 M, 2 M, 1 M，500 k, 200 k, 100 k, 50 k, 20 k, 10 k, 5 k, 2 k, 1 k，500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1[S/s]可选择比趋势波形快 10 倍以上的采样速度。 最大额定功率 300 VA。 具备电容触摸屏，提供更直观的操作性。 采样速度快，具备至少100 MS/s 采样率。 模拟输入通道间以及输入通道和主机间具备绝缘处理。 具备实时波形运算功能。 具备长时间测量功能。 具备分析软件，可导出波形进行波形显示或运算。 提供多功能接口，包含USB口、SD存储卡插入口。 按标准配置提供相关附件，附件配置需满足主机所有通道采集及功能同时使用的需求。 | 台 |  |  | 60 |  | 4 |  |  |  | 13%
10 | 便携式录波器 | 033500300010012 | 台 | 高速录波器 | ★模拟量通道：32路；其中交流电压通道8路，交流电流通道8路，交直流电流（霍尔）通道4路，交流电流（钳形表）通道4路，直流电压7路，直流电流1路。 开关量通道：40路；DC24V空节点20路，DC110V/220V 有源节点20路。 采样频率：稳态记录采样频率最高可设5000Hz，暂态记录采样频率最高可设20000 Hz。 数据记录方式：扰动前记录最高可设10s，扰动中记录最高可设49s。 硬件配置：500G固态硬盘、配置滚动鼠标和数字快捷操作键，2个RJ45扩展接口。 显示器：大尺寸触摸屏。 电源输入电压：220VAC -20%~+15%。 实时监测功能：可按照线路、母线等选择监视通道，或实时监视所有通道；以矢量图和波形的方式，显示选定线路或任意通道之间的相位关系，可显示相对相角或绝对相角；以有功、无功、视在功率表的形式，实时显示指定线路的功率。 波形查看功能：可对波形进行横向放大缩小、纵向放大缩小和复原的功能；可以向上、向下移动波形，以及叠加多个波形，以便对对信号细节进行比较；可以显示各个通道的有效值、瞬时值；可以显示各个通道的一次值、二次值。 波形分析功能：向量分析、序量分析、谐波分析、阻抗分析、非周期分量分析、直流数字滤波（可以记录未经过低通滤波的、原始的直流波形。对这种波形，可通过该功能显示经过数字低通滤波之后的信号，其中截止频率可设置。常用于分析含高次谐波的直流信号，比如整流桥输出的直流信号）、功率分析、公式编辑器、单端故障测距（手动或自动对录波数据进行分析，选择故障线，并计算故障点距离）。 数据输出：故障录波数据以Comtrade99标准格式输出。按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 60 |  | 3 |  |  |  | 13%
11 | 电能质量分析仪 | 090506000000001 | 台 | 电能质量分析仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 功率逆变器效率 可同时测量电力电子系统的交流输出功率和直流输入功率 PowerWave 数据捕获 可捕获快速变化的 RMS 数据，显示半周期和波形来描述电气系统.动态特性（发电机起动、UPS 切换等等。） 电能损失计算器 通过对标准的有功和无功功率测量、不平衡和谐波功率进行量化，以确定电能损失造成的财务成本。 实时故障排除 使用光标和缩放工具分析趋势 行业最高安全等级 在用户引入线处采用 600 V CAT IV/1000 V CAT III 等级 测量所有三相线和中性线 内置 4 个柔性电流探头，增强的细柔性设计以适合最紧密的位置。 自动趋势研究 每次测量都会自动记录，无需进行任何设置 系统监测器 根据 EN50160 电能质量标准，在一个屏幕上显示 10 个电能质量参数。 ★记录仪功能 可配置任何测试条件，可按用户定义的间隔记录最多 600 个参数 查看图表和生成报告 内置分析软件 ★电池续航时间 锂离子电池组每次充电可运行 7 小时 无线数据下载 可将数据无线下载到 PC，并使用应用程序捕获屏幕。按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 60 |  | 10 |  |  |  | 13%
12 | 微机继电保护测试仪 | 090402200000006 | 台 | 继电保护测试仪 | 一、技术条件 1.环境温度：—15℃至75℃ 2.满足IEC—255-22各种抗干扰标准 3.绝缘强度：符合Q/SD178-88规定标准 4.工作条件：符合Q/SD178-88规定标准 5.设备使用年限：至少二十年 二、装置技术参数及性能 1.主机 (1)功耗：<1250VA (2)交流供电： a.单相电压：220V/±15% b.电源频率：电网频率 (3)★直流供电：(200-380)VDC 2.电流源 (1)★六相：6×(0-40)A 三相并联：3×(0-80)A (2)★直流：1×(0-40)A (3)★精度：<0.01%的量程+0.1%的读数 (4)★分辩率：1mA (5)功率：满足所有继电保护二次CT负载 3. 电压源： (1)★六相电压： 6×(0-125)V (2)★线电压：3×(0-250)V (3)★直流电压：0-350V (4)★精度：小于0.01%的量程+0.1%的读数 (5)分辨率：1mV 4. 输出频率： (1)范围：10-1000Hz (2)分辨率：0.001 Hz (3)差：10 Hz＜f≤65 Hz，不超过±0.001 Hz ； 65 Hz＜f≤450 Hz，不超过±0.01 Hz； 450 Hz＜f≤量程，不超过±0.02Hz； 5. 小信号输出： (1)2路小信号电流：输出范围：0～20mAAC；输出精度：＜0.1mA（0～20mA）； (2)3路小信号电压：输出范围：0～7.07VAC；输出精度：＜2mV（0～2Vrms）, ＜0.1%（2～7.07 Vrms）；分辨率：1mV。 6. 开关量： (1)开入量：数量8对；开入特性（0～250VDC）或空接点（自动识别）； (2)开出量：数量6对；类型：2对空接点不分极性（电气隔离）； 4对快速开出接点(响应时间＜100μs)；直流容量：Vmax: 250VDC/Imax：0.3A。 ★7.功能要求 (1)能够对电压、电流、频率、中间、时间、阻抗、差动等各种继电器和线路保护、母线保护、变压器保护、发变组保护等各种微机保护装置进行测试。 (2)内嵌10.4英寸触摸屏一体化设计，支持脱机操作； (3)支持12路D/A，6U+6I同时任意输出方式，所有电压、电流相均可同时带载输出； (4)采用双网口，自动测试不需外接交换机，现场操作更方便； (5)内置Wi-Fi接入功能，可实现用计算机通过无线网络控制测试仪； (6)模拟输出的电流地In与电压地Un之间电气隔离，更加符合测试现场的接线要求。 (7)支持内嵌自动测试软件系统，为继电保护装置检验提供一个规范化、标准化和高效率的解决方案；可直接和保护装置进行通讯，读取保护定值、采样值、保护报告等信息，以及修改保护定值、投退控制字及软压板等操作。 (8)需配置继保仪试验线箱，箱内包含足够的继保仪试验线、线夹子用于连接测试仪及保护装置 | 台 |  |  | 60 |  | 12 |  |  |  | 13%
13 | 继电器校验仪 | 090402300000001 | 台 | 继电器校验仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 1. 电阻组合 具备内置的电阻组合对电流和电压的调节更加精确 2. 启动和停止条件 计时器的启动和停止输入会响应变化、电压或触点的关闭/打开。 3. 显示 显示时间、电流、电压和其他参数，也可以进行设定。 4. 冻结功能（HOLD） 通过将显示屏上的读数静止，使仪器可以测量短至主电源周期四分之一时间内的电压和电流。电压和电流读数在计时器停止时被冻结。如果计时器不停止，那么当电流中断时读数也会被冻结。 ★5、 电流表和电压表 电流和电压通过内置的电流表和电压表进行测试。也可测量电阻、阻抗、相位角、功率和功率因数。读数在显示屏上显示出来。根据不同的输出端，提供0-250A AC， 0-250V AC或0-300V DC的输出电流。通过主旋钮进行设定。电流、电压和其他参数的读数会显示在屏幕上。开始开关来打开和关闭电流源。如果时间也被测量，那么这些参数的测量会与计时器同步。 ★8. 辅助电压源 提供两个范围的20-220V DC电压。配有过载保护，与其他输出独立。常用作被测设备的电源。 9. 状态指示器 计时器的开始和停止输入分别配有状态指示器灯，亮的时候代表回路闭合或电压为零（在探测触点闭合或断开时很有用）。 ★10. 计时器输入 计时器拥有分开的开始和停止输入，测试时间在屏幕上显示。每个输入也可被设置为根据触点是否存在电压（AC或DC）作出响应。 ★ 11. 开始开关 控制电流源和计时器的开和关。可以设置为四个状态中的一种。ON+TIME会同时开始信号的产生和计时。可以用来测试过××（××代表电压、电流或其他参数）继电器。在一下情况下信号持续：a）继保设备操作或中止计时器，或b）超过最大计时时间或开始开关松开（如果选择片刻模式）OFF表示关闭电流源，因此输出中断。ON会打开电流源，使其处于发电状态。OFF+TIME会中断电源，同时开始计时。在测试低××（××代表电压、电流或其他参数）继电器时使用。计时器在继保设备动作后停止。 12. 电脑通信接口USB 配有与个人电脑和PC软件通信的串口。 13. 跳闸指示器 当停止条件满足时发光，指示继保设备的动作。如果进行的测试包含时间，这个指示器当继电器发生动作时开始闪烁。 14. 主旋钮 用来设置电流源产生的电流输出。 ★15. AC电压源 由于AC电压源与其它输出分离，它被设置为独立于电流源的电源。AC电压源主要用来为继保设备提供电压输入。 | 台 |  |  | 60 |  | 5 |  |  |  | 13%
14 | 接触电阻测试仪 | 091103900000001 | 台 | 接触电阻测试仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 温度：操作 0°C 到 +50°C (32°F 到 +122°F) 储存： -40°C 到 +70°C (-40°F 到 +158°F) 湿度 ：5% – 95% RH, 不凝结 ★电源电压 ：115 / 230 V AC, 50 / 60 Hz 电源功率 ：1610 VA (最大) 保护 ：小型断路器、热跳开关 大小：仪器 ：280 x 178 x 246 mm 运输箱： 560 x 260 x 360 mm 重量 ：14.6 kg 连携带箱和配件重 ：26 kg 电流电缆： 2 x 5 m (16 ft), 25 mm² 传感器电缆： 2 x 5 m (16 ft), 2.5 mm² ★电阻 量程： 0 – 1999 µΩ /0 – 19.99 mΩ ★分辨率 1 µΩ /10 µΩ 误差：读数±1%+1位 ★输出电流 ：0 – 200 A DC 输出电压： 4.7 V DC 电流负载输出： 10 mV / 100 A ±0.5%, 最大20 mV 输出，最大可承受10 V电压 按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 60 |  | 3 |  |  |  | 13%
15 | 直流系统综合测试仪 | 090201000000001 | 套 | 直流电源综合测试仪 | 1. ★工作电源：交流 220V±15% 频率 50Hz； 2. 功率消耗：≤100W； 3. 环境温度：-20℃--+55℃； 4. 单相调压装置额定功率：12kVA，额定电流：45A； 5. ★额定放电电流：单机放电电流 0～50A，外接扩展至 100A； 6. ★测量精度：≤0.2%； 7. ★具备以下功能：对充电机性能测试： 稳压精度测试、纹波有效值系数及纹波峰值系数测试、 稳流精度测试、稳压限流特性测试、稳流限压特性测试、功率因数及效率测试； 8. ★对蓄电池组：恒流放电，电流可精确到 0.05A；放电电流：单机 0～50A,扩展后到 100A；可外接电池巡检仪：电池巡检仪有两种接口方式，一种是无线方式，一种是有线方式；多种自动终止方式：电池组终止电压到、规定放电容量到、放电时间到、单体电池终止电压到；采用大功率纯阻性器件为负载； 9. 阻性负载可任意组合为用户所需的负载； 10. 具有 USB 接口，数据可很方便地拷贝到 U 盘，方便数据的采集、分析及打印； 11.★可外接电池巡检仪，对单只电池电压检测，并根据单只电池电压设置报警电压、终止电压，使装置自动停止运行； 12. 兼容功能，能同时满足 110V 直流系统或 220V 直流系统的检测。 按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 60 |  | 10 |  |  |  | 13%
16 | 便携式直流接地故障定位装置 | 090400500000001 | 套 | 直流接地快速查找仪 | 1.信号功率＜0.01W； 2.信号频率：≤0.5Hz； 3.最大信号电流：＜1mA； 4.★测量对地电阻精度：0～999.9kΩ，误差≤0.5kΩ或相对误差≤10%； 5.★测量母线电压：24～250V，精度 1％±0.2V； 6.★测量交流接地电压：10～250V，精度 3％； 7.★测量直流系统对地电容：0～999μF，分辨率 1μF； 8.★工作电源：直流 24V～220V±10%自适应； 9.★灵敏度:可查 150kΩ以内各种接地故障； 10.手持器测量支路接地电阻：0～999.9kΩ； 11.手持器测量支路接地电流分辨率： 1uA ； 12.钳形互感器数量：口径约为Ф50mm、Ф10mm，各一把； 13.具备以下功能：可快速查找各种接地故障（包括交流窜入直流接地故障、单点接地、单极多点接地、两极接地、蓄电池接地等）； 14.手持器测量显示信息：可显示支路接地电阻与接地信号波形，波形必须有且宜为正弦波； ★测量交流接地电压（10V - 250V），能检测交直流窜电故障。 按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 60 |  | 13 |  |  |  | 13%
17 | 绝缘电阻测试仪 | 030003000128 | 个 | 绝缘电阻测试仪 | ★测试电压范围：250–5000V ★测试绝缘范围：10kΩ-10TΩ ★精度：±5％至1TΩ，±20％至10TΩ ★输出电压精度（0℃至30℃）： 1GΩ，额定测试电压+4% -0% ±10 V ★记时范围：99分钟，15秒很小设定值 ★电容范围：10nF至25μF ★电容充电：每µF，<3s，3mA到5kV ★防护终端：2%误差防护500kΩ泄露，100mΩ负载 ★电压输入范围：85到265V,50/60Hz,60VA ★符合IEC61010-1 CAT IV 600V要求，默认电压表应用电压大于50V。 ★拥有移动使用功能：设备包含锂离子电池，符合IEC62133:2003。当电池完全放电时，可以通过线路电源进行操作（操作时可以充电）。 按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 60 |  | 19 |  |  |  | 13%
18 | 交流耐压试验仪 | 090105600000002 | 台 | 工频交流耐压仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 ★额定容量：15kVA ★输入电压：220V ★输出电压：50kV 输出电流：100mA 输入电流：25A ★局放量小于5pC 按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 60 |  | 5 |  |  |  | 13%
19 | 开关特性测试仪 | 091111800000001 | 台 | 开关特性测试仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 ★符合《高压交流断路器动作特性测试仪技术要求（试行）》的要求 测试仪应满足以下基本功能要求： ★具备分/合闸时间、时间同期性、弹跳时间、行程-时间特性曲线、分（合）闸速度、分/合闸线圈电流曲线、储能电机电流曲线测量功能。 ★具备测量、保存和导出分合闸线圈环境温度的功能。 ★具备合-分时间、辅助开关分合切换时间测量功能。 ★具备参数设置功能，支持速度自定义，支持测试对象、环境温湿度等信息的录入、编辑功能。 ★具备测试三相分相操作机构速度特性测试功能。 ★具备基准曲线设定功能，并能够将测量曲线与基准曲线包络线进行对比。 ★具备测量数据存储、查询、打印、导出功能，并能够与上位机进行信息交互功能。 ★具备USB或蓝牙数据传输功能。 ★具备数字传感器通道和模拟传感器通道； ★具备测试仪内部触发方式和外部触发方式。 ★具备断口测量通道和传感器测量通道自检功能。 ★通道采样频率不低于10kHz；电流波形采样率 ≥10K，准确度 ±(1%I+0.01A)。 ★测试仪（含传感器）具有抗外部干扰的能力，支持检测信号的硬件滤波或数字滤波。 ★具备合闸电阻预插入时间、合闸电阻测量功能。 仪器其他功能要求： ★可测试12个主触头和6个带合闸电阻触头、6个主触头和6个辅助触头的合闸时间、分闸时间、不同期时间、弹跳时间、预插入时间、配合时间等参数。 ★可测量6个带合闸电阻触头的合闸电阻值。 ★面板设有12个触头状态指示灯，便于判断合、分闸状态或接线是否正确。 ★具有三个模拟量行程输入通道和三个数字量行程输入通道。使用电阻性传感器和数字传感器测量开关的行程、超程、反弹幅度、过冲时间、过冲量、速度。 ★使用数字传感器可精确测量单圈或多圈操作机构旋转角度，测量分辨力可达0.04度。为判断开关运动是否到位提供数据依据。 ★可进行合闸、分闸、分合分、合分、分合控制。 ★能够测试手动操作断路器的机械特性。 编辑储存50个各种速度定义的开关型号。 ★具有试验结束后，改变速度定义重计算功能。 内置大功率可调直流电源，具有手动调压旋钮、合闸按钮、分闸按钮，可快速进行开关合分闸和动作电压测试。 内置连续输出的直流电源用于电机储能。 具有测量电机电流功能。通过分析断路器或隔离开关电机电流可以判断断路器储能系统或隔离开关运动系统是否异常。 内置交直流两用电流传感器测量合闸、分闸线圈电流。 测试数据可在计算机上打开分析、生成包络线和测试报告。 简体中文、英文操作界面任意切换。 ★时间测量范围：1～30000ms；准确度：±（0.05%t+0.1）ms；1～2000ms,分辨力0.1ms；2000～20000ms,分辨力1ms 模拟传感器输入测量范围：0～5V； 模拟传感器电阻范围：50Ω～5kΩ 数字传感器接口：长线驱动器RS422接口 数字传感器测量角度准确度：±0.1º，分辨力：0.05º ★行程测量范围：1～300mm。最小分辨力0.1mm ★行程测量准确度：±（0.5%L+0.2）mm ★速度测量范围：0～20m/s，分辨力0.01m/s ★直流电源输出：10～270V/20A，功率4kW ★直流电压表测量范围：0～300V，准确度：±（0.5%U+1）V ★线圈电流测量：DC 0～3A～30A，AC峰值 0～3A～30A，最小分辨力1mA ★电机电流测量：DC 0～4A～40A，AC峰值 0～4A～40A，最小分辨力1mA 合闸电阻测量范围：1～2000Ω；分辨力0.1Ω，准确度±（1%R+1）Ω 触发启动电压：≥30V 输出控制功率：300V DC/AC 30A DC/AC 工作电源：198～264V AC，47～63 Hz 工作条件：温度 -10℃～50℃，湿度 ≤90%RH，不结露 | 台 |  |  | 60 |  | 6 |  |  |  | 13%
20 | 变压器直流电阻检测仪 | 090200300020001 | 个 | 直流电阻测试仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 ★测试电流：5A、10A、20A、50A、100A ★测量范围： （1）5A：1mΩ~3Ω （2）10A：1mΩ~1.5Ω （3）20A：1mΩ~750 mΩ （4）50A：200μΩ~300mΩ （5）100A：100μΩ~150mΩ ★分辨率：0.1μΩ ★准确度：±(0.2%×R+1个字) 试验线长：≥5m 打印机：自带热敏打印机 外形尺寸：460mm*575mm*202mm 重量：20kg 环境条件： （1）环境温度：0℃～40℃ （2）环境湿度：≤85%RH 电源：220V，50Hz ★仪器适用于变压器、发电机等的直流电阻测试 针对大容量变压器直流电阻测量耗时长、数据难稳定等多种疑难问题。按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 60 |  | 5 |  |  |  | 13%
21 | 直流高压发生器 | 091108000010002 | 套 | 轻型直流高压发生器试验装置 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 ★输出电压：60kV ★输出电流：2mA 工作电源：AC 220V±10%、50Hz ★电压测量误差：1.0%（满度）±1个字 ★电流测量误差：1.0%（满度）±1个字 过压整定误差：≤1.0% 0.75切换误差：≤1.0% 纹波系数：≤0.5% 电压稳定度：随机波动，电源电压变化±10%，≤0.5% 环境温度：-15℃～50℃、相对湿度：当温度为25℃时，不大于90%（无凝露） ★0.75UDC--1mA单触按钮（精度≤1.0％） 被试品电容量无限制 高压极性：负电压极性、零电压启动、连续可调。按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 60 |  | 2 |  |  |  | 13%
22 | 交直流钳形表 | 060601000000006 | 台 | 钳型电流表 | ★电流测量量程:999.9A/2500A(45Hz–500Hz) ★电流测量分辨率:0.1A/1A ★电流测量精准度：3%±5位 ★波峰因数：3.0（1100A时）2.5（1400A时）1.42（2500A时）C.F.>2时增加 2% ★响应时间：100ms ★规格尺寸：尺寸（长x宽x高）277x88x43mm（远程单位55mm）、重量350g、钳口开度34mm、柔性电流探头直径7.5mm、1.8m ★柔性电流探头电缆长度 （端部到电线接头）柔性电流探头直径7.5 mm ★安全标准：ANSI/ISA S82.02.01:2004、CAN/CSA-C22.2 编号 61010-1-04、IEC/EN 61010-1:2001 到 1000V CAT III、600V CAT IV。 ★双重绝缘电气间隙：符合IEC 61010-2-032 ★双重绝缘爬电：符合IEC 61010-1 标准 ★可通过柔性电流探头的交流电流、频率。按标准配置提供相关附件。 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书。 | 个 |  |  | 60 |  | 16 |  |  |  | 13%
23 | 交直流钳形表 | 060601000000006 | 台 | 钳形电流表 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 1、电流测量量程:0-10000A 2、电流测量分辨率:1mA 3、电流测量精准度：2%±5位 4、线圈内径150mm，线圈长度470mm 5、安全标准：600V CAT III。 6、可通过柔性钳头测量泄漏电流。按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 60 |  | 4 |  |  |  | 13%
24 | 蓄电池内阻测试仪 | 091112800000001 | 台 | 内阻测试仪 | 电压量程±2.45VDC，分辨率0.01mV 电压量程±24.5VDC，分辨率1.0mV 电压量程±600VDC，分辨率10mV 阻抗：1400mΩ，分辨率10μΩ 保证蓄电池的安全性：测量时不仅控制电流的上升，同时也监测蓄电池的内阻变化趋势，如果内阻有一个意料之外的激增，电流就会马上被终止，起到了电子保险丝的作用，防止在测试过程中蓄电池的爆炸。 具备彩色显示屏 能直接观测到蓄电池单节电池的电压和内阻 可测2V-12V 蓄电池的电压和电阻 具备USB，蓝牙接口。按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 60 |  | 12 |  |  |  | 13%
25 | CT分析仪 | 090501300000001 | 台 | CT分析仪 | 互感器综合特性测试仪 ★准确度：比率 1-2000 错误 0.02 %（典型）/0.05 %（保证）； 比率 2000-5000 错误 0.03 %（典型）/0.1 %（保证）； 比率 5000-10000 错误 0.05 %（典型）/0.2 %（保证） 相移分辨率：0.01 分钟 相移准确度：1分钟（典型）/3分钟（保证） 绕组电阻分辨率：1 mΩ 绕组电阻准确度：0.05 %（典型）/0.1 % + 1 mΩ（保证）。按标准配置提供相关附件。 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 | 台 |  |  | 60 |  | 8 |  |  |  | 13%
26 | 开关柜超声波局放检测及频谱分析仪 | 090106600000002 | 台 | 超高频局放仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 ★检测方法 UHF、 HF、 TEV、 AE、 AA ★UHF 特高频检测频带 300 ～ 1500 MHz ★UHF 特高频内置滤波器 全通、低通、高通 ★UHF 特高频传感器等效高度 >10 mm ★UHF 特高频检测动态范围 -80 ～ -5 dBm ★HF 高频检测频带 0.1 ～ 20 MHz ★HF 高频传感器传输阻抗 >10 mV/mA ★HF 高频检测动态范围 0.1 ～ 5V ★AE 接触式超声波检测频带 20 ～ 300 kHz ★AA 非接触式超声波检测频带 40 ± 1 kHz ★AE/AA 超声波检测动态范围 70 dB ★TEV 暂态地电压检测频带 3 ～ 100 MHz ★TEV 暂态地电压检测动态范围 70 dB 按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 60 |  | 9 |  |  |  | 13%
27 | 开关柜超声波局放检测及频谱分析仪 | 090106600000002 | 台 | 超声波局放仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 ★检测灵敏度：AE≤10pC，TEV≤10pC，HF≤5pC，UHF≤0.1pC ★稳定性：≤±5% ★信号采样：16Bit，250MS/s ★电池：24V/5Ah锂电池 ★测量频带：AE(20～200KHz)，TEV(3～100MHz)，HF(3～30MHz)，UHF(300～1500MHz) ★定位精度：≤10cm ★同步方式：有线、无线方式，30～300Hz自动同步；电压AC10～380V，精度0.01°，无线距离≥75m； 按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 60 |  | 6 |  |  |  | 13%
28 | 介损测试仪 | 090106000010001 | 个 | 发电机专用介损测试系统（包括介损测试装置、标准电容等） | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 ★测试对象单元：1套 ★参考单元：1套 ★控制单元：1套 ★外部分路器：1套 ★数据分析计算器：1套 ★光纤测试线、测试接线、充电器及附件：1套 ★介损因数准确度：0.1%读数+1×10-3 ★电容准确度：0.1%读数+0.1pF ★电流准确度：0.1%读数+0.1nA ★电压准确度：0.5%读数+1V ★介损因数测量范围：0～100%，电容、电流和电压自动识别 ★外部Cn：可将输入范围扩展到最高 20 A ★接线方式:正接线，反接线，光纤传输隔离高压 ★测量方式：实时连续测量、在测试系统的结构图可以查看测量系统实际设置和连接状态、用户可选择的最多 5 个测量参数在界面上实时显示，以供快速查看 ★系统频率范围：5Hz-400Hz ★直接和内部分路器输入范围 1.2mA：阻抗17Ω，电流0.5μA-1.2mA 200 mA：阻抗50Ω，电流1mA-200 mA 1A：阻抗5.4Ω，电流10mA-1 A ★其他技术要求：（1）支持工频高压电源和串联谐振电源，自动识别试验频率5 Hz ...350 Hz，变频抗干扰。（2）能够在高电位上使用，因此对接地的试品和不接地的试品都可以测量。系统可与各种类型的标准电容器兼容，可用于测试旋转电机 (电动机和发电机)、套管、电容器、配电变压器、仪用互感器和电力变压器。（3）能够直接测量的电流动态范围为 5 µA 到 1 A 。通过可选的外部分路器，可将输入范围扩展到最高 20 A。 按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 60 |  | 6 |  |  |  | 13%
29 | 接地引线导通测试仪 | 090105800000001 | 台 | 接地电网导通性测试仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 ★测量范围：1～200mΩ（25A） 1～600mΩ（10A） ★测试时间： 1～99S（连续可调） ±5% ★测试电压： AC 〈 10V ★测试电流： AC 5～30A ±5% ★断线报警： AC 5～30A ±5% 按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 60 |  | 6 |  |  |  | 13%
30 | 匝间耐压测试仪 | 090403100000001 | 台 | 匝间耐压仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 ★以检测被试品的阻抗对称和平衡情况为基本原理，采用冲击波比较法以高压脉冲对电机、变压器进行等效过电压的无损模拟试验，利用测试仪本身的显示器观察波形、对比分析。 ★电源：220V～±10% 频率50Hz±2% ★最大冲击波峰值电压：4kV±5% ★冲击波重复频率：25Hz ★波前时间：0.1µs～0.3µs ★绝缘电阻：电源输入端对机架的绝缘电阻≥20MΩ ★介电强度：电源输入端对机架能承受50Hz/1500VAC一分钟的试验，无飞弧、击穿现象 使用环境相对湿度：在40℃时≤80% 使用环境温度：0～40℃ ★外形尺寸：长473mm×深285mm×高(291mm+拉手55mm)，重量约18kg ★配件：测试线4根，电源线1根 ★形式：便携式，体积小，重量轻，携带方便 按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 60 |  | 7 |  |  |  | 13%
31 | 绝缘监测仪 | 090601900010004 | 台 | 空心电抗器匝间绝缘检测系统 | ★衰减振荡波起始电压(Vpeak)：10~160kV ★每次放电峰值误差：<1% ★充电电压DC显示误差：<1% ★放电过程中放电电压可任意调节：可以 ★衰减振荡波频率：10kHz~100kHz ★控制方式（隔离）：光纤 ★波形图像分辨率：能任意点放大查看 ★检测方式：离线测量 ★计算机显示分辨率：≥800*600 ★采集卡带宽：200MHz ★采集卡存储深度：1GS/s ★工作温度：-10～40℃ ★湿度：<90% ★衰减振荡波起始电压(Vpeak)：10~160kV ★每次放电峰值误差：<1% ★充电电压DC显示误差：<1% ★放电过程中放电电压可任意调节：可以 ★衰减振荡波频率：10kHz~100kHz ★控制方式（隔离）：光纤 ★波形图像分辨率：能任意点放大查看 ★检测方式：离线测量 ★计算机显示分辨率：≥800*600 ★5kW电源柜：1套 ★控制箱：1套 160kV高压电子开关：1套 高压倍压筒：2节 10kV系统充电电阻：1只 35kV系统充电电阻：1只 140kV充电电容（储能、谐振电容）：1套 200kV测试分压器：1套 模拟负载（空心电抗器）：1个 组合地线：1套 光钎通讯线：1根 电源柜电源线：1根 中频输出线：1根 高压电子开关控制线：1根 分压器测试线：1根 控制箱电源线：1根 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 | 台 |  |  | 60 |  | 1 |  |  |  | 13%
32 | 避雷器在线监测仪 | 090300300000005 | 台 | 避雷器工频参考电压试验设备 | ★适用于220kV~500kV氧化锌避雷器试验 ★调感电抗器：YDK-1125kVA/375kV ，2台 ★耦合电容器：TRF-375kV/2000pF，2台 ★连接电缆、均压罩及附件：1套 1、配置要求： （1）电源开关柜：360V、200A，1台 （2）调压器：TEDGC-50／0.38，1台 （3）励磁变压器：ZB－50/8kV/16kV，1台 （4）高压可调电抗器：XZL-1125kVA/375kV，2台2 （5）耦合电容器：2000PF/375kV，2台 （6）计算机测控系统：XZL-2008，1套 2、参数要求： （1）电源开关柜 开关柜内设真空断路器、熔断器、电压互感器、电流互感器等器件。具有隔离切换、远方和近距操作、过流过压保护等功能，额定频率：50Hz，额定电压：0.38kV，额定电流：200A （2）接触式调压器 频率：50Hz 额定容量：50kVA 额定输入电压：0.38kV 额定输入电流：131.6A 额定输出电压：0～0.42kV 波形畸变率：＜5% 调压方式：电动调压 运行时间：同变压器 过载能力：额定电压和额定容量下可连续运行，1.1倍额定输出电流允许过载30分钟，1.5倍额定输出电流允许过载5分针。 电压调节电机采用优质直流减速电机，调压速度可调，电压控制精确度高，反应灵；调压器连续调整系统的输入电压，调压分辨率优于1%。 （3）励磁变压器 励磁变压器为高压谐振电抗器提供激励电压，将试验回路与电压调整回路隔离开来，其副边与高压电抗器共同组成串联谐振回路。 励磁变的设计带有静电屏蔽，过滤PD噪声和瞬态保护。所有的抽头都通过球隙保护器保护，当发生闪络时吸收从电抗器电感反射过来的储存能量。 型号：ZB－50/8kV/16kV 额定容量：50kVA 额定电压：0.38kV 额定电流：131.6A 高压绕组： 额定容量：50kVA 额定电压：8kV、16kV； 额定电流：6A、3A 铁芯容量：50kVA 额定频率：50Hz 阻抗电压：<5％ 电压比误差：+/-0.3% 冷却方式：ONAN 绝缘水平：1.1倍额定电压下耐压1min （4）高压可调电抗器 1）数量：2台 2）型号：XZL-1125kVA/375kV 3）结构型式：圆柱形、绝缘外壳中间铁外壳结构，电动无级调电感，可多级叠装。 4）调压器输入电压：0.38kV 5）相数： 单相 6）频 率：50Hz 7）额定容量：1125kVA 8）额定输出电压： 375kV（单台使用） 375kV（两台并联） 750kV（两台串联） 9）额定输出电流： 3A （单台使用） 6A（两台并联） 3A（两台串联） 10）线性度:电抗器的电感调整范围,在满足上述要求的基础上,上、下限留有一定的裕度，其裕度不小5%，在此范围内，调感比较均匀，接近线性。 11）电抗器电感量与额定值偏差：≤3.0% 12）冷却方式：ONAN 13）波形畸变率：≤3% 14）绝缘水平：1.1倍额定电压/1min 15）运行时间：额定负载下运行≥60min 16）设备运行时间：额定电压、额定电流下运行60 min，在2/3额定电压、额定电流下：可长期运行，在以上规定运行条件下油平均温升不大于55K,线圈温升不大于65K。 17）线性度：10%～100%电抗值误差 ≤±1% 18）品质因数：Q≥60 19）噪音水平：≤75dB（100%额定电压、100%额定电流时） 20）结构：铁心线圈结构在一定长度范围内通过调节开口铁心距离，从而改变电抗变化量。上、下为环氧缠绕绝缘桶，中间钢支架采取涡流损失小不锈钢材料，避免涡流损失降低品质因数，底座支架考虑强磁场下的发热，能调节水平，具有足够的稳定度，拆、装方便，在电抗器的结构设计中考虑油的热胀冷缩。 21）使用工况：现场做220kV试品时带1台电抗器，做500kV试品时带2台电抗器串联。 （5）耦合电容器 耦合电容器的下端带有测量电容，同时起到分压器和谐振系统输出电压测量的作用；另外，高压电容器还是整个试验电路的基本负载，便于小负载和样本的试验。 数量：2台 额定电压：375kV 额定频率：50Hz 标称电容量：2nF 测量精度：≤1％ 介质损耗：≤0.5% 运行时间：同电抗器 绝缘水平：1.1倍额定电压下耐压1分钟 低压臂：2000：1 使用工况：现场做220kV试品时带1台电抗器，做500kV试品时带2台电抗器串联。 （6）计算机测控系统 本系统针对调感式电抗器高压试验系统，系统通过人机界面的方式，实现测量显示与手、自动控制，以及数据处理分析，并自动完成数据报告。预实现的测控系统用于交流电压耐受及闪络放电试验的控制操作。具有手动控制及全自动控制两种控制方式。具有主电源开关的分、合控制及状态显示，调压器状态检测并显示，状态显示等显示功能，过流保护，过压保护，短路保护，紧急分闸，打印试验报告，警铃等保护措施。可以同时显示调压器输出电压、调压器输出电流、励磁变电压、系统输出电压，系统输出电流等。 （7）环境要求 海拔高度：≤1000m 环境温度：-5～+50C 日平均温度：≤25C 最大空气相对湿度：≤90％（20C） 耐地震能力：8级 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 | 台 |  |  | 60 |  | 2 |  |  |  | 13%
33 | 接地引线导通测试仪 | 090105800000001 | 台 | 接地导通性测试仪 | ★测量范围：0~20Ω ★最高分辨率：0.001mΩ ★测量准确度：±（读数×1%+0.01mΩ） ★测量时间：10/20/30/40/50/60秒/快速 ★试验电源：恒流限压，约10V ★试验电流：直流，1~10A ★充电电源：输入100V~240VAC，50Hz/60Hz，输出12.6V/3A 按标准配置提供相关附件。 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 | 台 |  |  | 60 |  | 1 |  |  |  | 13%
34 | 接地引线导通测试仪 | 090105800000001 | 台 | 接地网状态评估设备 | ★选频电压电流表：1套 ★分流矢量测试单元：1套 ★变频试验电源：1套 ★大型地网参数综合测试系统：1套 ★自动抗干扰大地网电阻测试仪：1套 ★土壤电阻率测试仪：1套 ★彩途北斗GPS手持机：1套 ★电力系统设计分析软件：1套 1、接地网状态评估设备适用于以下接地网环境： （1）接地网最大对角线：6km； （2）土壤电阻率：如图 2、系统整体参数： （1）供电电源：AC 380V/220V 自动适应，50Hz/60Hz; （2）输出电压：0～800V 或定制, 正弦波，连续可调; （3）输出电流：0～50A，更大可任意定制; （4）测量范围及精度： 电压测量范围：0～400V; （5）电压测量精度：±(0.5％读数+0.5mV); （6）电压分辨率：0.01mV; （7）电流测量范围：0～50A; （8）电流测量精度：±(0.5％读数+0.5mA); （9）电流分辨率：0.01mA （10）接地阻抗测量范围: 0.001～1000Ω; （11）接地阻抗测量精度：±（1％读数+1mΩ）; （12）接地阻抗分辨率: 0.001mΩ; （13）相角(阻抗角)测量范围：0°～360° （14）相角(阻抗角)测量精度：±0.2°; （15）相角(阻抗角)测量分辨率：0.01°; （16）自动计算出阻抗、电阻、电抗; （17）精确测量跨步电压、接触电压、分流向量 3、DF9100 变频电源 1 台 （1）输出功率：5～50kW 可定制 （2）输入电源：AC220V 或 380V±10%自动适应，50Hz; （3）输出模式：单相 （4）输出频率：40～70Hz 步进 1Hz 任意变频，包含 49，50，51Hz; （5）频率稳定度：优于 0.02Hz; （6）大屏幕触控操作，简单方便; （7）具有过压，过流，过热等保护功能; 4、GCB-10 耦合变压器 1～2 台 （1）输出容量：与变频电源匹配 （2）输出频率：40～70Hz （3）输出电压：单相 0～400V～800V 或定制 （4）具有很强的抗干扰功能，确保在强干扰下正常工作 5、DF9001D多功能选频万用表 （1）电流量程：20mA/200mA/2A/20A/50A，5档自动换挡 （2）测量频率选频范围：40~70Hz，步进频率：0.1Hz （3）电压测量范围：0~400V； （4）电压测量精度：±（0.5%读数+0.5mV （5）电压分辦率：0.01mV; （6）电流测量范围：0~50A; （7）电流测量精度：±(0.5%读数+0.5mA （8）电流分辨率：0.01mA （9）接地阻抗测量范围：0.001~1000g； （10）接地阻抗分辦率：0.001m9； （11）相角(阻抗角)测量范围：0°~360° （12）相角（阻抗角)测量分辨率：0.01°； （13）重量：约5Kg。 6、DFWF 无线选频通讯仪 （1） 供电电源：DC 12V 带专用三角架及天线，信号稳定，传输距离远 （2）无线通讯距离：无障碍情况下大于 2000 米 7、DF9005 无线分流测量单元 （1）超级选频抗干扰技术，抗干扰性能优于 10000 倍; （2）配合罗氏线圈时异频分流测量范围：2mA～20A; （3）配合罗氏线圈时分流测量精度：±(2％读数+2mA)。 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 | 台 |  |  | 60 |  | 1 |  |  |  | 13%
35 | 盐密灰密测试仪 | 090701100000003 | 台 | 绝缘子盐密灰度测试仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 ★灰密测量范围＞4.5mg/cm2 ★盐密测量范围＞2mg/cm2 电导率测量范围＞10000μs/cm 具备溶液温度测量功能 ★可自定义被测绝缘子的表面积、所使用溶液体积等相关参数 | 台 |  |  | 60 |  | 4 |  |  |  | 13%
36 | 转速继电器 | 170600800010050 | 只 | 电机转速转矩测试仪器 | 额定转矩（N.m）：300； ★转矩测量范围（N.m）：0~3000； ★转速测量范围（rpm）：0~1000 ★额定功率（kW）：＞250 1、推荐型号： K1-SFZJ-250kW 2、主要参数： 额定转矩（N.m）：300； ★转矩测量范围（N.m）：0~3000； ★转速测量范围（rpm）：0~1000 ★额定功率（kW）：＞250 3、主要配置要求： 1）★测试台配置： a.动力部分：异步变频电机，额定功率：250KW，额定转速：993rpm，额定转矩：2404N.m，1套 b.加载部分：异步变频电机，额定功率：250KW，额定转速：993rpm，额定转矩：2404N.m，1套 c.测量部分：转矩转速传感器，ZJ-3000A，量程：±3000N.m，转速：3000rpm，精度：±0.2%F.S，1台 d.机械部分：安装平台、中心高底座、被测电机安装夹具、联轴器、防护罩，1套 2)★检测柜配置: a.S-1800型标准琴式机柜，1套 b.液晶显示屏，1台 c.工业计算机IPC-510，1套 d.转矩转速功率采集仪TR-10，1套 e.温度采集卡TD-4，1套 f.测试软件，1套 g.网络模块，1套 h.内部电路、连接件、电缆等，1套 3)★强电柜配置: a.Q-2400型立式标准机柜：外形尺寸：L2400xW800xH2000(mm)优质冷轧板1.5-2mm，1套 b.外表喷塑灰白色，1套 c.负载单元，1套 d.电回馈单元，1套 e.内部电路、连接件、电缆等，1套 f.设计、组装，1套 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 | 台 |  |  | 60 |  | 1 |  |  |  | 13%
37 | 油中水分测试仪 | 090112500000001 | 台 | 微量水分测定仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 ★检测方法：卡尔费休库仑法 ★测定范围： 5μ g～999.999mg水 ★灵敏度： 0.1μ gH2O； 可参照型号：CA-310 | 台 |  |  | 60 |  | 6 |  |  |  | 13%
38 | 高精度SF6气体红外成像检漏仪 | 090114400000001 | 台 | SF6气体定量检漏仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 探测器：ECD微型电子捕获探测器 ★泄漏率：1 x 10-8 ml/s ★灵敏度： 0.01ppm ★精度：±5% | 台 |  |  | 60 |  | 2 |  |  |  | 13%
39 | 气相色谱仪 | 090111600000007 | 个 | 便携绝缘油气相色谱仪 | ★温控精度：±0.1℃ ★最小检测浓度：烃类≤0.1μL/L H2≤2μL/L CO ≤5μL/L CO2 ≤10μL/L 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 | 台 |  |  | 60 |  | 3 |  |  |  | 13%
40 | 气相色谱仪 | 090111600000007 | 个 | 全自动变压器油分析气相色谱仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 ★柱箱温度控制 控温范围：室温～420℃ （以1℃增量任意设置） 温控精度：±0.1℃（环境温度变化10℃或电源变化10％） 温度梯度：≤1％（温度范围50℃～100℃） ★热导温度控制 控温范围：室温～420℃（以1℃增量任意设置） 温控精度：±0.1℃ ★氢焰温度控制 控温范围：室温～420℃（以1℃增量任意设置） 温控精度：±0.1℃ ★转化炉温度控制 控温范围：室温～420℃（以1℃增量任意设置） 温控精度：±0.1℃ ★灵敏度与检测限 热导检测器：S≥2000mV·mL/mg(CH4) 氢火焰离子化检测器：D<5×10-11g/s(CH4) ★气体组分 ★检测下限 H2 2μL/L CO 1μL/L CO2 5μL/L CH4 0.06μL/L C2H4 0.06μL/L C2H6 0.06μL/L C2H2 0.06μL/L O2 10μL/L N2 20μL/L ★稳定性 热导基线漂移：≤0.16mV/30min 热导基线噪声：≤30uV 氢焰基线漂移：≤1×10-12A/30min 氢焰基线噪声：≤5×10-13A ★稳定时间：≤45min ★自动脱气装置 | 台 |  |  | 60 |  | 4 |  |  |  | 13%
41 | 全自动精密型绝缘油气相色谱仪 | 090111700000001 | 台 | 全自动精密型绝缘油气相色谱仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 ★样品数：一次放置4支100ml进样器 ★H2：2μL/L CO 1μL/L CO2 5μL/L CH4 0.06μL/L C2H4 0.06μL/L C2H6 0.06μL/L C2H2 0.06μL/L O2 10μL/L N2 20μL/L | 台 |  |  | 60 |  | 4 |  |  |  | 13%
42 | 界面张力测试仪 | 090108000000001 | 台 | 绝缘油界面张力测试仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 ★测量范围：2-100mN/m ★灵敏度0.1mN/m ★准确度0.1mN/m ★分辨率0.1mN/m ★重复性：0.3% ★适用温度：10-30℃ | 台 |  |  | 60 |  | 5 |  |  |  | 13%
43 | 绝缘油耐压测试仪 | 091104500000006 | 台 | 绝缘油耐压测试仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 输出电压： 0-80kV ★升压速度： 2kV/S、3kV/S可调 ★测量误差：≤1.5% | 台 |  |  | 60 |  | 5 |  |  |  | 13%
44 | 油介损测试仪 | 090112300000001 | 个 | 绝缘油介损及电阻率自动测定仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 ★准 确 度： 介质损耗因数：±（读数×1%+0.0001） 电容：±（读数×1%） 比电阻：±（读数×10%） ★测量范范围： 介质损耗因数： 电容量范围：50pF - 1800pF，最高分辨率0.01pF 比电阻：2.5 MΩm~100 TΩm 介电常数：1~30 ★温度分辨率：0.1℃ | 台 |  |  | 60 |  | 6 |  |  |  | 13%
45 | 绝缘油含气量测试仪 | 090106400000003 | 台 | 便携式绝缘油含气量全自动测定仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 测量范围：0. 1~ 10%（含气量） ★重 复 性：±0.1%（含气量） ★分 辨 率：0.01% | 台 |  |  | 60 |  | 5 |  |  |  | 13%
46 | SF6综合测试仪 | 090110500000001 | 台 | SF6综合测试仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 ★最小检知量：SO2+SOF2、H2S、HF≤0.1μL/L CO、H2≤0.5μL/L 纯度≤0.01%（mol/mol) 露点≤0.1℃ ★精度：O2+SOF2、H2S、HF 测量值≤10μL/L时,误差≤±0.5μL/L；测量值＞10μL/L时,误差≤±5% CO、H2测量值≤50μL/L时,误差≤±2.0μL/L；测量值＞50μL/L时,误差≤±4% ★纯度 ≤±0.1 %(g/g) ★露点：阻容 ≤±1℃ 镜面 Td＜-50℃时 ≤±0.5℃ -50℃≤Td＜-20℃时 ≤±0.3℃ Td≥-20℃时 ≤±0.2℃ ★重 复 性 SO2+SOF2 、H2S、HF 测量值≤10μL/L时,≤0.2μL/L；测量值＞10μL/L时,≤2%（RSD） CO、H2 测量值≤50μL/L时,≤1.5μL/L；测量值＞50μL/L～1000μL/L时,≤3%（RSD） 纯度 ≤0.05%(g/g，RSD) 露点 ＜1%（RSD） ★量 程 SO2+SOF2 0～100μL/L,0～2000μL/L H2S 0～100μL/L HF 0～20μL/L CO、H2 0～1000μL/L 纯度 0～100% 露点 -80℃～0℃ ★气体流量 分解物、纯度 200mL/min±5% 水分 500mL/min±10% ★环境条件 温度 -10℃～＋50℃/-25℃～＋50℃ 湿度 10～95%RH，20℃时无凝露 大气压 80kPa～110kPa（＜80kPa需定制） ★通 讯 USB/WIFI/RS232/蓝牙 ★进气压力 ≤1.0MP 按标准配置提供相关附件。 | 台 |  |  | 60 |  | 4 |  |  |  | 13%
47 | X射线荧光光谱仪 | 090113500000001 | 台 | 电感耦合等离子体发射光谱仪（石化专用） | ★检出限（典型值） - Cd：＜0.2μg/L - Cr：＜0.5μg/L - Cu：＜0.3μg/L - Pb：＜0.8μg/L ★稳定性 - 短期RSD：≤1.0%（10次重复测定） - 长期RSD：≤1.5%（4小时连续测定） ★分析速度 - 全谱扫描：＜1分钟（61种元素同时检测） - 单样品分析：约30秒 ★油品分析专用配置：有机进样系统：支持直接分析润滑油、燃油等 按标准配置提供相关附件。 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 | 台 |  |  | 60 |  | 1 |  |  |  | 13%
48 | 交直流耐压试验仪 | 090105600000001 | 台 | 发电机定子直流耐压测试仪 | 输入：120V（AC）/10A或220V（AC） 5A，50/60HZ ★输出等级：0-100kV(DC),0-10mA连续电流 内部放电能力：6千焦 工作周期：连续式-电容充电 冷却类型：自然对流 波形：在30MΩ以上负载下，10kV-100KV电压范围内，电容性负载波动小于均方根值的2% 输出：负极性，正极标准接地。特殊要求下可提供正极性输出。滤波被压电路，等效于全波整流。 工作温度环境：0-35摄氏度 输出连接：高压电缆，带绝缘屏蔽 试验结束后可进行自动放电 配备有过流保护与漏电保护 可参照型号phenix 4100-10或者phenix 4100-10B 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 | 台 |  |  | 60 |  | 2 |  |  |  | 13%
49 | 交直流耐压试验仪 | 090105600000001 | 台 | 发电机转子交直流耐压测试仪 | ★可以开展AC与DC耐压试验 ★交流最大输出电压：5kV ★交流最大输出电流：100mA ★交流最大输出容量：100mA ★直流最大输出电压：5kV ★直流最大输出电流：5mA 搭载数字显示电流计、数字显示计时器 设有耐压试验结束后自动放电功能 标准安装有RS-232C 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 | 台 |  |  | 60 |  | 2 |  |  |  | 13%
50 | 多功能校准仪 | 090301900000001 | 台 | 便携式振动校验仪（多功能校准仪） | 支持IEPE，电压，电荷三种类型传感器的或校准； 符合JJG1062-2015标准振动台的性能要求； 支持校准结果的USB导出功能； 频率范围：5Hz—10kHz； 最大加速度：10g@160Hz（100g负载）； 最大速度：0.2m/s； 最大位移：1.8mm P-P； 信噪比＞60dB； 最大负载：800g（1g pk）； 加速度幅值精度：±5%（5Hz~20Hz）、±2%（20Hz~1kHz）、±3%（1kHz~10kHz）； 幅值线性度 ：1% 接口类型：BNC 内置电池，续航能力可达15h； 环境条件：工作温度：15℃～40℃；相对湿度：( 30～ 80) %。 按标准配置提供相关附件。 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 | 台 |  |  | 60 |  | 2 |  |  |  | 13%
51 | X射线荧光光谱仪 | 090113500000001 | 台 | X射线荧光光谱仪 | 激发源采用高性能微型X射线管，Ag阳极靶，最大电压50KV，最大功率4W i.MX 8M Mini 四核 1.8GHz CPU 中央处理器 检测器采用高性能Si-Pin半导体检测器，制冷采用半导体制冷方式。 能快速检测并鉴别出各种高低合金钢、不锈钢、工具钢、铬/钼钢、镍合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金等合金的牌号和近似合金成分，可检测元素。 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 | 台 |  |  | 60 |  | 1 |  |  |  | 13%
52 | 交流耐压试验仪 | 090105600000002 | 台 | 小型变频式交流耐压试验设备 | 额定容量：108kVA 输入电源：单相220/三相380V电压，频率为50Hz 额定电压：54kV；108kV 额定电流：2A；1A 工作频率：30-300Hz 装置输出波形：正弦波 ★波形畸变率：输出电压波形畸变率≤1% ★工作时间：额定负载下允许连续60min；过压1.1倍1分钟 温升：额定负载下连续运行60min后温升≤65K ★品质因素：装置自身Q≥30(f=45Hz) ★对被试品具有过流、过压及试品闪络保护 ★测量精度：系统有效值1.5级 按标准配置提供相关附件。 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 | 台 |  |  | 60 |  | 2 |  |  |  | 13%
53 | 消磁机 | 100502200000001 | 台 | 变压器消磁仪 | ★消磁模式：强消磁、弱消磁 ★强消磁5分钟、弱消磁2分钟（根据变压器和互感器等级和容量自动选频） ★消磁电流由5A峰值电流随时间逐渐减小至0电压、0电流关断 空载电流加载电压：220V 空载电流测量范围：0~3A 外型尺寸：380mmx290mmx260mm 工作电源：AC198V~242V 电源频率：(50±1)Hz 消磁电压≤30V 环境温度：0℃~40℃ 环境湿度：≤85%RH 按标准配置提供相关附件。 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 | 台 |  |  | 60 |  | 2 |  |  |  | 13%
54 | 绝缘电阻测试仪 | 030003000128 | 个 | 绝缘电阻测试仪 | 高精确的长时间连续对绝缘电阻泄漏电流测量 ★标准测试电压250V、500V、1KV、2.5KV、5KV ★自动进行极化指数，吸收比测试 ★绝缘电阻测试为自动测试，非手摇加压 测试绝缘电阻上限可达15T欧 ★双路电源供电，既可以使用仪器内部的蓄电池进行测试，也可以使用单相230VAC供电，内部电池充满后保证不小于6小时的连续测试 按标准配置提供相关附件。 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 | 台 |  |  | 60 |  | 8 |  |  |  | 13%
55 | 介损测试仪 | 090106000010001 | 个 | 介质损耗测试仪 | ★准确度： Cx:±（读数×1%+1pF） tgδ:±（读数×1%+0.00040） ★抗干扰指标：在 200%干扰（即 I 干扰 / I 试品≤2）下仍能达到上述准确度 ★电容量范围：内施高压： 3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV 外施高压：3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV 分辨率：最高0.001pF（4 位有效数字） ★tgδ范围：不限，分辨率 0.001%，电容、电感、电阻三种试品自动识别 ★试验电流范围：10μA~5A ★内施高压 设定范围0.5~10kV 最大输出电流：200mA 升降压方式：连续平滑调节 电压精度：±(1.5%×读数+10V) 电压分辨率：1V 试验频率：45、50、55、60、65Hz单频 45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz 自动双变频 频率精度：±0.01Hz ★外施高压：正接线时最大电流 5A，工频或变频 40-70Hz 反接线时最大试验电流 10kV/5A，工频或变频 40-70Hz ★CVT自激法低压输出：输出电压 3~50V，输出电流 3~30A 按标准配置提供相关附件。 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 | 台 |  |  | 60 |  | 5 |  |  |  | 13%
56 | 数字式万用表 | 090403400000001 | 台 | 数字式万用表 | 1.交直流电压量程：0-1000V； 2.电阻量程：0-40兆欧； 3.交直流电流量程：0-10A； 4.直流电压准确度0.5%（线性误差）+3（尾数误差）； 5.交流电压准确度1%（线性误差）+3（尾数误差）； 6.直流电压准确度（毫伏）1%（线性误差）+5（尾数误差）； 7.交流电压准确度（毫伏）3%（线性误差）+3（尾数误差）； 8.电阻精度1%（线性误差）+2（尾数误差）； 9.交流电流精度1.5%（线性误差）+3（尾数误差）； 10.交直流电压分辨率：0.1V； 11.交直流电流分辨率：0.1A； 12.机壳防护等级:≥IP40； 13.屏幕显示更新：1秒内； 14.旋转功能切换开关不应松动或自行改变位置，使用寿命大于3万次； 15.静电放电：接触放电4kV，空气放电8kV； 16.平均失效时间不小于43800h； 17.过电压等级：CAT Ⅲ-1000V； 18.表笔允许接触部位绝缘性能：通过1000V介电强度测试； 19.独立电池，电池寿命大于200小时； 20.内阻不应小于10兆欧； 21.显示位数：大于等于三位半； 22.具备以下功能： 自动关机；低电量显示；显示保持；通断蜂鸣器；提供电流接线扣防护罩；背板磁吸；具备显示背光。 | 台 |  |  | 30 |  | 52 |  |  |  | 13%
57 | GIS局放测试仪 | 090109800000001 | 台 | GIS局放测试仪 | ★通道数量6个；局放检测动态范围：-75~-5dBm；局放检测频率带宽：100MHz~2000MHz； ★采样率：100MS/s；至少显示局部放电幅值、能量、频次等；具备三维PRPS、三维PRPD、三维脉冲图谱等统计分析功能；具备在线定位功能，定位误差≤25cm；局放类型识别准确率：＞95%； 配件：包含信号处理单元主机1台，电脑（安装检测软件）1台、外置PDS-600传感器3只、外置PDS-601传感器3只、信号同步器1台、手机频段陷波器3只、800MHz低通滤波器3只、900MHz高通滤波器3只 按标准配置提供相关附件。 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书，卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 | 套 |  |  | 60 |  | 8 |  |  |  | 13%
58 | 放电计数器校验仪 | 090104000000001 | 个 | 避雷器放电计数器校验仪 | 输电电压：0~1200V可调 | 台 |  |  | 30 |  | 5 |  |  |  | 13%
59 | 耐压仪 | 091104500000003 | 套 | 交流耐压仪 | 1、输入：AC220V，50HZ，单相，电流 17A; 2、输出：AC0-100KV，100mA，10KVA； 3、控制单元：数字式千伏计、毫安计、过压及过流触发、数字计时器、交流电压控制、保持电路、增减控制。 4、附件：外部安全锁定开关及其电缆、报警信号灯 工频交流耐压试验装置 一、控制台及调压器 1、设置1路总空开及2路空开，分别供至控制台仪表及调压器输入 2、输入电压220V AC，频率50Hz 3、调压器输出电压0~250V，容量10kVA，最大输出电流40A。 4、控制台仪表配置：设置电源电压监视，电源输入电流监视，调压器输出电压监视、调压器输出电流监视，试验变高压电压监视，试验变高压电流监视。设置有高压过压保护、以及调压器输出电流过流保护。设置有定时器模块（不参与控制）。 二、试验变压器 1、类型：单相试验变，输入电压250V，输出电压0~100kV，低压最大输入电流40A，高压最大输出电流100mA，SF6气体绝缘。 2、配置有电压监视抽头和电流监视抽头，可配合控制台进行高压电压及高压电流监视。 3、重量＞30kg的应配置滚轮，方便设备推运。试验变壳体上应有可靠吊点。 三、保护间隙 1、配置具有刻度指示的可调保护间隙，配有底座滚轮。 四、分压电容器及其表计 1、配置独立分压电容器及测量表计，表计采用220VAC单独供电。 | 台 |  |  | 60 |  | 7 |  |  |  | 13%
60 | 钳形接地电阻测试仪 | 091101400000002 | 台 | 接地电阻测试仪 | 一、测量方式：精密三线法、简易二线法测量接地电阻 二、量 程：1、接地电阻:0.000Ω~200KΩ；2、接地电压:0.000V~600V(50Hz/60Hz)三、分辨率0.001Ω;0.001V；四、精度：二三线法测量接地电阻(R): 1.0.000Ω~10.00KΩ:±2%rdg±5dgt 2.10.0K~100.0KΩ:±3%rdg±5dgt 3.100.0K~200.0KΩ:±3.5%rdg±5dgt 接地电压:±2%rdg±3dgt(50Hz/60Hz) 五、测试电压波形正弦波 六、测试频率：412Hz、825Hz、1280Hz 七、测试电流：0.000Ω~100.0Ω档:约 20mA恒流 100Ω~10.00KΩ档:约 3.0mA恒流 10.0KΩ~200.0KΩ档:约0.25mA恒流 八、开路测试电压：AC 90V max 九、显示模式：超大LCD显示 | 台 |  |  | 30 |  | 8 |  |  |  | 13%
61 | 绝缘电阻测试仪 | 030003000128 | 个 | 绝缘电阻测试仪 | 绝缘范围：0 KΩ至20 TΩ 测试电压：500V,1000V, 2500V,5000V,和10000V | 台 |  |  | 30 |  | 11 |  |  |  | 13%
62 | 带电检测仪 | 091102400000001 | 台 | 手持式寻线仪（电线、暗线短路检测仪） | 工作模式:声磁模式、电磁模式、音频模式、漏水检测模式等工作方法:声磁同步法、声测法、时间差法、音频感应法 电磁信号法、信号比较法 显示方式:数字显示屏 操作方式:机械式按键 带宽全通:100~200KHZ供电方式:内置可充电锂电池供电，工作时长 30小时 | 个 |  |  | 30 |  | 5 |  |  |  | 13%
63 | 多功能网络测试仪 | 090506400000003 | 台 | 多功能网络测试仪 | 1.可通 RJ45 或 RJ11 连接器对每根双绞线进行综合测试。测试故障，如错误布线、短路、反向接线或断开连接 2.与 RJ45 连接器一起使用 3.无需电源，仅为 9 V 电池。 4.工作温度为 -20 - 60°C。 5.配置要求：多功能网络测试仪1台，配电池，使用说明书/操作手册1份，出厂合格证一份。 | 台 |  |  | 60 |  | 7 |  |  |  | 13%
64 | 直流电源综合监测系统 | 033601700000088 | 套 | 直流电源纹波测试仪 | 直流电压测量范围：0-300V 直流电流测量范围：－100—+100A 纹波峰峰值电压测量范围：0-20V 纹波有效值电压测量范围：0-10V 配置要求：直流电源纹波测试仪主机1台，测试线若干， 使用说明书/操作手册1份，出厂合格证一份。 | 台 |  |  | 60 |  | 1 |  |  |  | 13%
65 | 油介损测试仪 | 090112300000001 | 个 | 油介损测试仪 | ★损耗因数测量 4-1×10^-6 1×10^-6 ★介电常数 1×10^-2 ★比电阻测量 2.5MΩm–100TΩm 1×10^-2(全部范围) 温度测量 11-110℃ 0.1℃ 电源 90-264V(50/60Hz) 空容量误差 67.8到73pF 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 配置要求：油介损测试仪1台 进油装置、排油装置（含注射器、排油桶等） 使用说明书/操作手册1份 出厂合格证一份 | 台 |  | 奥地利保尔DTLC 西高华电XG6100 北京得利特A1170 | 60 |  | 1 |  |  |  | 13%
66 | 局部放电检测定位仪 | 030003000579 | 台 | 开关柜局部放电测试仪 | ★TEV暂态地电压测量 检测带宽 3M-80MHz ★检测范围 0-80dbmV 分辨率 ≦0.1dB 精度 ±0.1dB 非接触超声波测量 测量范围 -10dBuV至70dBuV ★分辨率 ≦0.1dB 精度 ±0.1dB 传感器中心频率 40kHz UHF特高频测量 检测带宽 300MHz-1500MHz 检测范围 -80dBm-0 ★分辨率 ≦0.1dB HFCT高频电流测量 传感器传输阻抗 >15mV/mA 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 配置要求：开关柜局部放电测试仪1台 传感器配置（满足以下技术要求） 测试线若干 使用说明书/操作手册1份 出厂合格证一份 | 台 |  | 天威新域 TWPD-510 MEGGER PDDS NDB XDP-III | 60 |  | 1 |  |  |  | 13%
67 | 密度继电器校验装置 | 090400100000001 | 套 | SF6密度继电器校验仪 | 测量精度 ★优于0.2 压力显示分辨率 ★0.001MPa 压力测量范围： ★0-1.000MPa 温度测量范围： ★-35-100℃ 温度测量误差： ≤±1.0℃ SF6气体排放量 全部校验过程SF6气体零排放 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 配置要求：SF6密度继电器校验仪1台 传感器配置（满足以下技术要求） 测试线若干 使用说明书/操作手册1份 出厂合格证一份 | 台 |  | 武汉武高电测电气有限公司WDJD-II 厦门加华电力科技有限公司JHMD-1 泰普联合科技开发（北京）有限公司TP171H型 | 60 |  | 1 |  |  |  | 13%
68 | 三相电测仪表校验仪 | 090502700000001 | 台 | 多功能三相电测量仪表检验装置 | 交直流 0～300mV ★基本误差： 电压 0～1V～3V DC：±（0.02%读数+0.03%量程） 0～5V～10V～30V AC：±（0.02%读数 0～50V～100V～300V +0.03%量程） 0～250V～500V～1000V 1KHz附加误差 ±0.2%量程 电压附加误差： ±0.02mV ACI：≤1mA不考核精度 交直流 0～100mA 电流 0～1A 0～50A 中值电阻 ★10Ω～24MΩ ★±0.3%+20mΩ 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 配置要求：多功能三相电测量仪表检验装置1台 测试线若干 使用说明书/操作手册1份 出厂合格证一份 | 套 |  | 潍坊华光高科电子有限公司XF30DQ多功能校准仪 长沙天恒测控技术有限公司TD4530三相交直流现场校验仪 青岛中岸锐科ZA-147交直流指示仪表检定装置 | 60 |  | 1 |  |  |  | 13%
69 | 变压器绕组变形测量仪 | 120900300000001 | 个 | 变压器绕组变形测试仪 | 频率范围 ★1 Hz - 30 MHz 输出阻抗 ★50 Ω (± 2%) 接口 BNC 幅值 10 Vpp (在 50 Ω) 动态范围 > 150 dB 准确度典型值 ★± 0.1 dB (低至 -50 dB) and ±0.3 dB (从 -50 dB 到 -100 dB) 保证值精 ★± 0.3 dB (低至 -50 dB) and ±0.5 dB (从 -50 dB 到 -100 dB) 卖方需向使用单位提供至少1次现场培训 配置要求：变压器绕组变形测试仪1台 测试线若干 使用说明书/操作手册1份 出厂合格证一份 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 | 台 |  | OMICRON FRANEO 800 武汉西高华电 武汉福禄德 | 60 |  | 2 |  |  |  | 13%
70 | 交流耐压试验仪 | 090105600000002 | 台 | 发电机转子耐压仪 | ★额定容量6kVA ▲额定电压，低压250V ★额定电压，高压6kV ▲额定电流，低压24A ★额定电流，高压1A 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 配置要求：发电机转子耐压仪1台 测试线若干 使用说明书/操作手册1份 出厂合格证一份卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 | 台 |  | 泸州特种变压器厂 YDQ-6/6超轻型试验变压器 武汉国电西高 YDQ系列超轻型试验变压器 微安电力 YDQJ 10KVA/50kV超轻型试验变压器 | 60 |  | 1 |  |  |  | 13%
71 | 阻抗测试仪 | 091107200000001 | 台 | 阻抗测试仪 | 1.★交流阻抗：0－999.99Ω，0.2级 2.★交流电压：0－600V，0.2级 3.★交流电流：0－120A，0.2级 4.有功功率：0－72KW，0.5级 5.频率：45－75HZ，0.2级 6.工作电源：220V±10％ 50HZ 7.体积：415×225×200 mm 8.重量：5kg 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 配置要求：阻抗测试仪1台 测试线若干 使用说明书/操作手册1份 出厂合格证一份 | 台 |  |  | 60 |  | 1 |  |  |  | 13%
72 | 放电计数器校验仪 | 090104000000001 | 个 | 放电计数器校验仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 输出冲击电流波形 ★8/20 uS（冲击涌流从发生到峰值时间8uS，从发生到下降到50%峰值时间20uS），电流峰值：＞500A 输出范围 ★电压输出600V/800V/1000V 三档。 电流输出 0.2—10mA。 按照电流的10%、20%、50%、70%、100%自动输出 仪器供电 ▲自带充电电池(连续使用8小时以上)或交流220V 数据存储 ▲可以存储256组数据 日历时钟 自带标准日历时钟，可以人工设置时钟，日期 配置要求：放电计数器校验仪1台 测试线若干 使用说明书/操作手册1份 出厂合格证一份 | 个 |  |  | 60 |  | 3 |  |  |  | 13%
73 | 交直流钳形表 | 060601000000006 | 台 | 钳形漏电电流表（小量程） | 量程 ★999.9 A 输出范围 ★电压输出600V/800V/1000V 三档。 分辨率 0.1 A 精确度 2% ± 5 位 (10-100 Hz) 5% ± 5 位 (100-500 Hz) 低通滤波器参数 已内置，800Hz 波峰因数 (50/60 Hz) 3（500 A 时） 2.5（600 A 时） 1.42（1000 A 时） C.F. > 2 时增加 2% 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 配置要求：钳形漏电电流表（小量程）1台 测试线若干 使用说明书/操作手册1份 出厂合格证一份 | 套 |  |  | 60 |  | 2 |  |  |  | 13%
74 | 互感器综合特性测试仪 | 091103100000001 | 套 | 互感器综合特性测试仪 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 ★准确度：比率 1-2000 错误 0.02 %（典型）/0.05 %（保证）； 比率 2000-5000 错误 0.03 %（典型）/0.1 %（保证）； 比率 5000-10000 错误 0.05 %（典型）/0.2 %（保证） 相移分辨率：0.01 分钟 相移准确度：1分钟（典型）/3分钟（保证） 绕组电阻分辨率：1 mΩ 绕组电阻准确度：0.05 %（典型）/0.1 % + 1 mΩ（保证） 配置要求：互感器综合特性测试仪1台 测试线若干 使用说明书/操作手册1份 出厂合格证一份 | 台 |  |  | 60 |  | 7 |  |  |  | 13% | 取消采购
75 | 数字式电能表现场校验装置 | 090502900000001 | 台 | 电能表现场校验装置 | 准确度等级： 1)电流、电压、有功功率、有功电能：★直接接入 0.05级，★钳型表0.2级。 2)无功功率、无功电能：★直接接入0.2级，★钳型表0.3级 。 输入、输出量程： 1)电压输入：电池供电0V～450V，PT供电45V～450V 2)电流输入：▲直接接入10A、可自动切换，▲钳型表5A 相位测量▲-180°～+180°准确度：±0.05° 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 配置要求：电能表现场校验装置1台 测试线若干 使用说明书/操作手册1份 出厂合格证一份 | 台 |  | 太原市优特奥科电子科技有限公司 新云达电力WDX-5DA三相电能表现场校验装置 华意电力 DNC-3C 三相电能表现场校验仪 瑞凡诺NRJ30E 三相电能表现场校验装置 | 60 |  | 1 |  |  |  | 13%
76 | 多功能校准仪 | 090301900000001 | 台 | 多功能校准装置 | 卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 稳定性： AC < 满量程的0.02% / 5分钟 DC < 满量程的0.01% / 5分钟 交流失真度： < 0.5% 直流纹波系数：< 0.05%（额定输出时） 输出频率准确度：50Hz、60Hz（59.7Hz）、400Hz、1kHz < 0.1%（或市电同步） 输出电压、电流以及中值电阻的范围及准确度（23℃±2℃ ，输出值大于10%量程 配置要求：多功能校准装置1台 测试线若干 使用说明书/操作手册1份 出厂合格证一份） | 台 |  |  | 60 |  | 1 |  |  |  | 13%
77 | 读数仪 | 090401700000001 | 台 | 电阻比读数仪 | 电阻比读数仪 1.电阻和测量范围：（10-120）Ω；最大允许误差：±0.02Ω。 2.电阻Rt测量范围：（10-120）Ω；最大允许误差：±0.02Ω。 3.电阻比测量范围：0.8000-1.2000；最大允许误差：±0.002。 4.配备仪器正常使用的必要配件 电站水工观测 | 台 |  | 国电南自、南瑞继保等 | 90 |  | 12 |  |  |  | 13%
78 | 读数仪 | 090401700000001 | 台 | 振弦式读数仪 | 振弦式读数仪 1.激励范围：400-6000Hz，5V矩形波； 2.频率分辨率：0.01Hz； 3.频率精度：0.05Hz； 4.时基精度：0.0025%； 5.测量范围：-50-150℃； 6.温度分辨率：0.1℃； 7.温度精度：0.1%FS； 8.存储能力：2000组； 9.通讯接口：RS232/RS485； 10.工作温度：-10-50℃； 11.电池：7.2V/4Ah锂电池； 12.连续工作时间：＞24h； 13.功耗：≤1.5W。 14.配备仪器正常使用的必要配件 电站水工观测 | 台 |  | 国电南自、南瑞继保等 | 90 |  | 12 |  |  |  | 13%
79 | 读数仪 | 090401700000001 | 台 | 差阻式读数仪 | 差阻式读数仪 1.测量范围：基本测量范围为9000.0-11000.0，0-100.00Ω； 2.工作测量范围为8000.0-12000.0，0-120.00Ω。 3.测量精度：基本测量误差为±0.01%±0.01Ω；正常测量误差为±0.02%±0.02Ω。 4.配备仪器正常使用的必要配件 电站水工观测 | 台 |  | 国电南自、南瑞继保等 | 90 |  | 12 |  |  |  | 13%
80 | 读数仪 | 090401700000001 | 台 | 电容式读数仪 | 电容式读数仪； （1）测量范围：-5~5V 0~20mA （2）测量精度：0.02%FS （3）分辨率：0.01% （4）通信接口：RS232C,9600pbs。 （5）电源系统： 电池：6.0VDC~7.0VDC,（6V,4AH) 充电输入：交流220V，50Hz，0.2A 功耗：小于80mA （6）工作温度：-5~45℃ （7）储藏温度： -25~70℃ （8）相对湿度：5%~80% （9）配备仪器正常使用的必要配件 电站水工观测 | 台 |  | 国电南自、南瑞继保等 | 90 |  | 3 |  |  |  | 13%
81 | 读数仪 | 090401700000001 | 台 | 智能传感指示仪（电容式） | 智能传感指示仪（电容式）； 1、测量范围：-5~5V 0~20mA 2、测量精度：0.02%FS 3、分辨率：0.01% 4、通信接口 RS232C,9600bps 5、存贮容量：499次 6、充电电源：220VAC、50Hz，0.2A 7、工作温度：-5~45℃ 8、储藏温度： -25~70℃ 9、相对湿度：5%~80% 10.可测量RS-485智能传感器信号 11.配备仪器正常使用的必要配件 参照南瑞NDA1711 电站水工观测 | 台 |  | 国电南自、南瑞继保等 | 90 |  | 3 |  |  |  | 13%
82 | 数字电桥 | 030003100860 | 套 | 数字电桥 | 1.量程：电阻和（R)：40.02～120.02Ω，电阻比（Z)：0.8000～1.2000； 2.精度：｜△RT｜≤0.02 Ω ｜△Z｜≤0.0002； 3.分辨力：RT：0.01Ω Z：0.0001 4.配备仪器正常使用的必要配件 电站水工观测 | 个 |  |  | 90 |  | 6 |  |  |  | 13%
83 | 水位计 | 210200100000130 | 个 | 便携式电测水位计 | 便携式电测水位计 1.量程：0～100m； 2.灵敏度：＜5mm； 3.测绳长 50m； 4.分辨率 0.01m。 电站水工观测 | 个 |  |  | 60 |  | 12 |  |  |  | 13%
84 | 交直流钳形表 | 060601000000006 | 台 | 钳形电流表 | 钳形电流表,参数：电流测量dc和ac，10HZ~100HZ,量程：2000A，A级准确度：1.5%，读数+5位数字 | 套 |  |  | 30 |  | 4 |  |  |  | 13%
85 | 光源光功率计(多功能损耗一体仪) | 090601300000002 | 套 | 手持式光功率计 | 1。波长范围(nm)：800～1700 2.功率测量范围(dBm):-70～+10 3.探头类型：InGaAs 4.标准波长(nm)：850、980、1300、1310、1490、1550 5.搭配手持式光源，高稳定度多波长单（多）模激光输出。锂电池供电。 | 套 |  |  | 30 |  | 10 |  |  |  | 13%
86 | 光纤测试仪 | 100502400010001 | 台 | OTDR光缆损耗故障寻障仪 | 测试波长:1310/1550nm 光纤类型:G652单模光纤 动态范围:26dB/24dB 事件盲区:<2.5m 反射精度:土 3dB 光连接器:万能接头FC/SC/ST 电池续航:待机＞20小吋-测量＞ 12小时 显示屏：多点触控电容屏 校准波长:850/980/13 00/1310/1490/15 50/1625/1650nm 测量范围:500m-100km 事件地图：多点可存储 | 台 |  | 胜为 GOT4000D 中天恒科 MN4000S 普联光迅 NK4000 | 30 |  | 5 |  |  |  | 13%
87 | 现场便携式智能压力校验仪 | 090900800000002 | 台 | 压力校验仪 | 智能数字电动液压压力校验仪， ★工作压力：0～25Mpa，微调控范围：0 ~ 30MPa； 分辨率：压力Min：1Pa；电流Min：1uA 电流测量范围：0 ~ 22mA 直流输出：24V DC 宽屏、显示：41/2LCD、51/2LCD压力、电流双显示、清晰直观； 直流工作时间：≥40 小时； ★过载能力：为量程上限的1.2~1.5 倍； 电源：外置充电器220VAC 50Hz 3VA； 环境温度：5 ~ 50℃； 相对湿度：≤80%RH； 外形尺寸：250*120mm； 重量：≥1.5Kg； 直流工作时间：≥16h； 准确度：压力0.1%FS、0.05%FS 电流0.05%±1d 外形尺寸：≥365*365*300mm（长*宽*高） 电源及功耗：220VAC 50Hz 3VA ★安装接头：M20X1.5； ★配置0.05级精密数字式压力表 供货期：30天 用于自动化相关设备校验 | 个 |  |  | 30 |  | 6 |  |  |  | 13%
88 | 备自投综合测试仪 | 091106800000001 | 套 | 备自投试验仪 | 备自投试验仪， 主要硬件配置：八相电压源、六相电流源、四对开入量、四对开出量、六组模拟断路器；内置大容量可充电锂电池、10英寸高清液晶触摸屏。 供电电源：专用适配器，双路电源充电、电压：DC 12.6V、5A；内置锂电池2块，电池容量：32Ah。 电压源：8路电压输出；交流电压输出范围：相电压输出：0～125V AC；精度：2V以下，绝对误差小于10mV；2V至125V，相对误差小于0.2%。 电流源：6路电流输出；交流电流范围：相电流输出：0～10A；精度：0.5A以下，绝对误差小于2mA；0.5A至量程，相对误差小于0.2%。 模拟断路器功能：6组独立跳合闸线圈、每组线圈配有2对位置输出接点； 频率输出范围：10～1000Hz ；分辨率：0.001 Hz； 相位：范围：±360º ；误差：＜0.2º；分辨率：0.1º； 开关量：4对开入量；4对开出量。 尺寸：不大于310mm×250mm×135mm (H×W×D) 重量： ＜9.5kg 供货期：60天 用于培训基地培训平台 | 套 |  |  | 60 |  | 2 |  |  |  | 13%
89 | 电子秒表 | 210200300000015 | 个 | 电秒表 | 电秒表， ★1.主要功能： 单路：空接点闭合、断开时间，正电压作用时间。 双路：两路信号时间差值，启动信号：空接点、正电压、（可选）停止号：空接点、正电压、（可选）并采用强抗干扰电路设计。 ★2.主要技术指标： ★仪器形式：手提便携式 ★适应信号：空接点\正电压（5-100V） ★测量范围：0.0001s（秒）－9999.9s（秒）分四档量程 ★功能：连续、触动 ★时标准确度：≤5×10-5 ★测量误差：≤5×10-5（5／100000）±1个尾数字 重量：约1Kg ★电源：220V±10％ 50Hz ★复位方式：手动、自动（触动） 体积：185×142×115mm 供货期：30天 用于培训基地培训平台 | 个 |  |  | 30 |  | 6 |  |  |  | 13%
90 | 多功能校准器 | 090301800000001 | 套 | 交流功率校准器 | 交流功率校准器， 宽范围、高精度，可输出交流电压、交流电流及交流功率标准源信号，具有辅助电压输出功能，并提供谐波功能选件，非常适合校准经电流传感器接入的交流功率分析仪和功率表。 ★主要参数： （1）ACV输出：0.3 V ~ 1100 V （2）ACI输出：0.3 mA ~ 110 A （3）AUX输出：0.5 mV ~ 5.5 V （4）F：40 Hz ~ 70 Hz（1500 Hz选件） （5）最小分辨力：电压10 μV、电流10 nA （6）电压/电流准确度： 0.05级 （7）相位准确度：±0.01° / ±0.02° （8）负载能力：电压40 VA、电流120 VA （9）调节细度：0.001% （10）失真度：<0.5% 供货期：60天 用于培训基地培训平台 | 台 |  |  | 60 |  | 2 |  |  |  | 13%
91 | 电流表 | 010039103878 | 个 | 高精度电流表 | 直流高精度电流表，既是电流表，也是一个高精度的万用表 ★直流电压: 准确度0.025%+2 ★交流电压: 准确度0.4%+25（真有效值） ★直流电流: 准确度0.15%+2 量程和分辨率500.00μA,5000.0μA,50.000mA,400.00mA5.0000 A,10.000 A ★交流电流: 准确度0.6%+5（真有效值）量程和分辨率500.00μA,5000.0μA,50.000mA,400.00mA5.0000 A,10.000 A ★温度: (不含探针）准确度1.0%+10 ★电阻: 准确度0.05%+2 ★电容: 准确度1.0％+5 ★频率: 准确度0.005%+5 其他基本参数 显示读数: 50000 真有效值测量: AC+DC 基本直流电压准确度: 0.025% 基本交流电压准确度: 0.7% 基本直流电流准确度: 0.15％ 基本电阻准确度：0.05% 带宽：100KHz 交直流电压: 1000V 交直流电流: 10A 电阻: 500MQ 频率: 1MHz 电容: 100mF 温度: 1350℃ 供货期：30天 用于培训基地培训平台 | 个 |  |  | 30 |  | 10 |  |  |  | 13%
92 | 验电器 | 200300700010024 | 只 | 验电器 | 验电器 ★分体式400V ★使用电压：0.4kV ★报警方式：声光报警 ★伸开长度：≥1100mm ★收缩长度：≥390mm ★符合标准：DL/T740-2014 供货期：30天 用于培训基地培训平台 | 套 |  |  | 30 |  | 10 |  |  |  | 13%
93 | 10kV验电器，声光式 | 200300700020001 | 根 | 验电器 | 验电器 ★分体式10kV ★使用电压：10kV ★报警方式：声光报警 ★伸开长度：≥1100mm ★收缩长度：≥390mm ★符合标准：DL/T740-2014 供货期：30天 用于培训基地培训平台 | 套 |  |  | 30 |  | 10 |  |  |  | 13%
94 | 扩音呼叫系统 | 120200500000001 | 套 | 手持一体式音响麦克风扩音器 | 手持一体式音响麦克风扩音器 产品功能：翻页扩音二合一/分段计时/高清放音，多功能翻页设计，主持/演讲模式下可实现课件快速翻页，可设置两段提醒，自定义倒计时时间到时震动提醒，15W峰值大功率，高保真清晰传音，搭载抗干扰内磁喇叭，音质纯净清晰。 产品续航：2000mAh大容量电池，按照在12级音量下每天使用40分钟计算，可连续使用10天，Type-C充电口。 产品重量：净重仅约190g。 产品尺寸：Φ66mm*250mm。 产品颜色：黑色/米白色。 产品包装清单：主机/手绳/防风棉/充电线/翻页接收器。 供货期：15天 用于培训基地培训平台 | 个 |  |  | 15 |  | 19 |  |  |  | 13%
95 | 多功能校准仪 | 090301900000001 | 台 | 便携式锂电池均衡仪 | 便携式锂电池均衡仪 一、核心参数​ ​通道数​：72串 ​电压范围​： 单体电压：1V~5V（覆盖三元锂/铁锂/钛酸锂） 精度：±0.05%FS±1mV ​电流范围​： 0.01~5.0A可调 精度：±0.5%FS±10mA（支持恒流/恒压自动切换） ​最大功率​：1800W ​均衡精度​：压差控制≤0.01V（主动均衡技术） ​温度监控​： 内置10路温度传感器 温升＞2℃/min自动暂停保护 适用环境：-20℃~50℃ ​二、功能与性能​ ​均衡模式​ ​主动均衡技术​：通过电容/电感或DC-DC电路转移能量（高电压单体→低电压单体），效率＞92%。 ​智能策略​：支持自动模式（充电/静置时启动）和手动模式（自定义电压差阈值）。 ​数据管理​ ​7英寸触控屏​：实时显示电压柱状图、温度曲线及内阻变化（内阻突增50%自动标记故障电芯）。 ​数据导出​：支持USB接口导出Excel/CSV报告（含修复前后对比及报警日志）。 ​安全防护​ ​五重保护​：反接、短路、过流、过压（±50mV容差）、过温联动保护，响应时间＜10ms。 ​物理防护​：IP54防尘防水+UL94V-0阻燃外壳。 ​扩展兼容性​ ​级联能力​：通过光通信同步技术，支持多机并联扩展至​104串​，总均衡电流可达±30A。 ​通讯接口​：标配RS485、USB；支持CAN协议。 ​三、物理与环境参数​ ​电源输入​：AC220V±10%，45~60Hz ​散热方式​：强制风冷（高负载时机身温度≤60℃） | 台 |  |  | 60 |  | 8 |  |  |  | 13%
96 | 多功能校准仪 | 090301900000001 | 台 | 功率分析仪 | 功率分析仪 一、核心测量性能​ ​精度与带宽​ ​基本精度​：±0.03%（50Hz/60Hz） ​DC精度​：±0.05% ​高频精度​：±0.2%（50kHz） ​频率带宽​： 输入单元：DC~5MHz（支持SiC/GaN器件高速开关分析） ​采样与抗干扰​ ​采样率​： 15MS/s（18bit） ​共模抑制比（CMRR）​​：110dB@100kHz ​量程范围​ ​电压​：6V~1500V（分8档） ​电流​：Probe1：100mA~2kA ​二、输入系统与通道能力​ ​输入单元配置​ 支持混搭输入单元，单机最大扩展至​8通道​ ​光通讯同步功能​：双机互联实现​16通道同步测量，数据更新率最快​1ms​ ​电流传感器适配​ ​自动相位补偿​：以0.001°分辨率校正传感器相位误差 ​传感器供电与识别​：连接后自动配置转换比，简化操作流程 ​三、高级分析功能​ ​谐波与电能质量​ ​谐波分析​：最高500次谐波，符合IEC61000-4-7标准（支持奇/偶次谐波分类显示） ​电压波动/闪变测量​：符合IEC61000-4-15标准，精度Pst±5%（Pst=0.2~5） ​功率谱分析（PSA）​​ ​FFT分析范围​：最高6MHz，实时显示电压/电流/有功功率的频率分布 ​自动峰值提取​：标记前10个最高峰值，辅助定位损耗源（如开关噪声） ​电机分析（需选件）​​ ​参数测量​：扭矩、转速、效率、损耗 ​在线参数测量​：实时计算永磁同步电机（PMSM）的Ld/Lq参数 ​扭矩计补偿​：用户自定义非线性/摩擦补偿，提升测量准确性 ​四、接口与环境适应性​ ​接口与扩展​ ​数据接口​：USB、LAN、GP-IB、RS-232C、光纤、CAN/CANFD ​高压扩展​：搭配VT1005分压器可测5000V电压（如铁路/光伏逆变器） ​物理参数​ ​电源​：AC100~240V，功耗230VA ​工作环境​ ​温度​：0°C~40°C ​湿度​：≤80%RH（无冷凝） | 台 |  |  | 60 |  | 6 |  |  |  | 13%
97 | 多功能校准仪 | 090301900000001 | 台 | 三相电能记录仪 | 三相电能记录仪 一、基本测量能力 输入通道 电压：4路（AC/DC），最高支持1000VCATIII安全等级 电流：5路，支持自识别电流探头，最高量程6000A 采样性能 稳态采样：256次/周期（50/60Hz） 瞬态捕捉：5MHz分辨率（14位ADC），可检测8000Vpk波形（200ns分辨率） 谐波分析 支持0~50次谐波测量，符合IEC61000-4-30A类标准 二、精度性能 电压精度 RMS测量：±0.2%读数±0.1%满量程（>50VAC） THD（电压谐波失真）：±(2.5%±0.05%) 电流精度 依赖探头：探头在150A量程时精度±(1%读数+0.02%满量程) 功率精度 有功功率：±1.2%读数+0.005%满量程（PF≥0.99） 无功/视在功率：±1.2%读数+0.005%满量程 三、数据记录能力 存储容量 内置内存≥2GB，可扩展SD卡 连续记录时长：≥31天（自动覆盖旧数据） 记录模式 支持10ms高速数据更新率，捕获瞬态事件（如电压骤降/骤升） 可记录500+电能参数，包括电压、电流、功率、闪变、不平衡度等 事件捕捉 电压事件记录：骤升、骤降、中断（阈值可自定义） ️四、环境适应性 工作条件 温度：0°C~40°C（操作范围），-20°C~60°C（存储范围） 防护等级：IP30（主机） 电源与续航 供电：100~240VAC，内置UPS支持断电后60分钟续航（分次启用，每次5分钟） 功耗：约5W 五、安全与合规 安全等级 CATIII1000V/CATIV600V，增强双层绝缘 认证标准 符合IEC/EN61010-1、IEC61326-1（EMC） 六、扩展功能 通信接口 SD卡、100BaseT以太网、蓝牙（无线控制） 支持ARCHOS43平板远程操作（蓝牙连接） 软件支持 电能分析软件：自动生成EN50160、IEEE519等标准报告，支持PQDIF/CSV格式导出 | 台 |  |  | 60 |  | 5 |  |  |  | 13%
98 | 蓄电池内阻测试仪 | 091112800000001 | 台 | 锂电池内阻测试仪 | 锂电池内阻测试仪 一、核心测量性能​ ​内阻测量​ ​量程范围​：0.000mΩ至3.100Ω（分四档：3mΩ、30mΩ、300mΩ、3Ω） ​精度​： 3mΩ档：±1%满量程±20字 300mΩ档：±0.5%满量程±15字 ​分辨率​：1μΩ（最小档位）。 ​电压测量​ ​量程​：±70VDC ​分辨率​：1mV ​精度​：±0.2%满量程±10字 ​温度测量​ ​范围​：-10.0°C至60.0°C ​分辨率​：0.1°C ​精度​：±1.0°C ​二、抗干扰与测试原理​ ​四线制交流测试法​ 采用1kHz交流信号，消除测试线接触电阻影响，直接测量电池真实内阻 ​自动变频降噪​ 工作频率范围920Hz~1080Hz，避开工频干扰，确保工业环境下的数据可靠性 ​在线测量能力​ 支持设备运行时直接测试（如UPS系统），无需停机，大幅缩短维护时间 ​三、智能功能与数据管理​ ​数据存储​ ​容量​：5000组数据，分10个存储区（A~J，各存500组） ​记录内容​：内阻、电压、温度及时间戳 ​阈值判定​ 预设​PASS/WARNING/FAIL​三级阈值，自动标记结果（例如内阻>800mΩ触发警告） ​多端互联​ ​USB传输​：连接电脑导出数据，支持实时测量值读取与历史记录同步 ​蓝牙控制​：通过《电池内阻测试仪》APP（安卓5.0+）实现无线操作与数据浏览 ​人机交互​ 3.5英寸LCD触摸屏（320×240分辨率），支持柱状图与曲线显示，操作便捷 ​四、物理与环境适应性​ ​尺寸与重量​ 主机尺寸：190mm×121mm×51mm 重量：480g（含电池） ​电源与续航​ 内置锂电池：支持4~8小时连续使用 充电接口：DC3.7V（标配充电器） ​工作环境​ 温度：0°C~40°C 湿度：≤80%RH（无冷凝） ​五、安全与合规性​ ​输入保护​ 最大输入电压：70VDC（严禁接入交流电） ​绝缘与耐压​ 绝缘电阻：≥20MΩ（电路与外壳间，500V测试） 耐压等级：AC3700VRMS（持续1分钟） ​认证标准​ 符合​IEC61010​安全规范 | 台 |  |  | 30 |  | 6 |  |  |  | 13%
总价（元，含税）