## 问题质询
海南电网有限责任公司2025年第一批变电生产仪器仪表专项公开询比采购项目 澄清答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 本项目项目类别：货物。投标文件格式中（九）近年完成的类似项目情况表模板为服务类，请问有没有影响？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2025年第一批变电生产仪器仪表专项公开询比采购项目 | 近年完成的类似项目情况表中“服务类”调整为“货物类”。
2 | 投标文件格式“（七）供应商股东或任职重要职位人员信息表”表格中“类型”栏为股东（自然人），要求填写其姓名和身份证号，我公司的股东类型为企业法人，非自然人，该如何填写此表？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2025年第一批变电生产仪器仪表专项公开询比采购项目 | 据实填写股东信息。
3 | 问题一: 对于技术文件要求的直流高压发生器应具有“显示、打印电压电流波形”功能的疑问: 直流高压发生器的理论输出电压波形是平稳的直流电压（无明显纹波），为直线性；理论输出电流波形是平稳的直流电流（随负载变化稳定输出，无交流成分），为直线性，且波形显示并非直流高压试验测试所需的重点记录备案数据。请问是否为必要需求或有其他要求？ 问题二: 对于技术文件要求的直流高压发生器输出电压电流精度达到0.2%（满度）±1个字的疑问: 参照:《DL/T 848.1—2004 高压试验装置通用技术条件 第1部分：直流高压发生器》 、 GB/T 16927.1-2011《高电压试验技术 第一部分：一般定义及试验要求》、 GB/T 16927.2-2013《高电压试验技术 第二部分：测量系统》等国标及规程的规定及行业相关应用实例，其对直流高压发生器的生产、检测、使用、维修各环节的技术精度要求: 输出电压精度通常为±1%读数+2个字，输出电流精度为±1%读数+2个字。 同时，直流高压标准测量装置的准确度等级应比直流高压发生器的高压电压测量装置的标称准确度高“两级”，比直流高压发生器的高压电流测量装置标称准确度高“两级”，对于0.2%级别精度的直流高压发生器的检定、校验除像国家级大型高端实验室外，其他大多数机构无条件进行检测、检定，且对于0.2级极高精度的测试设备的应用场景一般作为校准、检测、计量类单位对外检测的“标准设备”来应用（参考《国家计量技术规范管理办法》），请确认直流高压发生器输出0.2级精度是否为必须要求或为其他要求？ | 专用技术 | 标的 | 变电专业直流高压发生器（350kV） | 技术规范书技术条款均经过海南电网有限责任公司内部专家审核，并完成技术规范书公示。市面上满足技术规定范条款厂家至少3家及以上，市面上检测单位也满足检测技术条件，请按技术规范书技术条件进行响应。