2025年云南电力试验研究院（集团）有限公司传统能源事业部高精度恒温水槽维修项目技术规范书
一.项目概要

为满足云南电力试验研究院（集团）有限公司传统能源事业部开展现场温度测控装置检测所需，特申请此维修项目。

二.项目范围

高精度恒温水槽维修。

三.项目要求

3.1项目维修要求

3.1.1设备型号：T200-3152 

3.1.2设备数量：1台

3.1.3故障情况：现场工作中发现高精度恒温水槽不能正常开机，且开机后不能正常显示。现场运用影响测量准确性、影响工作效率，需进行维修才能够正常使用。

3.1.4维修内容：更换仪器显示板控制线路、搅拌功能组件及测温点校准。
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	显示板控制线路
	个
	1
	/

	2
	搅拌功能组件
	个
	1
	/

	3
	50 / 100 / 150三点校准
	个
	1
	/


3.2项目服务期限
3.2.1服务期限为：自成交通知书发出之日起 30 天内完成。

3.2.2 质保期（质量保证承诺）：项目（设备）验收合格后12个月。

四.报价方面

报价方式：固定总价报价（包含税）；

报价明细：
	序号
	名称
	单位
	数量
	最高限价（元）
	备注

	1
	显示板
	个
	1
	6600
	/

	2
	搅拌功能组件
	个
	1
	
	/

	3
	50 / 100 / 150三点校准
	个
	1
	
	/


注：具体税率以税法规定的为主。




