2025年云南电力试验研究院（集团）有限公司传统能源事业部变压器绕组变形测试仪维修项目技术规范书

一.项目概要

为满足云南电力试验研究院（集团）有限公司传统能源事业部开展现场变压器绕组变形测试所需，特申请此维修项目。

二.项目范围

变压器绕组变形测试仪（型号：TDT6U，制造厂家：北京圣泰实时电气技术有限公司，生产时间：2012年）维修。

三.项目要求

3.1项目维修要求

3.1.1设备型号：TDT6U （编号：120502）

3.1.2设备数量：1台

3.1.3故障情况：现场工作中出现故障：变压器绕组变形测试仪因通讯模块老旧出故障，连接不上测试主机，测量模块频率控制开关输出卡涩无法正确进行测试，无法正常使用，需将设备返厂维修升级并重新调试。

3.1.4维修内容：

3.1.4.1对绕组变形测试仪的通讯模块进行升级处理，应具备目前主流的蓝牙 WIFI等通信模式。

3.1.4.2对绕组变形测试仪的测量模块进行升级处理，应具备快速测量能力，测量数据精度的指标应满足《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》（DL/T 911-2016）的相关技术要求。

3.1.4.3提供最新的测试软件及安装匹配的测试主机。

3.1.4.4维修后TDT6U变压器绕组变形测试仪应能兼容以前的TDT6U测试数据，兼容原厂硬件、软件。

3.2项目服务期限

3.2.1服务期限为：自成交通知书发出之日起 30 天内完成。

3.2.2 质保期（质量保证承诺）：项目（设备）验收合格后12个月。