- 云南电力试验研究院（集团）有限公司2025年600V工频感应分压器零星采购技术规范书

- 一.项目概要

- 为满足云南电力试验研究院（集团）有限公司新能源服务事业部现场特殊变比电压互感器校验工作所需600V工频感应分压器，特申请此采购项目。

- 二.项目范围

600V工频感应分压器1台，包括其配套附件。

具体采购内容如下：

| 序号 | 标的物名称 | 技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600V工频感应分压器 | 详见下述参数要求 | 1台 | 要求其配套附件齐全，通过省级及以上计量机构检测或校准 |

至少包含如下附件：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作说明书 | 1 | 份 | 每台设备各一份 |
| 2 | 出厂报告 | 1 | 份 | 每台设备各一份 |
| 3 | 产品合格证 | 1 | 份 | 每台设备各一份 |
| 4 | 合格检测证书（省级及以上计量机构检测或校准） | 1 | 份 | 每台设备各一份 |
| 5 | 装箱清单 | 1 | 份 | 每台设备各一份 |

- 三.项目技术要求

3.1功能要求:

600V工频感应分压器一般由几个相互连接的互感器组成的装置，通过开关切换使装置的输出电压等于输入电压的某个比例值。应具有：

- 电压比例准确，稳定和给出万能比例的优点；

- 有输入阻抗高和输出阻抗低的特点，为精确的电测量提供重要的性能，能够广泛应用于各种测量线路和测量装置中；

- 可调节分压系数；

- 感应分压器主要应有两种使用状态：作为分压器和作为电压比例器；

- 使用感应分压器校电压互感器（作分压器使用）；

- 使用感应分压器校电压互感器时，一般感应分压器相对被检电压互感器准确度而言，标准的误差可以忽略不计，从电压互感器校验仪上可直接读出被检电压互感器的示值，经过折算到一次，求出被检互感器的误差。如果被检电压互感器一次电压超过200V时，可以用比被检电压互感器高2个准确度等级的互感器进行变换，然后再利用感应分压器进行分压，测出被检感应分压器的误差。

- 作电压比例标准时的测量线路

- 变压比电桥常采用的线路时，此时电压比值与负载无关应有很高准确度。在校准电压互感器校验仪时，采用此线路得到高准确度的同相分量值，残余的正交分量应很小。

3.2性能指标要求及技术参数:

1、环境条件

温度：20±5℃

相对湿度：＜80%

海拔高度：＜1000m

干扰：没有强电磁场干扰源和震动

2、电源条件

频率：50±0.5Hz

输入电压失真系数小于  5%

3、性能指标

一次电压：600V

二次电压：0～600V

额定负荷：0VA

准确度等级：0.005级

比例不确定度：3×10-6

4、分压系数：0.00001-2.11111；

5、重量小于等于15kg；

3.3项目进度要求

| 时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 从合同签订之日起30天内 | 完成供货及调试、培训 |

- 四.设备要求

4.1 包装方式和要求：

4.1.1 设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

4.1.2所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

4.1.3在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

4.1.4各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

4.1.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按 GB/T 191-2008)。

4.1.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

4.1.7随产品提供的技术资料应完整无缺。

4.2 运输：

必须采取符合设备要求的合理形式对设备运输和贮存，并且由委托方专人全程跟踪。

设备从乙方地到目的地的运输由乙方负责。

在设备抵达目的地后，乙方组织、甲方参加，开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因乙方的责任与合同不符，甲方有权向乙方提出索赔。

现场交接的最终验收完成之后，乙方代表将设备移交甲方进行贮存。

- 4.3 验收地点：

- 云南电力试验研究院（集团）有限公司指定位置。

4.4 安装和调试：

4.4.1乙方负责按国家相关标准或要求及本合同的约定进行安装和调试的工作，以使设备具备正常安全预定的使用功能及性能，并满足合同附件要求。并负责对甲方人员进行技术指导及培训，直到甲方人员能正常、正确、安全操作该设备为止，以保证货物达到预定的性能。乙方承担安装期间所有的安装调试费用，接受并服从甲方的管理与监督。
4.4.2乙方应在货物初步验收合格后 7 日内安装调试培训完毕，在乙方安装调试过程中，乙方应严格按照操作规程进行操作，并承担安装调试过程中发生的一切责任及费用。安装调试期间本项目的半成品、材料、设备及工具等，由乙方自行保管，如有遗失或损坏，由乙方自行承担责任。
4.4.3货物安装调试完毕正常运行 7 日内，甲方应及时组织人员对货物进行测试或试运行。若货物存在缺陷，乙方应在 7 日内及时整改，使货物达到合同约定的性能，否则甲方有权解除合同。整改发生的费用应由乙方承担。
4.4.4当本合同所列货物安装调试培训完毕，并通过甲方的正式验收后，双方签字确认，货物正式交付给甲方，视为正式验收合格，在此之前货物的毁损、灭失等风险由乙方承担。

4.5. 培训：

4.5.1卖方应负责与合同设备有关的培训工作。

4.5.2培训至人员能正常、正确、安全操作该设备为止。

4.5.3培训的费用(包括食宿费、会议费、资料费等)由卖方承担。

4.5.4现场培训，培训地点，招标方现场，培训人数、时间由招标方和投标人协商决定。

4.6 质保期（质量保证承诺）：

项目（设备）验收合格后，按乙方承诺时间（36个月）

4.7 售后服务承诺：

4.7.1供方对所供设备实行质量“三包”（包修、包换、包退），在使用中、运行中出现质量问题，在接到通知后的 24 小时内答复，在 48小时内派员到达现场,处理问题。

4.7.2需方认为有必要提前交货，可同供方协商，确定提前交货日，供方应大力支持。

4.7.3供方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

4.7.4供方须按需方实际安装要求派遣足够的且有工程经验的技术人员到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料、图纸进行安装、分部试运、调试和试运行，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

- 4.8交付成果、验收

乙方按甲方要求完成项目即达到验收条件。

项目验收为竣工验收，具体要求如下：

  竣工验收是指项目涉及交付成果全部完成，并经过相关评审，由集团公司按照国家、行业及企业有关标准规范及合同要求组织进行验收。

4.9采购清册及权重

物资采购清册（该表格必须在报价表基础上确定，其中的物资采购清册内容应与报价表中报价清单一致，权重由需求部门根据实际需要设定）

| 序号 | 标的物名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 600V工频感应分压器 | 1 | 台 | 2.5 | 2.5 | 含省级及以上计量院送检费用 |

- 其他要求

5.1 设备供应商应为设备生产厂家。

5.2 需提供控制产品合格及缺陷的管理及技术措施，并详细描述。

5.3 需提供投标截止日前36个月内同类产品业绩。

5.4 需承诺验收时，如设备存在与技术规范书要求不符合项目或质量问题时时，立即更换设备直至满足技术规范书要求。