[image: image1.jpg]o gy 75 B2 A

CHINA SOUTHERN POWER GRID




高精度功率分析仪技术规范书

项目名称：40MWh级钠离子电池储能示范工程(国重1.4课题五配套项目)

广西电网有限责任公司南宁供电局
2025年9月
目  录

11  总则


22  一般技术条件


3  设备技术要求
3
4  设备功能要求
3
5  供货范围
4
6  售后服务要求
5
7  技术差异表
6
8  投标方需要说明的其它问题
6


1  总则

1  总则

1.1 本技术规范书适用于40MWh级钠离子电池储能示范工程(国重1.4课题五配套项目)的高精度功率分析仪招标。它列出了设备的功能设计、结构、性能、安装、检测和技术服务等方面的要求。

1.2 本技术规范书提出的是最基本的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的产品。

1.3 本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准有偏差时，按高标准执行。卖方为本工程提供的设备应是按最新工艺制造的、全新的、符合国际、国内标准的，以确保系统的安全稳定运行。

1.4 卖方所提供的设备应保证是最新生产的设备，并应对涉及专利、知识产权等法律条款承担义务，买方对此不承担任何责任。

1.5 第三方产品的技术、性能参数、测试数据应由产品生产厂商直接提供和确认，并由卖方对系统整体性能负责。

1.6 本技术规范书经买卖双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.7 在系统调测和试运行期间，如果发现由于卖方设计或配置不合理或缺少设备（含部件）而造成整个系统功能不能满足本技术规范书的要求，卖方应负全部责任。

1.8 系统投入运行后，如果买方为了符合信息产业部新版或其它的相关技术体制和技术规范，需修改或增加系统的功能，卖方有义务提供性能的修改和增加。

1.9 卖方据本技术规范书提供设备、备品备件、工程服务、培训等以及卖方认为必须配备的设备，应在技术建议书提出。

1.10 本技术规范书仅对设备的组成和设备性能提出基本要求，卖方可结合自己设备的特点提出技术建议书并提供该设备性能的详细资料及说明，以供买方参考。

1.11 根据本技术规范书，卖方应在投标应答书中对其中的条款逐项回答，确认满足本技术规范的要求和与本技术规范书的差异，对偏差部分单列成偏差表作详细描述（技术差异表见条款7）。所有技术应答除书面文件外，应提供电子文档一份。如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条款提出异议，则视为卖方提供的设备(或系统)完全满足本技术规范书的要求。

1.12 本技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。 
2  一般技术条件

2.1 应遵循的主要标准
规范书中所有设备、备品备件，除本规范书中规定的技术要求和参数外，其余均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。主要引用标准如下：

	标准号-年份
	标准名称

	QCSG1203003-2013
	变电站直流电源系统技术规范

	DLT2226-2021
	电力用阀控式铅酸蓄电池组在线监测系统技术条件

	Q_CSG1205041-2021
	电化学储能系统设备技术规范


2.2 设备使用的环境和条件

环境温度：-10℃～+55℃；
相对湿度：5%~95%(产品内部既不应凝露，也不应结冰)；
大气压力：80kPa～106kPa。
贮存、运输环境条件
装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；
在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。
3  设备技术要求
3.1 总体技术要求
3.1.1 设备在加电运行期间，插入或拔出机盘时，任何元件不应受到损坏和缩短使用寿命。设备接插件必须接触可靠，结构坚固，易于插拔。接插件应有定位和锁定装置。

3.1.2 设备内所有元器件应是全部经过老化处理并经过严格筛选的元器件，组装过程应有严格的质量控制，确保长期使用的高可靠性。设备印刷电路板应平整、无飞线并有防霉喷涂层。

3.1.3 设备电路插板应在明显位置标出名称或代号，安装在电路插板上的器件应有明显的标志。同一品种的电路插板应有完全的互换性，不同品种的电路插板应有错插保护及防错插功能。

3.1.4 设备电路插板、模块应有状态显示功能。

3.1.5 设备表面的涂敷应满足防腐防蛀的要求。所有机架、子架、单元及器件的表面应光滑平整、色泽一致，不允许有划痕、裂纹和斑等破损现象。

3.1.6 设备的电磁兼容性和抗电磁干扰应满足IEC-801-2、IEC-801-3、IEC-801-4的要求，卖方应提供设备的具体电磁兼容指标、测试方法及测试数据。

3.1.7 卖方应说明其设备的散热方式，设备的冷却优选自然通风散热方式。

3.2 技术参数
3.2.1 高精度功率分析仪主要技术参数：

1、输入端子类型：

电压：插入式端子(安全端子)

电流： 直接输入: 大接线柱    外部电流传感器输入: 绝缘BNC接口

输入类型：

电压：浮地输入, 电阻分压方式

电流：浮地输入, 分流电阻盒输入方式

测量量程：
电压：1.5V、3V、6V、10V、15V、30V、60V、100V、150V、300V、600V、1000V(峰值因数CF3)； 0.75V、1.5V、3V、5V、7.5V、15V、30V、50V、75V、150V、300V、500V(峰值因数CF6/CF6A)

电流：直接输入          

50A输入单元：1A、2A、5A、10A、20A、50A(峰值因数CF3)； 500mA、1A、2.5A、5A、10A、25A(峰值因数CF6/CF6A)

5A输入单元：10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、 2A、5A(峰值因数CF3)；                                                          5mA、10mA、25mA、50mA、100mA、250mA、500mA、 1A、2.5A(峰值因数CF6/CF6A)

外部电流传感器输入

50mV、100mV、200mV、   500mV、1V、2V、5V、10V(峰值因数CF3)；                

25mV、50mV、100mV、250mV、500mV、1V、2.5V、5V(峰值因数CF6/CF6A)

4、精度

条件：电压和电流: 精度(6个月)

条件
温度: 23±5℃, 湿度: 30~75%RH, 输入波形:正弦波,

功率因数(λ): 1, 共模电压: 0V, 峰值因数: CF3, 线路滤波器: OFF

频率滤波器: ON时小于等于1kHz, 预热后。                                       

接线状态下，零电平补偿或量程改变后，精度公式内f的单位是kHz。

	[image: image2.png]


电压：
	频率

精度

±(测量读数误差+ 量程误差)

DC

±(读数的0.05% + 量程的0.05%)

0.1Hz ≤ f < 10Hz

±(读数的0.03% + 量程的0.05%)

10Hz ≤ f < 45Hz

±(读数的0.03% + 量程的0.05%)

45Hz ≤ f ≤ 66Hz

±(读数的0.03% + 量程的0.05%)*

66Hz < f  ≤ 1kHz

±(读数的0.1% + 量程的0.1%)

1kHz < f  ≤ 50kHz

±(读数的0.3% + 量程的0.1%)

50kHz < f  ≤ 100kHz

±(读数的0.6% + 量程的0.2%)

100kHz < f ≤ 500kHz

±[读数的(0.006 × f )% + 量程的0.5%]

500kHz < f ≤ 1MHz

±[读数的(0.022 × f - 8)% + 量程的1%]

频率带宽

5MHz(-3dB, 典型值)



	*在1000V量程下加读数的0.02%。

	电流
	频率

精度

±(测量读数误差 + 量程误差)

DC

±(读数的0.05% + 量程的0.05%)

0.1Hz ≤ f < 10Hz

±(读数的0.03% + 量程的0.05%)

10Hz ≤ f < 45Hz

±[(读数的0.03% + 量程的0.05%) + (2µA*)]

45Hz ≤ f ≤  66Hz

±[(读数的0.03% + 量程的0.05%) + (2µA*)]

66Hz < f ≤ 1kHz

±(读数的0.1% + 量程的0.1% )

50A输入单元的直接输入:

±(读数的0.2% + 量程的0.1%)

1kHz < f ≤ 50kHz

±(读数的0.3% + 量程的0.1%)

外部传感器输入的50mV、100mV、200mV量程 ±(读数的0.5% + 量程的0.1%)                        50A输入单元的直接输入:

±[读数的(0.1 × f + 0.2)% + 量程0.1%]

50kHz < f ≤ 100kHz

±(读数的0.6% + 量程的0.2% )

50A输入单元的直接输入:

±[读数的(0.1 × f + 0.2)% + 量程的0.1%]

100kHz < f ≤ 200kHz

±[读数的(0.006 × f )% + 量程的0.5%]

50A输入单元的直接输入:

±[读数的(0.05 × f + 5)% + 量程的0.5%]

200kHz < f ≤ 500kHz

±[读数的(0.006 × f )% + 量程的0.5%]

50A输入单元的直接输入:

不指定精度

500kHz < f ≤ 1MHz

±[读数的(0.022 × f - 8)% + 量程的1%]

50A输入单元的直接输入:

不指定精度

频率带宽

5MHz(-3dB, 典型值): 5A输入单元，  50A输入单元的外 部传感器输入



	*在外部电流传感器输入设置的状态下不增加值

	功率: 精度(6个月)

条件            与电压和电流精度相同

	
	频率
	精度

±(读数的误差 + 量程的误差)

	
	DC
	±(读数的0.05% + 量程的0.05%)

	
	0.1Hz ≤ f < 10Hz
	±(读数的0.08% + 量程的0.1%)

	
	10Hz ≤ f < 45Hz
	±[(读数的0.08% + 量程0.1%) + (2µA × U)*]

	
	45Hz ≤ f ≤ 66Hz
	±[(读数的0.05% + 量程的0.05%) +(2µA × U)*]

	
	66Hz < f ≤ 1kHz
	±(读数的0.2% + 量程的0.1%)

	
	1kHz < f ≤ 50kHz
	±(读数的0.3% + 量程的0.2%)

外部传感器输入的50mV、100mV和200mV量程

±(读数的0.5% + 量程的0.2%)

50A输入单元的直接输入:

±[读数的(0.1 × f + 0.2)% + 量程的0.2%]

	
	50kHz < f ≤ 100kHz
	±(读数的0.7% + 量程0.3%)

50A输入单元的直接输入:

±[读数的(0.3 × f - 9.5)% + 量程的0.3%]

	
	100kHz < f ≤ 200kHz
	±[读数的(0.008 × f )%+量程的1%]

50A输入单元的直接输入:

±[读数的(0.09 × f + 11)% + 量程的1%]

	
	200kHz < f ≤ 500kHz
	±[读数的(0.008 × f )% + 量程的1%]

50A输入单元的直接输入:

不指定精度

	
	500kHz < f ≤ 1MHz
	±[读数的(0.048×f - 20)% + 量程的2%]

50A输入单元的直接输入:

不指定精度


/5、有效输入范围：

Udc、Idc: 测量量程的0% ~ ±110%

Urms、Irms: 测量量程的1% ~ 110%

Umn、Imn: 测量量程的10% ~ 110%

Urmn、Irmn: 测量量程的10% ~ 110%

功率(DC测量): 0 ~ ±110%

(AC测量): 电压和电流量程的1% ~ 110%、最大到功率量程的±110% 但是，同步源的电平应与频率测量输入信号的电平一致。

峰值因数CF6/CF6A时，下限值为各自的2倍。

4  设备功能要求

4.1 该设备应适用于南宁网区变电管理三所站用电源班日常储能站检修工作。
4.2 如对上述条款3、条款4的技术要求与功能要求等信息掌握不清，或者对该技术规范书存在疑问的，请联系项目负责人。

4.3 如对尺寸、技术参数等信息掌握不清，需进行现场测绘。如因供货原因导致设备受损、工期延误，采购方将保留追责权利。
5  供货范围

5.1 总体说明

5.1.1 投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的设备及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

5.1.2 投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

5.1.4 投标方应提供相应的现场安装服务及售后咨询、质保服务，包含：设备装置本体及其配件部分的接线、上电、调试试验等，以及安装部位的连接、润滑等安装工序。

5.1.5 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

5.2 供货范围一览表

项目名称：40MWh级钠离子电池储能示范工程(国重1.4课题五配套项目)

	物资名称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	规格型号
	数量
	规格型号
	数量

	高精度功率分析仪
	台
	
	1
	
	


6  售后服务要求

6.1 调试及验收

6.1.1 设备运到现场安装完毕，招标方应通知投标方人员到场参加设备调试，投标方应派出有经验的专家提供现场安装技术服务。
6.1.2 在安装调试过程中，若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况，投标方应负责更换。

6.1.3 按商务合同条款交付，交货验收由供需双方技术人员现场验收。安装调试完成后经过 72 小时试运行，验收合格后由需方确认合格报告。备品备件、文档资料均作为验收的一部分。

6.2 技术文件要求、培训

6.2.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰，内容正确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

6.2.2 投标方应提供用于设计、安装、运维使用的文件、图纸及设备操作维护手册等。

6.2.3 投标方应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由投标方采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由投标方负责。

6.2.4 设备应附有完整的、装订好的安装图和说明手册，随设备装箱一起运至现场。

6.2.5 投标方应至少提供技术文件电子版1份，纸质打印稿3份。资料的电子版应有无编译、读取、打印等权限限制，其文字部分采用Microsoft Office 2003格式（包括Word、Excel、PowerPoint等文件格式），图纸部分采用AUTOCAD 2010或Visio 2003格式。

6.2.6 投标方负责对招标方的人员进行现场培训，培训内容包括：设备安装调试、运行维护等。

6.2.7 投标方应向受训人员提供必要的技术资料、图纸、参考材料、培训手册、工具等。

6.2.8 投标方应定出培训大纲及培训计划交招标方确认，并根据招标方的实际需求进行修改。

6.3 包装、运输、安装及质量保证

6.3.1 设备制造完成并通过试验后应及时包装，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。

6.3.2 在包装箱上应以不褪色的醒目标志标明：合同号、目的地、设备名称、箱号、毛重、外形尺寸。包装箱应连续编号，不能有重号。

6.3.3 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

6.3.4 在设备启动运输后一周内，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：设备名称；件数、件号、重量；合同号；货运单号；达到地；设备发出日期。

6.3.5 备品备件、专用工具等应随设备同时装运，但必须单独包装，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。

6.3.6 设备制造商在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务，并应提供设备专用工具。设备在使用期内，应提供技术支持和所需的备品备件。

6.3.7 全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于 5 年。

6.3.8 投标方应对其整套设备在到货后提供不少于 3 年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

6.3.9 订购的新型产品除应满足本招标技术文件外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

6.3.10 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
7  技术差异表

	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	


8  投标方需要说明的其它问题

若有，投标方应向招标方提供书面文件与电子文档各一份。



