研制一套免插拨智能配电在线模拟断路器试验盒项目加工测试零星采购技术要求

一、技术要求：
  本项目研制一套免插拨智能配电在线模拟断路器试验盒，降低测试难度和复杂性：通过采用模拟断路器，接线简单明了，能够实现带电测试和模拟开关动作，从而显著简化了现场测试工作。 

1.电路板与配件焊接成型加工：完成整流板、控制板贴片及手工补焊，焊点饱满无缺陷。

2.信号读取器连接线调试加工：按 RS-485/232 标准压接屏蔽线，插损≤0.2 dB。

3.香蕉端子头安装：压接镀锡铜香蕉头并套热缩管，拉脱力≥50 N。

4.操控面板数控加工：激光切割 3 mm 304 不锈钢，孔位公差±0.05 mm。

5.微型控制器与配件连接加工：排线焊接并烧录固件，一次通过率≥98%。

6.试验盒整体安装调试：整机装配老化 4 h，绝缘≥100 MΩ、耐压 1.5 kV/1 min。
	序号
	加工测试服务内容
	加工测试服务目标
	数量
	单位
	备注

	1
	电路板与配件焊接成型加工
	板厚 1.6 mm，双层 FR4； 贴片件 ±0.1 mm 偏移；焊点光亮，无锡珠、冷焊；AOI 覆盖率 100%；一次性直通率 ≥98%。
	1
	次
	

	2
	信号读取器连接线调试加工
	屏蔽双绞线 22 AWG； 长度 0.5 m / 1 m 各 1 条； 特征阻抗 120 Ω±10 %；插损 ≤0.2 dB@1 MHz；误码率 <10-7（9600 bps，15 min）。
	1
	次
	

	3
	香蕉端子头安装
	镀锡铜，4 mm 标准插头；压接后拉脱力 ≥50 N；尾部热缩管收缩比 2:1，耐压 600 V；绝缘套不褪色，无裂纹；100 % 导通测试。
	1
	次
	

	4
	操控面板数控加工
	板厚 3 mm；无锐边，去毛刺 ≤0.1 mm。
	1
	次
	

	5
	微型控制器与配件连接加工
	1.27 mm 排线长度 150 mm；继电器驱动线 0.5 mm²，压接端子；固件烧录 CRC 校验通过；功能一次通过率 ≥98 %。
	1
	次
	

	6
	试验盒整体安装调试
	装配扭矩 0.8 N·m±10 %；绝缘电阻 ≥100 MΩ（500 V DC）；耐压 1.5 kV/1 min 无击穿；4 h 55 ℃ 老化，功能无异常。
	1
	次
	


二、交付项：

研制一套免插拨智能配电在线模拟断路器试验盒一套，及检测报告一份，包含测试项目及检测结果。
三、期限及其他要求：

1.成交通知书发出（或签约）——30天内完成材料交付。

2.为确保中标公司具备一定的行业经验和稳定性，参与本项目的投标公司应满足以下条件：

（1）投标公司须为依法注册成立的企业法人，且自公司成立之日起至招标公告发布之日止，公司成立时间不少于3年。
（2）投标公司必须提供营业执照。

（3）投标公司应当对本技术要求中的实质性要求和条件进行逐一响应，应满足或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

