
[image: image1.png]



断路器特性测试仪检测装置技术规范书
广西电网公司钦州供电局

2026年03月
总则

1.1 本技术条件适用于广西电网公司断路器特性测试仪检测装置的订货及验收的技术要求。

1.2 需求方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准;设备的设计、制造、测试及验收应符合但不限于以下标准：

1.6 本设备技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

技术参数及要求

材质与结构
箱体材质：采用高强度、耐冲击的工程塑料或铝合金材质，具备良好的抗压、防水、防尘性能，适应户外复杂环境。
内部结构：内衬高密度海绵或EVA材料，按配件形状定制凹槽，确保测试导线、传感器等精密部件固定稳固，避免晃动磨损。
防护等级：符合IP67标准，可在-20℃～60℃环境下正常工作，耐受95%相对湿度。
锁具与标识：配备双锁扣设计，确保运输安全；箱体外部印有“特性仪附件箱”字样及反光标识，便于识别与夜间作业。
配件清单与技术参数
测试导线：2套，每套包含电流型、电压型及通用型测试线，线径分别为2.5mm²（电流型）、2.1mm²（电压型）、1.6mm²（普通型）。长度提供1m、2m、3m三种规格，颜色按红、黄、绿、黑区分，两端采用带孔弹棒插头，接触电阻≤0.005Ω，耐压≥5kV。
加速度传感器：1个，测量范围±50g，频率响应1Hz-10kHz，精度±1%，输出信号为标准电压信号，用于监测开关动作过程中的加速度变化。
直线传感器：1个，量程0-150mm，精度±0.1mm，采样频率≥10kHz，用于高精度测量开关动作行程及速度。
旋转传感器：1个，测量范围0-360°，精度±0.5°，采样频率≥10kHz，用于通过开关分合指示器或旋转轴进行测速。
线夹：包括5mm、10mm、20mm鳄鱼夹各4个，材质为镀镍铜，接触面防氧化处理，夹持力≥20N；4mm、6mm、8mm U型插片各4个，适配不同接口设备。
数量配置
附件箱标准配置数量如下，可根据用户需求调整：
测试导线：2套，每套含电流型4根（红、黄、绿、黑各1）、电压型4根（同色各1）、普通型5根（蓝3、棕1、白1）。
传感器：加速度传感器1个、直线传感器1个、旋转传感器1个、磁性支架1套。
线夹：5mm/10mm/20mm鳄鱼夹各4个，4mm/6mm/8mm U型插片各4个。
其他：接地线1根、短接线4根、打印纸2卷、说明书及合格证各1份。
三、包装与运输
包装方式
单箱包装：附件箱独立封装，外层采用瓦楞纸箱，内衬防震泡沫，箱体标注“精密仪器，轻拿轻放”标识。
多箱组合：若批量运输，采用托盘化包装，每层间加隔板，整体缠绕保鲜膜固定。
运输要求
环境条件：避免雨淋、暴晒，运输温度控制在-25℃～70℃。
装卸规范：禁止抛掷、踩踏，堆码高度不超过3层。
验收标准
外观检查：箱体无破损、变形，配件无锈蚀、划痕。
功能测试：通电检测传感器信号输出正常，导线接触可靠，线夹夹持稳固。
配件清单表
	配件名称
	规格型号
	技术指标
	数量

	测试导线（电流型）
	2.5mm²，1m/2m/3m
	耐压≥5kV，接触电阻≤0.005Ω
	2套

	电源线线（电流型）
	/
	
	2套

	加速度传感器
	测量范围±50g
	精度±1%，频率响应1Hz-10kHz
	1个

	直线传感器
	量程0-150mm
	精度±0.1mm，采样频率≥10kHz
	1个

	旋转传感器
	测量范围0-360°
	精度±0.5°，采样频率≥10kHz
	1个

	鳄鱼夹
	镀镍铜材质
	夹持力≥20N，耐压≥3kV
	20个


3.其它要求

3.1　供货方应按合同要求供货及相应随机附件，并提供货物清单。

3.2　装置的包装应符合国家有关标准的规定。在运输过程中供货方对设备应采取防震、防雨等措施。

3.3　供货方应给订货方技术部门进行现场技术培训，必要的情况下到供货方实地进行考察和技术培训。

3.4供货方应提供购置设备的完整的中文使用说明书及中文技术资料3份（包括电子文档）。

3.5当产品的软件更新时，供货方应及时提供相应的软件及技术培训或其它技术服务。

4. 售后服务

4.1 自验货之日起，提供不少于2年质保期。

4.3生产厂家(或代理商)负责产品的长期售后服务。一旦产品出现故障，无论是保修期内还是保修期外，要求生产厂家在48小时内予以响应并将故障排除。

4.3供方应在投标书中作出设备质保期和保修期限的承诺。

5、供货范围

投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件，即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
	序号
	物资名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	断路器特性测试仪检测装置
	/ 
	2
	台
	特性仪附件箱，配套DB-8015型断路器特性仪使用


注：如对该技术规范书存在疑问请联系负责人：罗磊  联系方式：18775713706

1

