
[image: image1.jpg]



微安表技术规范书
广西电网公司钦州供电局

2026年03月
总则

1.1 本技术条件适用于广西电网公司微安表的订货及验收的技术要求。

1.2 需求方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。

1.6 本设备技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

1.7 引用标准

本规范书遵循以下国家标准和行业标准（以最新版本为准）：

IEC 61010-1:2010 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求
IEC 61326-1:2012 工业环境电磁兼容性标准
GB/T 18268.1-2010 中国测量控制设备电磁兼容标准
2. 主要技术参数
2.1 电流测量性能
测量范围：
直流电流（毫安）：0.001 毫安 至 22.000 毫安（微安级分辨率）

交流电流（毫安）：0.01 毫安 至 22.000 毫安
钳口电流（毫安）：0.01 毫安 至 22.000 毫安（通过柔性钳口或内置传感器）

分辨率：0.001 毫安（μ安级）

精度：
直流：±(0.2% + 2 digits)
交流：±(1.0% + 3 digits)
带宽：45 Hz 至 1 kHz
钳口开口尺寸：≥ 25 mm，可容纳多芯电缆或密集布线
2.2 电压测量
测量范围：
直流电压：0.00 V 至 600.0 V
交流电压：0.1 V 至 600.0 V（真有效值）
分辨率：0.1 V
精度：±(0.5% + 3 digits)
输入阻抗：≥ 10 MΩ
2.3 电阻与通断测试
电阻范围：0.0 Ω 至 40.00 kΩ
分辨率：0.1 Ω
精度：±(0.5% + 3 digits)
通断测试：
蜂鸣器响应阈值：≤ 20 Ω
开路电压：≤ 2.0 V（安全低电压设计）
2.4 4-20mA 信号环路测试功能
模拟输出：可输出 0-24mA 精密电流信号，用于驱动变送器
测量模式：
串联测量（在线测量）
并联测量（无需断开回路）
HART 通信兼容性：支持 HART 协议信号穿透测量（不影响通信）
电源供给：可为两线制变送器提供 24V 回路供电（带短路保护）
2.5 数据记录与通信
数据存储：内置存储器，可记录 ≥ 500 组测量数据
采样频率：可调（1s/5s/10s/30s）
通信接口：
USB Type-C（支持数据导出与固件升级）
2.6 显示与人机交互
显示屏：双行背光 LCD，带模拟条形图
显示位数：4000 counts
操作方式：旋转选择开关 + 功能按键
背光：自动感应/手动开启，支持弱光环境操作
2.7 电源系统
电池类型：6节 AA 碱性电池（1.5V）
电池寿命：≥ 300 小时（典型使用）
低电提示：LCD 显示低电量图标
自动关机：无操作 15 分钟后自动关机（可关闭）
3. 安全与防护等级
3.1 安全认证
符合 IEC 61010-1:2010 安全标准
测量类别：CAT III 600V / CAT II 1000V
污染等级：2级
通过 CE、UL、CSA 认证
3.2 防护等级
外壳防护：IP54（防尘、防溅水）
抗跌落能力：1.2 米水泥地面跌落测试通过
工作温度：-10°C 至 +50°C
存储温度：-20°C 至 +60°C
湿度范围：≤ 90% RH（非冷凝）
4. 配件清单
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	主机
	1台
	含内置钳口与测试电路

	2
	测试表笔（红色/黑色）
	1套
	带安全护套

	3
	鳄鱼夹（红/黑）
	1对
	用于稳定连接

	4
	用户手册（中文/英文）
	1本
	含操作指南与安全说明

	5
	校准证书
	1份
	出厂标准校准（可溯源至NIST）

	6
	便携软包
	1个
	防震设计，带肩带

	7
	6节 AA 电池
	1套
	预装机内


5. 功能特性
5.1 核心功能
微安级高精度电流测量（最小0.001mA）
无需断开回路即可测量4-20mA信号
支持变送器供电与信号模拟输出
真有效值交流测量，抗干扰能力强
数据记录与趋势分析功能
5.2 智能特性
自动量程（Auto Range）
峰值保持（Peak Hold）、最小/最大值记录
相对值测量（REL Δ）
电池电量实时显示
错误操作提示（如过载、反接）
5.3 安全保护机制
过载保护：所有输入端口具备过压/过流保护
输入保护：防止误接高电压至电流端口
钳口闭合检测：未闭合时禁止测量，防止误读
6. 应用场景
工业自动化控制系统调试与维护
仪表回路故障诊断（如压力、温度变送器）
PLC 模拟量输入模块校准
过程控制系统（DCS）信号验证
实验室精密电流测量
现场仪表安装与投运
10、供货范围

投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件，即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
	序号
	物资名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	微安表
	/ 
	1
	个
	


注：如对该技术规范书存在疑问请联系负责人：罗磊  联系方式：18775713706
图片仅供参考

[image: image2.png]




1

