充电桩现场测试仪项目

技术规范书

2025年08月06日

目录

- 总则

- 技术要求

- 验收办法

- 验收规则

- 培训

- 包装、运输、安装和质量保证

- 售后服务

1总则

  - 1.1本技术规范适用于充电桩现场测试仪项目的功能、性能、安装、验收等方面的技术要求。

1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备及系统完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“技术差异”加以详细描述。

- 1.4本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

- 1.5本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 1.6投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

- 1.7投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

- 1.8投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 1.9本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

  - 2技术要求

2.1总则

2.1.1标准和规范

2.1.1.1 合同设备包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备。所有附件和设备都应符合相应的标准、规范或法规的最新版本的要求，除非另有特别外，投标期内有效的任何修正和补充都应包括在内。

2.1.1.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)。如采用合资或进口产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。进口产品应提供生产厂商的技术保证书，以满足工业环境中长期使用，交货时均应提供原产地证明、进口报关单等文件。

  - 2.2 充电桩现场测试仪技术要求

  - 2.2.1铭牌要求

装置铭牌标志应符合国家相关技术文件的规定，安装在易观察处，应具有以下信息：

- 制造计量器具许可证标志及编号

- 产品名称及型号

- 出厂编号（或设备编号）

- 辅助电源的额定电压和额定频率

- 准确度等级及对应的测量范围或电流、电压输出范围

- 生产日期

- 制造厂商（或商标）

  - 2.2.2非车载充电机现场测试仪技术要求

  - 2.2.2.1参考标准

- GB/T 18487.1-2015《电动车辆传导充电系统第 1 部分：一般要求》

- GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置第 1 部分：通用要求》

- GB/T 20234.3-2015《电动汽车传导充电用连接装置第 3 部分：直流充电接口》

- GB/T 27930-2015《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》

- GB/T 34657.1-2017《电动汽车传导充电互操作性测试规范第 1 部分：供电设备》

- GB/T 34658-2017《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》

- GB/T 29318-2012《电动汽车非车载充电机电能计量》

- JJG 1149–2022《电动汽车非车载充电机检定规程》

- NB/T 10901-2021《电动汽车充电设备现场检验技术规范》

- GB/T 44993-2024《电动汽车非车载充电机现场检测仪》

- GB/T 43191-2023《电动汽车交流充电桩现场检测仪》

  - 2.2.2.2功能

- 直流充电插座，使用专用充电连接器连接被检充电机

- 电压校准专用接口，方便通入标准电压信号对仪器进行校准

- 直流充电插座，使用专用充电连接器连接负载或电动汽车

- 多功能接口：支持光电头、脉冲输入、脉冲输出、温度传感器等功能

- 通讯接口：包括 USB 和 LAN 口，便于连接计算机进行全自动测试

- GPS 天线，接收标准时钟信号，用于与被检充电机对时

- AC 220V 电源接口，可通过市电对仪器供电

- 内置大容量锂电池，如现场无市电，可选择由电池供电

- 辅助测试点，将直流充电插座转接为常规仪器接线口

- 液晶触摸彩屏，多电量直观显示，全触摸操作，大大提升仪器的易用性

- 仪器箱拉杆，便于用户携带移动测试仪

  - 2.2.2.3技术规格

- 直流电压测量 DCV

- 测量范围：30 V～1150 V，手动/自动量程换挡

- 纹波测量不确定度(k = 2)：0.05%*RG,有效值；带宽：≤ 1 kHz

- 直流电压测量量程：300V、750V、1000V

- 直流电流测量 DCI

- 测量范围：0.5 A～300 A，手动/自动量程换挡

- 纹波测量不确定度(k = 2)：0.05%*RG,有效值；带宽：≤ 1 kHz

- 直流电流测量量程：10A、20A、50A、100A、250A

- 功率 / 电能测量

- 功率/电能测量范围：电压与电流量程的组合

- 标准电能脉冲输出：最高频率为 60 kHz，支持有源和无源脉冲，负载能力：大于 20 mA

- 标准电能脉冲输入：最高频率为 100 kHz，电平：0～5V

- 电能误差显示：7 位十进制显示

- 温度 / 时钟

- 温度测量：测量范围：-30℃～60℃

最大                 允许误差：0.5℃

- 时钟功能：授时方式：卫星时钟授时

最大允许误差：1s/d

- 供电方式：充电枪头、内置锂电池、220V 市电共三种供电方式可选。

- 电源输入：AC ( 220 ± 22 ) V，( 50 ± 2 ) Hz

- 最大功耗：100VA

- 通讯接口：与计算机通讯：USB、LAN、WIFI； 与充电机及负载通讯：CAN-BUS

- 温度性能：工作温度：-25°C~55°C；储存温度：-30°C~70°C

- 湿度性能：工作湿度：< 80% @ 30°C，< 70% @ 40°C，< 40% @ 50°C，储存湿度：<80% R·H，不结露

  - 2.2.3交流充电桩现场测试仪技术要求

  - 2.2.3.1参考标准

- GB/T 18487.1-2015《电动车辆传导充电系统 第 1 部分：一般要求》

- GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第 1 部分：通用要求》

- GB/T 20234.2-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第 2 部分：交流充电接口》

- GB/T 34657.1-2017《电动汽车传导充电互操作性测试规范第 1 部分：供电设备》

- GB/T 28569-2012 《电动汽车交流充电桩电能计量》

- JJG 1148–2022《电动汽车交流充电桩检定规程》

- NB/T 10901-2021《电动汽车充电设备现场检验技术规范》

  - 2.2.3.2功能

- 交流充电插座，使用专用充电连接器连接被检交流充电桩

- 电压校准专用接口，方便通入标准电压信号对仪器进行校准

- 辅助测试点，将交流充电插座转接为常规仪器接线口

- 交流充电插座，使用专用充电连接器连接负载或电动汽车

- 多功能接口：支持光电头、脉冲输入、脉冲输出、温度传感器等功能

- 通讯接口：包括 USB 和 LAN 口，便于连接计算机进行全自动测试

- GPS 天线，接收标准时钟信号，用于与被检交流充电桩对时

- 内置大容量锂电池，如现场无市电，可选择由电池供电

- AC 220V 电源接口，可通过市电对仪器供电

- 液晶触摸彩屏，多电量直观显示，全触摸操作，大大提升仪器的易用性

- 仪器箱拉杆，便于用户携带移动测试仪

  - 2.2.3.3技术规格

- 三相交流电压测量 ACV

- 量程：手动/自动换挡

- 测量范围：30 V～300 V

- 谐波测量不确定度(k = 2)：0.05%*RG,有效值

- 三相交流电流测量 ACI

- 量程：手动/自动换挡

- 测量范围：10 mA～78 A

- 谐波测量不确定度(k = 2)：0.05%*RG,有效值

- 频率及相位

- 频率范围：45.000 Hz～65.000 Hz，分辨力：0.001 Hz，测量不确定度（k=2）：0.01 Hz

- 相位范围：0.000°～359.999°，分辨力：0.001°，测量不确定度（k=2）：0.025°

- 功率/电能测量

- 功率/电能测量范围：交流电压与交流电流的组合

- 功率因数测量范围：-1.000000…0.000000…1.000000

- 标准电能脉冲输出：最高频率为 60 kHz

- 支持有源和无源脉冲，负载能力：大于 20 mA

- 标准电能脉冲输入：最高频率为 100 kHz，电平：0～5V

- 温度 / 时钟

- 温度测量：测量范围：-30℃～60℃

最大                 允许误差：0.5℃

- 时钟功能：授时方式：卫星时钟授时

最大允许误差：1s/d

- 供电方式：充电枪头、内置锂电池、220V 市电共三种供电方式可选。

- 电源输入：AC ( 220 ± 22 ) V，( 50 ± 2 ) Hz

- 最大功耗：80VA

- 通讯接口：USB、LAN、WIFI

- 温度性能：工作温度：-25°C~55°C；储存温度：-30°C~70°C

- 湿度性能：工作湿度：< 80% @ 30°C，< 70% @ 40°C，< 40% @ 50°C，储存湿度：<80% R·H，不结露

  - 2.2.4直流可调阻性负载技术要求

  - 2.2.4.1功能

- RS232 通讯接口

- AC 220V 电源接口，可通过市电对负载供电

- 急停按键，在紧急情况下可快速停止负载运行

- 供电端充电插座，使用专用充电连接器连接充电机测试仪

- 负载提手，便于用户搬运

- 功率指示（指示负载运行状态）、运行、报警、通讯信号指示灯

- 底部四角均装有万向滚轮，便于移动负载及固定

- 级联端充电插座，使用充电连接器连接另一台负载，以扩展功率

- 负载接地端子

  - 2.2.4.2技术规格

- 额定功率：60 kW @1000V/750V/500V

- 工作范围：电压 0～1000V ，电流 0～120 A

- 最小电流步进：电流连续可调

- 散热：强制风冷

- 保护：过压保护、短路保护、风速异常保护

- 报警：配有报警指示灯及急停开关

- 功率扩展：可多个级联，如 2 个 60 kW 并联，总功率为 120 kW

- 供电方式：充电枪头取电；AC ( 220 ± 22 ) V，( 50 ± 2 ) Hz

- 通讯接口：RS232、CAN-BUS

  - 2.2.5交流可调阻性负载技术要求

  - 2.2.5.1功能

- 负载提手，便于用户搬运

- 功率指示（指示负载运行状态）、运行、报警、通讯信号指示灯

- 供电端充电插座，使用专用充电连接器连接充电机测试仪

- AC 220V 电源接口，可通过市电对负载供电

- 急停按键，在紧急情况下可快速停止负载运行

- RS232 通讯接口

- 负载接地端子

- 底部四角均装有万向滚轮，便于移动负载及固定

  - 2.2.5.2技术规格

- 额定功率（@AC 220V）：三相45KW

- 工作范围：电压 0~264 V,电流 0~75 A

- 接线方式：三相四线

- 最小电流步进：0.5 A

- 最小功率步进：0.33 kW

- 电阻调节范围：3.5 Ω-500 Ω

- 散热：强制风冷

- 保护：过压保护、短路保护、风速异常保护；配有报警指示灯及急停开关

- 供电方式：充电枪头取电；AC ( 220 ± 22 ) V，( 50 ± 2 ) Hz

- 通讯接口：RS232

  - 2.3质量保证和试验

2.3.1卖方应提供所要求的资料文件供买方备查。

2.3.2卖方应保证所提供的所有设备的质量均能满足技术规范要求，并提供相应供货记录供买方参考。

2.3.3卖方应保证所提供的所有产品包括元器件是新的。

2.3.4产品质保期不少于三年。

  - 2.3.5软件终身免费升级。

  - 3验收办法

- 3.1设备应提供的合格证书、检定证书（检定机构的等级），装置所有测试参数须通过具备资质的省级第三方法定计量检定机构进行检定，并提供检测/校准报告。

- 3.2安装前检验

  - 在安装前都应将检定项目进行全部检定，检定方法参照JJG 1148-2022 《电动汽车交流充电桩检定规程》、JJG 1149-2022《电动汽车非车载充电机检定规程》，结果应符合本技术规范中表1的要求。

  - 4验收规则

4.1验收流程：

4.1.1 充电桩现场测试仪到货后，由供货商(厂家)与购货方双方到场进行验收，主要对外观和功能进行验收，货物清单按照合同书供货范围。

4.1.2 生产厂必须在购买方安装现场办理充电桩现场测试仪的实物交接手续。

4.1.3 生产厂必须提供完整的技术资料，包括：硬件操作手册、用户使用说明书等。

  - 4.1.4 生产厂必须派技术人员至安装现场进行设备的搬运、安装与调试。并在购买方进行为期1个月试运行，试运行期间所有装置均符合本技术要求的条款及相关检定规程的要求，并经检测机构检测合格出具合格证书，则装置验收合格。如试运行期间装置未能符合本技术要求的条款，则厂家必须在24小时响应，一周内消除不符合项，且试运行时间追加1个月。如自到货之日起，试运行时间超过6个月装置还不能满足技术条件及相关检定规程的要求，生产厂应免费更换符合本技术条件和相关检定规程要求的全新装置，并承担一切费用，并且按照商务合同条款处理。

  - 4.2主要供货范围

| - 序号 | - 部件名称 | - 数量 | - 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非车载充电机现场测试仪 | 1台 | 0.05级 |
| 2 | 额定功率60kW直流阻性负载 | 2台 | 60kW |
| 3 | 交流充电桩现场测试仪 | 1台 | 0.05级 |
| 4 | 额定功率45kW交流阻性负载 | 1台 | 45kW |
| 5 | 交直流特斯拉计 | 1套 | 精度等级优于1%。 |
| 6 | 机械式温湿度计 | 1台 | 湿度:U=3%RH 温度:（-30～60）℃ |
| 7 | 绝缘电阻测试仪 | 1台 | 2级 |
| 8 | 钳形接地电阻测试仪 | 1台 | 电阻量程：0.01-1500Ω 电阻分辨：0.001Ω |
| 9 | 接地电阻测试仪 | 1台 | 输出电流5-32A 测试精度±5% |
| 10 | 变压器直流电阻测试仪 | 1台 | 最大量程：50.00kΩ 最小分辨率：0.1uΩ |
| 11 | 测试系统一套（含测试电脑一台） | 1台 | 使用自主可控CPU,CPU不低于8核2.7 GHz，内存不低于16GB ，硬盘不小于1TB SSD，屏幕尺寸：14英寸，显卡类型：集成显卡。芯片及操作系统必须通过国家指定的测评机构评价（中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）或国家保密科技测评中心 （www.nsstec.org.cn））,并提供测评机构公布的安全可靠测评结果公告作为凭证。 |

  - 5培训

5.1投标方应选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。

5.2投标方负责对招标方的人员进行现场培训，培训内容包括：设备安装调试、运行维护等。

5.3投标方应向受训人员提供必要的技术资料、图纸、参考材料、培训手册、工具等。

5.4投标方应定出培训大纲及培训计划交招标方确认，根据招标方实际需求进行修改。

- 6包装、运输、安装和质量保证

6.1设备本体（含所有零部件）与资料分开单独包装，防止受潮，保证设备及其资料完好无损。

6.2交付的设备应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物安装现场。合同货物包装前，投标方应负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

6.3在包装箱上应以不褪色的醒目标志标明：合同号、目的地、收货人、设备名称、箱号、毛重、外形尺寸、运输警示标识等。包装箱应连续编号，不能有重号。

6.4备品备件、专用工具等应随设备同时装运，但必须单独包装，并明显标记。

6.5制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。制造厂应提供设备专用工具。设备在使用期内，制造厂应提供技术支持和所需的备品备件。

6.6制造厂应及时提供产品的各种软件和升级服务

6.7投标方应对其整套设备终身为用户提供备件采购和供应服务。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

6.8升级改造后的产品除应满足本招标技术文件外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

6.9投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

6.10投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

7售后服务

7.1设备质量三年之内免费维修（从开箱验收合格之日算起），终身提供技术服务和维修。

7.2生产厂必须负责设备安装、调试合格和使用人员的操作培训。

7.3 生产厂必须提供优质的售后服务工作，在接到客户报修电话后，必须在24h答复，在72h内提供技术服务。

7.4 验收后三年内，软件免费升级。三年后软件重大内容变更，双方协商费用年内有升级版软件发布，可为用户免费升级。