2026年云南电力试验研究院（集团）有限公司检验检测事业部充电桩设备租赁服务专项采购（零星采购）技术规范书

# 一、项目技术要求

# 1.1项目技术要求（技术参数）

# 1.1.1“充电桩现场检测装置”技术规范

1.1.1.1参考标准

本技术规范提出的是最低限度的技术要求，若其中某一指标在各标准有不同规定时，应取技术指标的最优值，凡本技术规范中未提及的内容，但在相应的国家标准和地方计量技术规范和检定规程中有规定的，应按相应的标准执行。

| GB/T 18487.1-2015 | 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 |
| --- | --- |
| GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.2-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口 |
| GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 34657.1-2017 | 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 |
| GB/T 34658-2017 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 |
| GB/T 28569-2012 | 电动汽车交流充电桩电能计量 |
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| JJG 1148-2022 | 电动汽车交流充电桩检定规程 |
| JJG 1149-2022 | 电动汽车非车载充电机检定规程 |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 租赁期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非车载充电机现场测试仪（含附件） | 台 | 1 | 交货验收完成之日起共计12个月。 |
| 2 | 直流可调阻性负载（含附件） | 台 | 1 |  |
| 3 | 交流充电桩现场测试仪（含附件） | 台 | 1 |  |
| 4 | 交流可调阻性负载（含附件） | 台 | 1 |  |

1.1.1.2租赁范围

1.1.1.3技术要求

1.1.1.3.1非车载充电机现场测试仪技术要求

1）主要技术指标（其中RD为读数，RG为量程，下同）

直流电压范围：30V～1150V

直流电流范围：0.5A～300A

直流电压不确定度(k=2)：0.02%*RD + 0.0025%*RG

★直流电流测量不确定度(k=2)：

50A及以上量程：0.02%*RD + 0.0075%*RG；

20A量程：0.04%*RD + 0.02%*RG；

10A量程：0.05%*RD + 0.04%*RG；

5A量程：0.12%*RD + 0.08%*RG；

直流功率/电能不确定度：0.05级

电压电流纹波测量不确定度(k=2)：0.08%*RG。有效值；带宽：≤ 1 kHz。

2）主要功能要求

可用于非车载充电机的充电电能计量检定：非车载充电机工作误差、充电量显示误差、付费金额误差及时钟示值误差。

可用于传导充电互操作性测试：连接确认测试、自检阶段测试、充电准备就绪测试、充电阶段测试、正常充电结束测试、充电连接控制时序测试、通信中断测试、开关S断开测试、车辆接口断开测试、输出电压超过车辆允许值测试、绝缘故障测试、其他充电故障、输出电压控制误差测试、输出电流控制误差测试、输出电流控制时间测试、输出电流停止速率测试、控制导引电压超限测试等。

可进行非车载充电机通讯协议一致性试验。

★内置GPS时钟接收模块，具有GPS对时功能和精密准确的计时功能，时间不确定度(k=2)1s/d，可检测充电机时钟示值误差。

★内置测温芯片，具有环境温度测量功能，温度测量不确定度0.3℃，便于修正和校准充电机的环境温度误差影响量。

内置R4电阻仿真模块，电阻调整范围400 Ω～4500 Ω，步进1 Ω。各触点均带有通断开关，可实现触点通断状态仿真模拟。

可完成充电机绝缘状态模拟，电压接入范围0V～800V，电阻调整范围10kΩ～610kΩ，步进5kΩ，用于模拟充电机正负极绝缘故障的仿真。

须内置电池电压模拟器，并具有过压、过流、短路、防反接等功能。

须内置电动汽车BMS模拟程序，通讯协议支持GB/T 27930-2015版本。

应配备电能脉冲输入接口和标准电能脉冲输出接口，可测量充电机的电能脉冲输出，并要求在标准器主机上配备专用校准接口，方便溯源。

应配有CAN-BUS、RS232、USB、Ethernet、WIFI接口及上位机软件，便于组建自动测试系统。

★供电方式：必须至少支持市电供电、蓄电池二种供电方式，保证现场长期可靠运行。

1.1.1.3.2直流可调阻性负载技术要求

1）工作电压：100 V ～800 V。

额定功率：60kW。

2）配有直流充电机标准充电输入插座和扩展负载用级联端插座(共二个插座)，插座须符合直流充电接口国标GB/T20234.3-2015。

★具有数据通讯功能，可与非车载充电机现场检定仪进行数据通讯，并可用检定仪主机程控调节负载大小。

负载须带有可任意移动的滚轮，并带有锁止固定的功能，任一负载质量须小于65kg。

★负载供电方式：必须支持充电枪头供电方式，保证现场长期可靠运行。

功率扩展：可多个级联。

1.1.1.3.3交流充电桩现场测试仪技术要求

1）主要技术指标

单/三相交流电压范围：30V～300V

单/三相交流电流范围：10mA～78A

单/三相电压不确定度(k=2)：0.02%*RD + 0.005%*RG

★单/三相电流测量不确定度(k=2)：0.02%RD + 0.01%RG；

★单/三相交流功率电能测量不确定度(k=2)：± 0.05%*RD ；

电压电流谐波测量不确定度(k=2)：± 0.05%

频率指标：范围45.000 Hz～65.000 Hz；最大允差：±0.01 Hz；

相位指标：范围0.000°～359.999°；最大允差：±0.025°；

2）主要功能要求

不确定度等级为0.05级，可用于对交流充电桩的充电电能计量检定：交流充电桩工作误差、充电量显示误差、付费金额误差及时钟示值误差。

要求具有传导充电互操作性测试功能：连接确认测试、充电准备就绪测试、启动及充电阶段测试、正常充电结束测试、充电连接控制时序测试、CC断路测试、CP断路测试、CP接地测试、输出过流测试、断开开关S2测试、CP回路电压限值测试。

要求内置GPS时钟接收模块，具有GPS对时功能和精密准确的计时功能，时间不确定度(k=2)1s/d，可检测充电桩的时刻误差和计时误差。

要求内置测温芯片，具有环境温度测量功能（温度探头可以延长不少于5米），温度测量不确定度0.3℃，便于修正和校准充电桩的环境温度误差影响量。

动态范围宽，可检测2～40次谐波。

要求配备电能脉冲输入接口和标准电能脉冲输出接口，可测量充电桩的电能脉冲输出，并要求在标准器主机上配备专用校准接口。

应配有RS232、USB、Ethernet、WIFI接口及上位机软件，便于组建自动测试系统。

★供电方式：必须至少支持市电供电、蓄电池二种供电方式，保证现场长期可靠运行。

1.1.1.3.4交流可调阻性负载技术要求

1）工作电压： AC 220V/380V。

额定功率：45kW。

2）配有交流充电桩标准充电输入插座，插座符合交流充电接口国标GB/T20234.2-2015。

具有数据通讯功能，可与充电桩现场测试仪进行数据通讯，并可用测试仪主机程控调节负载大小。

负载须带有可任意移动的滚轮，并带有锁止固定的功能，负载两边有便于抬起的把手，任一负载质量须小于60kg。

1.1.1.3.5溯源要求

交货时，充电桩（机）现场测试仪主机应包含第三方省级及以上法定计量检定机构出具的溯源/校准证书，以证明该装置各项技术指标符合本采购文件的要求。与检测有关的费用均由供方承担。

1.1.1.3.6其他要求

质保要求：装置在1年内免费维修，终身保修。

报价人必须提供相关的技术支持及上门培训服务。

报价人需提供制造商充电桩（机）现场测试仪主机在省级或以上法定计量检定机构出具的溯源证书（或测试报告）复印件，以证明其不确定度(k=2)等级满足招标文件技术要求。

业绩要求：提供充电桩现场测试装置等同类产品不少于2套省级(或直辖市）及以上法制计量检测机构的业绩技术规范书复印件，并提供不少于2套省级及以上法制计量检测机构的设备运行报告复印件。

报价人企业资质要求：需提供国家级高新技术企业证书、ISO 9001-2015质量管理体系认证证书、ISO 14001-2015环境管理体系认证证书、GB/T22080-2016 信息安全管理体系认证证书、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书。

二、设备要求

2.1 包装方式和要求

2.1.1 设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

2.1.2所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

2.1.3在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

2.1.4各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

2.1.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按 GB/T 191-2008)。

2.1.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

2.1.7随产品提供的技术资料应完整无缺。

2.2 运输

必须采取符合设备要求的合理形式对设备运输和贮存，并且由委托方专人全程跟踪。

设备从乙方地到目的地的运输由乙方负责。

在设备抵达目的地后，乙方组织、甲方参加，开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因乙方的责任与技术规范书不符，甲方有权向乙方提出索赔。

现场交接的最终验收完成之后，乙方代表将设备移交甲方进行贮存。

2.3 标的物交付时间

2.2.1交货期限为：自中标通知书发布之日起 7 天内完成。

2.2.2交货方式：接到买方通知之日起 7 日内交货到买方指定地点（具体交货期以买方联系函为准）。

2.2.3如中标人逾期交货，取消中标人中标资格，并依法追究其法律责任。

2.4 验收地点

云南电力试验研究院（集团）有限公司指定位置

2.5 安装和调试

2.5.1乙方负责按国家相关标准或要求及本技术规范书的约定进行安装和调试的工作，以使设备具备正常安全预定的使用功能及性能，并满足技术规范书附件要求。并负责对甲方人员进行技术指导及培训，直到甲方人员能正常、正确、安全操作该设备为止，以保证货物达到预定的性能。乙方承担安装期间所有的安装调试费用，接受并服从甲方的管理与监督。
2.5.2乙方应在货物初步验收合格后 7  日内安装调试培训完毕，在乙方安装调试过程中，乙方应严格按照操作规程进行操作，并承担安装调试过程中发生的一切责任及费用。安装调试期间本项目的半成品、材料、设备及工具等，由乙方自行保管，如有遗失或损坏，由乙方自行承担责任。
2.5.3货物安装调试完毕正常运行  7  日内，甲方应及时组织人员对货物进行测试或试运行。若货物存在缺陷，乙方应在 7  日内及时整改，使货物达到技术规范书约定的性能，否则甲方有权解除技术规范书。整改发生的费用应由乙方承担。
2.5.4当本技术规范书所列货物安装调试培训完毕，并通过甲方的正式验收后，双方签字确认，货物正式交付给甲方，视为正式验收合格，在此之前货物的毁损、灭失等风险由乙方承担。

2.6. 培训

2.6.1卖方应负责与技术规范书设备有关的培训工作。

2.6.2培训至人员能正常、正确、安全操作该设备为止。

2.6.3培训的费用(包括食宿费、会议费、资料费等)由卖方承担。

2.6.4现场培训，培训地点，招标方现场，培训人数、时间由招标方和投标人协商决定。

2.7 质保期（质量保证承诺）

项目（设备）验收合格后  12  个月

2.8 售后服务承诺

2.8.1供方对所供设备实行质量“三包”（包修、包换、包退），在使用中、运行中出现质量问题，在接到通知后的 24 小时内答复，在 48小时内派员到达现场,处理问题。

2.8.2需方认为有必要提前交货，可同供方协商，确定提前交货日，供方应大力支持。

2.8.3供方应及时提供与本技术规范书设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

2.8.4供方须按需方实际安装要求派遣足够的且有工程经验的技术人员到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料、图纸进行安装、分部试运、调试和试运行，并负责解决技术规范书设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

2.9交付成果、验收

乙方按甲方要求完成项目即达到验收条件。

项目验收为竣工验收，具体要求如下：

  竣工验收是指项目涉及交付成果全部完成，并经过相关评审，由集团公司按照国家、行业及企业有关标准规范及技术规范书要求组织进行验收。

三.报价方面

报价明细（可根据项目情况增加内容）：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非车载充电机现场测试仪（含附件） | 台 | 1 |  | 45800 |  |
| 2 | 直流可调阻性负载（含附件） | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 交流充电桩现场测试仪（含附件） | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 交流可调阻性负载（含附件） | 台 | 1 |  |  |  |

注：具体税率以税法规定的为主。