南方电网供应链科技（广东）有限公司2026年其他医疗设备自动体外除颤器（AED）购置零星采购项目技术规范书

## 一、项目总则

### 1.1 项目基本信息

项目名称：南方电网供应链科技（广东）有限公司2026年其他医疗设备自动体外除颤器（AED）购置零星采购项目

采购数量：1台

项目地点：广州市天河区石牌西路海欣街20号

### 1.2 适用范围

本规范书适用于本次半自动AED设备的采购、运输、安装、调试、验收、培训、质保及售后服务等全流程，投标人所提供的半自动AED设备及配套服务必须完全满足本规范书的各项要求，带★号条款为实质性响应条款，不满足视为无效投标。

### 1.3 遵循标准及规范

投标人提供的半自动AED设备必须符合国家及行业现行标准、规范，包括但不限于：

GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》

GB 9706.8-2020《医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器的专用安全要求》

GB/T 38250-2019《公共场所自动体外除颤器配置要求》

JJF 1149-2014《心脏除颤器校准规范》

YY/T 0841-2011《医用电气设备 周期性测试规范》

国家药品监督管理局相关医疗器械管理规定

## 二、采购内容及配置要求

### 2.1 单台半自动AED标准配置清单

投标人须按以下清单提供全新、原装、合格的设备及配件，不得缺项、减配、替换非原厂配件：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动AED主机 | 符合本规范技术参数 | 1台 | 原装正品，全新未拆封，具备半自动除颤核心功能 |
| 2 | 原装一次性锂电池 | 适配主机型号 | 1块 | 质保期≥5年，待机时长≥5年 |
| 3 | 成人一次性电极片 | 适配主机型号 | 2副 | 未拆封有效期≥2.5年 |
| 4 | AED专用壁挂柜 | 国标规格，防破坏设计 | 1个 | 带声光报警、紧急开锁、醒目标识，适配半自动AED存放 |
| 5 | 应急急救配件包 | 含呼吸面罩、剃毛刀、医用剪刀、消毒湿巾、丁腈手套、急救毯 | 1套 | 医用级材质，符合急救标准 |
| 6 | 产品资料全套 | 含产品说明书、合格证、质保卡、医疗器械注册证复印件、检测报告 | 1套 | 加盖投标人公章 |

### 2.2 整体要求

- 所有设备及配件为原厂全新产品，无翻新、二手、改装、返修情况，具备完整生产、溯源信息，序列号可查询验证。

- 设备包装符合长途运输、仓储要求，包装完好无破损，设备标识清晰规范，标注产品名称、型号、生产日期、注册证号等关键信息。

- 机柜外观为国标AED橙黄色，印有醒目AED急救标识及操作提示，安装牢固美观

## 三、★核心技术参数要求（半自动AED专用）

### 3.1 半自动除颤核心性能

★除颤模式：标准半自动体外除颤模式，设备仅自动分析心电节律，判断是否需要除，需操作人员确认后按下放电按键执行除颤，杜绝自动误放电风险。

★除颤波形：采用双相截断指数波，具备自动人体阻抗检测与补偿功能，可根据患者体型、阻抗自动匹配最优除颤能量，适配成人、儿童不同人群。

★能量范围：最大除颤能量≥360J，支持成人/儿童一键切换，儿童模式通过设备内置衰减模块实现，无需更换专用儿童电极片，操作便捷。

★响应速度：心电分析时间≤6秒，分析完成后语音提示操作人员确认放电，充电时间≤5秒，分析+充电整体时长≤11秒，满足急救时效性要求。

充电方式：设备自动根据心电分析结果匹配充电能量，无需人工手动调节，仅需操作人员确认后启动充电，操作门槛低。

放电安全：具备误操作智能拦截功能，非除颤心电节律、电极片未贴合、操作人员未确认等情况下，设备强制禁触、无法放电，保障操作人与患者安全。

### 3.2 操作与引导功能（适配半自动模式）

★操作模式：开盖即自动开机，全程中文语音引导，同步配备高清图文操作提示，严格按照半自动流程分步指导（贴电极→分析→确认放电→CPR），无专业急救知识人员可按提示完成操作。

★CPR辅助功能：实时监测胸外按压深度、频率，通过语音、视觉同步反馈按压规范度，指导操作人员完成标准心肺复苏，与半自动除颤流程无缝衔接。

- 操作记录：自动存储急救操作数据，可导出查看，便于后续复盘。

### 3.3 设备可靠性与环境适应性

★防护等级：主机防护等级≥IP55，具备防尘、防泼溅防水功能，可适配医院、社区、学校、商场等公共场所复杂环境使用。

★抗跌落性能：可承受1.5米高度自由跌落至硬质地面，设备功能不受影响

工作环境：工作温度-10℃～+50℃，存储温度-20℃～+60℃，工作湿度10%～95%无冷凝。

★自检功能：每日全自动自检，涵盖电池电量、电极片连接、电路系统、充电功能，自检异常自动声光报警。

- 显示屏：高清背光显示屏，强光、弱光环境下均可清晰查看数据

### 3.4 耗材与质保参数

★主机质保：整机免费质保期≥5年，优先接受8年及以上质保承诺，质保期内非人为损坏免费维修、免费更换原厂零部件、免费上门服务。

电池：原装一次性锂电池，出厂有效期≥5年，待机状态下使用寿命≥5年，低电量自动提醒。

电极片：未拆封有效期≥2.5年，粘贴牢固，导电性能稳定，适配成人及儿童患者。

### 3.5 机柜技术要求

材质：采用1.2mm及以上加厚镀锌钢板，防锈、防腐蚀、防暴力破坏。

开锁方式：支持磁吸快速开锁+紧急手动开锁，突发情况可快速取用设备。

报警功能：柜门非正常开启时自动发出高分贝声光报警，提醒周边人员。

尺寸：适配AED主机及配件存放，壁挂式安装便捷，立式机柜带稳固底座。

标识：印有国标AED急救图案、操作流程、急救电话，标识醒目、不易褪色。

## 四、商务条款要求

### 4.1 交货与安装

交货期：发送通知书后15个工作日内完成所有设备的交货、安装、调试及验收。

交货地点：采购人指定地点，投标人负责免费运输、卸货、安装、调试。

- 安装要求：免费完成机柜安装、设备调试，确保设备正常运行，清理安装现场。

### 4.2 验收要求

- 到货验收：设备及配件到货后，采购人核对型号、数量、包装，检查外观完好性。

- 技术验收：开机测试全自动自检、语音引导、充电放电、CPR反馈、机柜报警等功能，全部达标视为合格。

- 资料验收：投标人提供完整的产品合格证、注册证、质保卡、检测报告等资料，加盖公章。

- 验收不合格的，投标人需在7个工作日内免费更换合格设备，承担全部损失。

### 4.3培训服务

- 提供2次免费现场集中培训服务并包含相应培训耗材，培训内容包含AED操作、CPR急救技能、日常维护、故障排查，保障操作人员熟练掌握半自动AED使用技能。

- 培训对象覆盖采购人指定人员，培训后进行实操练习，确保参训人员熟练操作。

- 免费提供培训课件、操作手册。

### 4.4售后服务要求

- ★质保服务：主机质保期内免费保修、免费更换零配件、免费上门服务，人为损坏除外。

- 响应时间：7×24小时售后服务热线，接到故障通知后2小时内响应，48小时内上门维修。

- 备用设备：若设备无法现场修复，投标人需在48小时内提供同等规格备用AED设备，保障急救需求。

- 日常维护：质保期内每年免费上门巡检一次，检查设备状态、更换耗材提醒、维护保养

- 耗材供应：质保期后长期提供原厂电池、电极片等耗材，价格不高于本次投标报价，供货周期≤3个工作日