CT分析仪

标准技术标书

深圳供电局有限公司

2026年05月

目  录

1 总则	1

2 工作范围	2

2.1 项目概况	2

2.2 范围和界限	2

2.3 服务范围	2

3 应遵循的主要标准	3

4 使用环境要求	4

5 技术要求	4

5.1 设备结构功能接口要求	4

5.2设备技术参数和性能要求响应表	5

5.3设备及其附件主要元器件来源	6

6 试验	7

6.1 型式试验	7

6.2 出厂试验	7

6.3 现场交接试验和功能验收	7

7 产品对环境的影响	8

8技术文件要求	8

9 监造、包装、运输、安装及质量保证	8

9.1监造	8

9.2包装	8

9.3运输	8

9.4安装使用指导	9

9.5质量保证	9

10 技术差异表	10

11投标方需说明的其他问题	10

1 总则

1.1 本技术规范书适用于（项目单位填写）工程项目 CT分析仪 采购，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分矛盾时，以商务部分为准。

1.6 本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  标注“*”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

- 2 工作范围

- 2.1 项目概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购设备或项目名称 | CT分析仪 |
| 2 | 项目单位 | 深圳供电局有限公司 |
| 3 | 项目单位地址 | （项目单位填写） |

- 2.2 范围和界限

1）本标书适应于所供设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

3）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

- 2.3 服务范围

1）供货范围一览表

投标方提供的设备及其附件的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   设备供货范围响应表（项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | CT分析仪及测试线 | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 | 备用测试线 | 套 |  | 1 |  |  |

2）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格可用的仪器及配件。投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.2， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，并符合相关技术要求。

3）投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。

4）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

8）本标书采购设备安装、调试和现场交接验收和试验合格后方可使用。设备正常使用后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

9）投标方应按招标方要求免费提供必须的人员培训和技术指导，确保招标方正常使用和维护设备；

- 3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：

GB 191                 包装贮运标志

GB 4793.1              测量控制和试验室用电气设备的安全要求

第一部分：通用要求

GB 6578.1              电子测量仪器环境试验总纲

GB 6578.1              电子测量仪器湿度试验

GB/T 7261—2008        继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 20840.7-2007      互感器 第7部分：电子式电压互感器

GB/T 20840.8-2007      互感器 第8部分：电子式电流互感器

DL/Z860.1              变电站通信网络和系统  第1部分：概论

DL/Z860.6              变电站通信网络和系统  第6部分：与变电站有关的IED的通信配置描述语言

DL/Z860.72             变电站通信网络及系统 第7-2部分：变电站和馈线设备的基本通信结构抽象通信服务接口(ACSI）

DL/Z860.91             变电站通信网络及系统 第9-1部分：特定通信服务影射(SCSM）单向多路点对点串行通信链路上的采样值

DL/Z860.92             变电站通信网络及系统 第9-2部分：特定通信服务影射(SCSM）映射到ISO/IEC8802-3的采样值

IEC61588-2009          网络化测量和控制系统精密时钟同步协议

GB/T17626.2-2006       电磁兼容性 试验和测量技术　静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3-2006       电磁兼容性 试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验

- 4 使用环境要求

本设备招标书技术文件需要采购的设备，其外部使用条件见表4.1。投标方应对所提供的设备性能参数在外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 设备使用环境要求相应表（项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度(℃) | -10 ~ + 50 |  |  |
| 2 | 环境温度(℃) | -10 ~ +50 |  |  |
| 3 | 环境湿度 | 相对湿度5％~95％不凝结 |  |  |

- 5 技术要求

- 5.1 主要技术参数：

5.1.1准确等级：

| 变比范围 | 准确度等级 |
| --- | --- |
| 1～2000 | ≤ 0.02% |
| 2000～5000 | ≤ 0.03% |
| 5000～10000 | ≤ 0.05% |

检定实际误差值应不大于JJG313-1994《测量用电流互感器》中规定的误差限值的70％。

5.1.2测量范围：

| 输出电压 | 0 ~ 120V |
| --- | --- |
| 输出电流 | 0 ~ 15A |
| 输出功率 | 0 ~ 1500VA |
| 一次电流 | 5 ~ 50000A，可在量程范围内设置任意值 |
| 功率因数 | 0.8 ~ 1.0 |
| 相位测量最小步长 | 0.01min |
| 相位测量准确度 | 1min |
| 绕组测量最小步长 | 1 mΩ |
| 绕组测量准确度 | ≤ 0.05 |

5.1.3外形尺寸：

| 外观尺寸 | ≤ 400mm × 300mm × 200mm |
| --- | --- |
| 主机重量 | ≤ 10kg |

5.1.4主机电源：

| 电源额定电压输入 | AC/100 V ~ AC/240 V，±10% |
| --- | --- |
| 频率 | 50/60Hz |
| 电源功率输入 | 450 ~ 550VA |
| 符合标准 | 标准AC Socket IEC 6 |

5.1.5整机满足IEC关于EMC的要求。

5.2 主要功能：

5.2.1电流互感器励磁特性（拐点电动势）、比角差（能够对应上升到任意倍数的额定电流和所有的负载值而不需要连接到实际的负载）、Rct线圈直阻、二次负载测试；

5.2.2测试并提供：准确限值系数ALF、仪表保安系数FS、二次时间常数Ts、一次时间常数Tp、剩磁系数Kr、不饱和电感Lu、饱和电感Ls、Kssc额定对称短路电流倍数、Vkn按照IEC 60044-6的拐点电压、Ikn按照IEC 60044-6的拐点电流、Ek/Ual、Ie、Ial（准确限值电压和电流）、Kx（按照PX等级的面积系数）、N（按照PX等级的匝比）、、（匝比和复合误差）、 Emax（包含暂态分量的最大emf 电压）、（峰值瞬时误差等重要参数供应用分析；

5.2.3完成500kV及以下、按照IEC60044-6标准所定义的暂态电流互感器（TPS、TPX、TPY、TPZ）的励磁特性与暂态参数（暂态系数Ktd）测试；

5.2.4完成拐点电压超过15kV的CT测试；

5.2.5完成500kV及以下已安装的变压器套管CT、GIS CT的励磁特性与比角差等现场测试；

5.2.6完成差动用电流互感器励磁曲线比较；

5.2.7根据IEC标准自动评估电流互感器是否满足铭牌要求；

5.2.8根据IEC标准自动推断电流互感器的铭牌参数；

5.2.9 现场测量0.5S/0.2S/0.1级测量用CT；

5.2.10测试发电厂大机组出口CT,测试不受额定变比的限制；

5.2.11测试界面需显示极性、匝比误差、复合误差、依据一次电流和实际负载确定的变比误差和相位偏移；

5.2.12测试完成后能自动对CT退磁；

5.2.11具有测试数据存储（至少保存1000组数据）和浏览功能；

5.2.12测试响应速度快，重复性好，稳定性好并能给出电流互感器测评报告；

5.2.13机箱的设计与配置能确保测试人员及系统的安全。

5.2.14具备友好的人机交互界面，便于通过usb口将数据导入导出。

- 6 试验

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

- 6.1 型式试验

型式试验是为了验证所设计和制造的设备的性能是否能够达到相应产品标准的要求，投标方应提供有相应资质的第三方检测机构出具的产品型式试验报告，型式试验的项目内容如下：

a. 测量范围

b. 测量精度

c.分辨率

d. 灵敏度

e. 帧频

- 6.2 出厂试验

出厂试验是为了发现产品所用材料和制造中的缺陷，它不应损伤产品的性能和可靠性。出厂试验应在整体组装后进行，应该对每台成品进行检验，以确保每台产品与已经通过型式试验的产品相一致。出厂试验的项目内容如下:

见表5.1

- 6.3 现场交接试验和功能验收

本标书采购设备应进行现场交接试验和功能验收。交接试验和功能验收是为了确认设备经过运输、储存、现场安装和/或调整等过程后是否存在损坏、各个单元的兼容性、装配是否正确。本标书采购现场交接试验和设备功能验收应按表5.1要求执行。

- 7 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。

制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

- 8技术文件要求

在设备到货时，投标方应按招标方要求提供满足本次采购设备安装、调试、使用、维护所需要的相关技术文件纸质版至少3套，电子版资料2套。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。投标方提供本次采购设备所需的软件应为原装正版软件。具体要求提供资料如下：

a. 出厂试验报告；

b. 产品合格证；

c. 产品安装说明书和产品使用手册（包括：软件和硬件安装使用说明、系统功能说明、调试方法、维护项目、培训教程等等）。

d. 其它相关图纸资料、测试数据、软件密匙等等；

- 9 监造、包装、运输、安装及质量保证

- 9.1监造

本标书采购设备无监造要求。

- 9.2包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2）设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。

4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

- 9.3运输

1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

- 9.4安装使用指导

投标方应在本标书采购设备首次使用时或必要时，安排技术人员提供现场安装和技术指导服务，并确保招标方现场技术人员熟练掌握设备功能和使用。设备在现场搬运、吊装就位和安装、测试、试验时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

- 9.5质量保证

1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期使用寿命应不少于12年。

2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于3年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外， 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。

5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。

6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

7）仪器设备到达用户所在地后,由投标方的技术人员前往现场进行仪器的安装、测试, 并免费对招标方技术人员进行软硬件操作、仪器的保养、日常维护等方面的培训。

8）对仪器设备在质保期内出现的故障, 投标方人员在接到通知后应在2工作日内派技术人员到现场检查处理, 并立刻提出处理意见, 免费进行维修。

9）对于质保期已过的仪器设备, 厂家将负责终身维修。对于一般的故障, 处理时间15工作日内。对于严重的故障，将根据情况安排维修时间的长短。

- 10 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表10.1。

表10.1   技术差异表  （投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |

投标方：                盖章：

- 11投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。