[image: image1.png]



光功率计

标准技术标书
深圳供电局有限公司

2026年05月

目  录

1

1 总则

1

2 工作范围

1

2.1 工程概况

2

2.2 范围和界限

2

2.3 服务范围

3

3 应遵循的主要标准

4

4 使用条件

4

4.1 基准条件

4

4.2 额定工作条件

5

4.3  环境要求

5

4.4  标准大气环境条件

5

4.5 额定电气参数

5

5 技术要求

5

5.1 基本功能

9

5.2装置接口

9

5.3安全性能

9

5.4绝缘性能

10

5.5机械性能

10

5.6耐湿热性能

10

5.7电磁兼容性

10

5.8承受快速瞬变干扰能力

10

5.9装置测试功能要求

10

5.10连续通电试验

10

5.11结构、外观要求

11

6 试验

11

6.1基本实验功能

11

6.2其他功能要求

11

7 产品对环境的影响

12

8 企业VI标识

12

9 技术文件要求

13

10 监造、包装、运输、安装及质量保证

13

10.1监造

13

10.2包装

13

10.3运输

13

10.4安装指导

14

10.5质量保证

14

11 一次、二次及土建接口要求

14

12 设备技术参数和性能要求响应表

16

13 备品备件及专用工具

16

13.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

16

13.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

16

14 主要元器件来源

17

15 LCC数据文件

17

16 技术差异表

17

17 投标方需说明的其他问题




1总则

1．本技术规范书适用于  （项目单位填写）   工程项目光功率计采购，包括物资供应、现场服务等方面的技术要求。

2．本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备、低压电器元件等）。

3．如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

4．本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

5．本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

6．投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

7．投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

2 工作范围

2.1 工程概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	内  容

	1
	采购设备或项目名称
	光功率计

	2
	项目单位
	（项目单位填写）

	3
	项目单位地址
	（项目单位填写）


2.2 范围和界限

1）本标书适应于所供光功率计及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
3）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。
2.3 服务范围

1）投标方应按本标书的要求提供深圳供电局有限公司全新的、合格的光功率计及其附属设备、备品备件、专用工具等。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
2）供货范围一览表

本标书所采购设备的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   供货范围及设备技术规格一览表

	序号
	名  称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	光功率计
	台
	探头类型：长短波探头，其测量范围800～1700nm；探头材质为InGaAs；连接器类型为FC/PC型，建议另配备FC/PC-SC型或FC/PC-ST型光纤转接器；

2、仪表参数：工作波长为850、1300、1310、1480、1550nm；测量范围为-60～+6dBm（1nW～4mW）；测量精度±5%；分辨率0.01dBm（单位dBm）或测量功率误差为 0.1～1%；工作温度 0°C至40°C，90 % RH（非冷凝）；供电电源采用电池供电（充电电池或干电池）；外形尺寸不超过20cm*10cm*4cm，重量不超过400克。
	4
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


供货范围包括:

a. 光功率计；
b. 本标书所采购设备得说明书及图纸等相关资料的纸质版和电子版；
c.备品备件及专用工具等详见表13.1和表13.2。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

7）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

	GB/T 191-2008
	包装贮运图至标志

	GB/T 4793.1-2007
	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

	GB/T 4798.2-2008
	电工电子产品应用环境条件 第2部分：运输

	GB/T 6581.1-1986
	电子测量仪器 环境试验总纲

	GB/T 6581.2-1986
	电子测量仪器 温度试验

	GB/T 6581.3-1986
	电子测量仪器 湿度试验

	GB/T 6581.4-1986
	电子测量仪器 振动试验

	GB/T 6581.5-1986
	电子测量仪器 冲击试验

	GB/T 6581.6-1986
	电子测量仪器 运输试验

	GB/T 6581.8-1986
	电子测量仪器 电源频率与电压试验

	GB/T 6592-1996
	电工和电子测量设备性能表示

	GB/T 6593-1996
	电子测量仪器质量检验规则

	GB/T 6833（所有部分）
	电子测量仪器电磁兼容性能试验规范

	GB/T 11463-1989
	电子测量仪器可靠性试验

	SJ 946-1983
	电子测控仪器电气、机械结构基本要求

	
	


4 技术要求
本标书所采购设备，投标方应对所提供的设备相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 技术条件

光功率计主要技术指标及条件见表1。
表1 主要技术指标及条件
	序号
	名  称
	项目要求值
	投标方保证值
	备注

	1
	环境温度
	 0°C至40°C，90 % RH（非冷凝）
	
	

	2
	探头材质
	InGaAs
	
	

	3
	探头连接器
	FC/PC型

（建议另配备FC/PC-SC型或FC/PC-ST型光纤转接器）
	
	

	4
	工作波长
	工作波长850、1300、1310、1480、1550nm
	
	

	5
	测量范围
	测量范围为-60～+6dBm（1nW～4mW）
	
	

	6
	测量精度
	测量精度±5%
	
	

	7
	分辨率
	0.01dBm（单位dBm）或测量功率误差为 0.1～1%
	
	

	8
	供电电源
	电池供电（充电电池或干电池）
	
	

	9
	外形尺寸
	不超过20cm*10cm*4cm
	
	

	10
	重量
	不超过400克
	
	


5试验

5.1基本实验功能

(1)工作波长测试

(2)测量范围测试

(3)测量精度测试

(4)分辨率测试
(5)外形及重量测试
(6)供电电源测试

 (7)探头材质及连接器类型检查
(8)工作环境测试

6 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。
制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。
7 企业VI标识

无要求

8 技术文件要求

投标方应承诺在签订合同 一个月 内（项目单位填写）提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。

出厂装置应配套供应以下文件：

质量证明文件，应附出厂检验记录；

装置说明书（可按供货批次提供）；

装置安装图（可含在装置说明书中）；

装置原理图和接线图
装箱单。
装置说明书一般应提供以下信息：

装置型号及名称；

装置执行的标准代号及名称；

主要用途及适用范围；

使用条件；

装置主要特点；

装置原理、结构及工作特性；

激励量及辅助激励量的额定值；

主要性能及技术参数；

安装、接线、调试方法；

运行前的准备及操作方法；

软件的安装、操作及维护；

故障分析及排除方法；

有关安全事项的说明；

装置接口、附件及配套情况（采用南网103规范时应对装置点表进行说明）；

维护与保养；

运输及贮存；

开箱及检查；

附图：外形图、安装图、开孔图、原理图、接线图；

其他必要的说明。
设计联络

1）投标方应在技术协议签订后的 10 天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word97版）。

2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。
3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

9 包装、运输、安装及质量保证

9.1包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2）设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。

4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。
9.2运输

1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。
9.3质量保证

1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于10年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）设备使用中，如出现质量问题，在现场检修人员无法解决问题时，投标方应积极配合派出技术服务人员赶到现场配合解决问题。
4）订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。
5）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。
6）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。
7）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

10 一次、二次及土建接口要求

无要求

11 设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表12）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表16：技术差异表。

注：1. 打“*”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

表12   技术参数和性能要求响应表

	序号
	名  称
	项目要求值
	投标方保证值
	备注

	1
	*环境温度
	 0°C至40°C，

90 % RH（非冷凝）
	
	

	2
	*探头材质
	InGaAs
	
	

	3
	*探头连接器
	FC/PC型

（建议另配备FC/PC-SC型或FC/PC-ST型光纤转接器）
	
	

	4
	*工作波长
	工作波长850、1300、1310、1480、1550nm
	
	

	5
	*测量范围
	测量范围为-60～+6dBm（1nW～4mW）
	
	

	6
	*测量精度
	测量精度±5%
	
	

	7
	*分辨率
	0.01dBm（单位dBm）

或测量功率误差为 0.1～1%
	
	

	8
	*供电电源
	电池供电（充电电池或干电池）
	
	

	9
	*外形尺寸
	不超过20cm*10cm*4cm
	
	

	10
	*重量
	不超过400克
	
	


12 备品备件及专用工具

12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表12.1， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品， 与设备同型号、同工艺。

表12.1
必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表12.2。

表12.2   推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （投标方填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


13 主要元器件来源

投标方应按表13如实填写主要元器件来源。
表13    主要元器件来源一览表  （投标方填写）
	序号
	元器件名称
	型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


14 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表14 ：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表14   设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	投标方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


15 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表15。

表15   技术差异表  （投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方：                盖章：

16 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。


