[image: image1.png]



数模一体化继电保护测试仪
标准技术标书

深圳供电局有限公司

2025年05月

目  录

11 总则


12.1工作范围


22.2 服务范围


33 应遵循的主要标准


34 使用条件


34.1 基准条件


44.2 额定工作条件


44.3  环境要求


54.4  标准大气环境条件


54.5 额定电气参数


55 技术要求


55.1 基本功能


55.2 扩展功能


65.3性能要求


85.4装置接口


85.5同步性能


95.6安全性能


95.7绝缘性能


95.8机械性能


95.9耐湿热性能


105.10电磁兼容性


105.11承受快速瞬变干扰能力


105.12装置测试功能要求


105.13连续通电试验


105.14结构、外观要求


106 试验


107 产品对环境的影响


118 企业VI标识


119 技术文件要求


1110 监造、包装、运输、安装及质量保证


1110.1监造


1110.2包装


1210.3运输


1210.4安装指导


1210.5质量保证


1211 一次、二次及土建接口要求


1312 技术差异表





1 总则

本技术规范书适用于  （项目单位填写）   工程项目 数模一体化继电保护测试仪 采购，包括物资供应、现场服务等方面的技术要求。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备、低压电器元件等）。

如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
带*标识的条款为本次采购重点考虑的条款。
工作范围

2.1 项目概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	内  容

	1
	采购设备或项目名称
	数模一体化继电保护测试仪

	2
	项目单位
	（项目单位填写）

	3
	项目单位地址
	（项目单位填写）


2.2 范围和界限

1）本标书适应于所供网络通讯规约测试仪及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
3）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。
2.3 服务范围

1）投标方应按本标书的要求提供深圳供电局有限公司全新的、合格的数模一体化继电保护测试仪及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
2）供货范围一览表

本标书所采购设备的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   供货范围及设备技术规格一览表

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	数模一体式继电保护测试仪（内置操作软件和工控机）
	
	台
	1
	

	2
	DCC系列专用测试导线包
	
	包
	1
	

	3
	220V电源线
	
	根
	1
	

	4
	多功能电源接线板
	
	个
	1
	

	5
	专业软件（8G优盘）
	
	个
	1
	

	6
	铝合金包装箱
	
	个
	1
	

	7
	出厂合格证
	
	个
	1
	

	8
	出厂检测报告
	
	份
	1
	

	9
	测试专用笔记本电脑
	
	台
	1
	


3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

7）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

	IEC255-22-1
	1兆赫脉冲群干扰试验

	IEC255-22-2
	静电放电试验

	IEC255-22-3
	辐射静电试验

	IEC255-22-4
	快速瞬变干扰试验

	IEC870-5-101
	基本远动任务配套标准

	IEC870-5-102
	电力系统中传输电能脉冲计数量配套标准

	IEC870-5-103
	继电保护设备信息接口配套标准

	GB/T13926
	工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

	GB6162-85
	静态继电器和保护装置的电气干扰试验

	GB2423
	电工电子产品基本环境试验规程

	GB14285-93
	继电保护和安全自动装置技术规范

	GB/T15145-94
	微机保护装置通用技术条件

	GB/T6593-1996
	电子测量仪器质量检测规则

	DL478-92
	静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

	DL/T 624-2010
	继电保护微机型试验装置技术条件

	DL/T553 94 220 500kV
	电力系统故障动态记录技术准则


4 使用条件

本标书所采购设备，其安装地点的实际外部条件见表4.1：设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 基准条件

基准条件下确定试验装置的基本误差，用于产品的验收检验、型式检验及仲裁检验时的试验条件。
试验装置的基准条件见表1。
表1 试验装置基准条件
	影响量
	基准条件
	允许偏差

	环境温度
	20℃
	±2℃

	相对湿度
	45%～75%
	—

	大气压力
	86kPa～106 kPa
	—

	工作电源电压
	额定值
	±2%

	工作电源频率
	50Hz
	±0.5Hz

	工作电源波形
	正弦波
	总谐波失真系数≤2%

	直流电源电压a
	额定值
	±2%

	直流电源电压的纹波系数
	0
	≤2%（4%）b

	外磁场感应强度
	0
	0.5mT

	振动、冲击
	0
	强度不超过1级

	a 当试验装置采用直流电源供电方式时的条件，下同。
b 直流电源电压的纹波系数是按峰-峰值纹波系数定义的数值。


4.2 额定工作条件
额定工作条件（试验装置影响量标称范围额定值）见表2。
额定工作条件确定试验装置性能的变差。
表2 额定工作条件（影响量标称范围极限值）
	影响量
	标称范围极限值
	额定工作条件

	
	标称值
	允许偏差
	

	环境温度
	-5℃～﹢45℃
	—
	-5℃～﹢45℃

	相对湿度
	最湿月平均相对湿度为90%，该月的平均温度为25℃，并且产品上不应出现凝露
	—
	≤90%

	大气压力
	80kPa～110 kPa（海拔2000m以下）
	—
	80kPa～110 kPa

	交流电源电压
	额定值
	-20%～+15%
	176V～253V

	交流电源频率
	50Hz
	±2.5Hz
	48Hz～51Hz

	交流电源波形
	正弦波
	总谐波失真系数≤5%
	正弦波，允许总谐波畸变率不大于5%

	直流电源电压a
	额定值
	-20%～+15%
	

	直流电源电压纹波系数b
	≤5%（10%）
	—
	

	外磁场感应强度
	不大于0.5mT
	—
	

	振动、冲击
	强度为1级
	—
	

	a 当试验装置采用直流电源供电方式时的条件，下同。
b 直流电源电压的纹波系数是按峰-峰值纹波系数的定义的数值。


4.3  环境要求
4.3.1  无爆炸危险，无腐蚀性气体及导电尘埃，无严重霉菌，无剧烈振动源。
4.3.2  有良好接地设施。
4.3.3  无强电磁场干扰。
4.4  标准大气环境条件
标准大气环境条件为：
环境温度：15℃～35℃；
相对湿度：45%～75%；
大气压力：86kPa～106kPa。
4.5 额定电气参数

交流额定电压：单相220V，允许偏差-15% +10%

频率：50Hz，允许偏差0.5Hz

波形：正弦，畸变率5%

技术要求

5.1主要技术参数要求

5.1.1主机

功耗：＜2000VA

工作电压：AC 220V±20%（47～63Hz）

5.1.2以太网通讯接口   

以太网接口： RJ45，10/100Mbit， 1个

5.1.3无线功能

内置Wi-Fi模块，可无线控制测试仪

5.1.4同步接口

光B码接口：2个（IN/OUT），接口类型SC，连接光纤62.5/125μm(多模光纤)

电B码接口：1个（IN），接口类型通用接线端子

IEEE1588接口：1对，接口类型SC，连接光纤62.5/125μm(多模光纤)

GPS 同步接口（可选件）：1个，接收天线装置（SMA头）

5.1.5电压源

九相交流电压：9×（0～125）V；

直流电压： 0～350 V（L-L）； -175～+175 V（L-N）；

精度：2V以下，绝对误差小于1mV；2V至满量程，相对误差小于0.2%；

交流电压源功率：单相＞30VA（额定电压），输出最大功率＞60VA

直流电压源功率：在±350VDC，输出功率＞100W；在±125VDC，输出功率＞60W

（满足所有继电保护二次PT负载，所有电压相可同时带载输出）

5.1.6电流源：
     六相交流电流：6×（0～40）A；
     直流电流： 6×（-20～+20）A；
     精度：0.2A以下，绝对误差小于1mA；0.2A至满量程，相对误差小于0.2%；
     交流电流源功率：0.5A：最大负载大于18.0Ω；30A：最大负载大于0.30Ω

    直流电流源功率：单相功率＞200W  

（满足所有继电保护二次CT负载、所有电流相可同时带载输出）

5.1.7光纤以太网接口

传输网络：100Base-FX (100M全双工光纤网络)

传输端口：8对标准LC接口，可任意配置为9-1/9-2的SMV发送端或GOOSE发送接收端

传输介质：50/125μm 或 62.5/125μm 橘红色多模光纤，波长1300nm，

有效传输距离＞1公里

传输指示：LED动态指示传输状态

5.1.8 FT3光纤接口

传输网络：实时快速单向光纤传输网络，速度可配置

传输接口：8个标准ST接口，6个FT3的SMV报文发送端口，2个FT3的SMV报文接收端口

传输介质：62.5/125μm 橘红色多模光纤，波长850nm,

有效传输距离＞1公里

传输指示：LED动态指示传输状态

5.1.9 SMV 通道映射

24路独立的SMV通道映射（12路电压+12路电流）

5.1.10 输出频率

范围： 0-2500Hz ；误差：＜0.005Hz ；分辨率：0.001Hz

5.1.11 相位

范围：±360º ；误差：＜0.1º ；分辨率：0.1º

5.1.12 开关量输入

数量： 8对；

特性：可接空节点及带电位接点（0～250V）； 

5.1.13 开关量输出

数量：6对； 4对通用开出量（空接点）； 2对快速开出量（反应时间<10μs）；

5.1.14 重量及尺寸

整机重量：＜16 kg；

整机尺寸：400mm*200mm*380mm(长×宽×高)

5.2功能介绍

5.2.1严格意义上的数模一体机，真正实现了数字信号与模拟信号同步输出；

5.2.2“内嵌工控机+10.4寸触摸屏”，支持脱机操作，体积小巧，便于携带；

5.2.3 9路125V电压+6路40A电流功放输出，所有电压、电流相均可同时带载输出；

5.2.4支持同时收发多路符合IEC61850-9-1，IEC61850-9-2，IEC60044-7/8（FT3）规范的采样值（SMV）报文和GOOSE报文；

5.2.4具有8对LC光纤以太网接口（可任意配置为9-1/9-2的SMV发送端或GOOSE发送接收端），8个FT3光纤接口（6个发送，2个接收），支持24路独立的SMV通道映射； 

5.2.5支持高达50次谐波输出，可同时叠加间次谐波，方便测试高压直流滤波器等保护装置；

5.2.6支持8路光功率测试；

5.2.7具有GPS，IRIG-B，IEEE-1588等多种同步对时功能；
5.2.8国内首创，内置Wi-Fi接入功能，可实现用计算机通过无线网络控制测试仪，极大方便现场人员的操作；

5.2.9传统继电保护测试仪与数字化测试仪的完美功能整合，硬件指标与相应类型的继保测试仪完全一致，操作一致性强；

5.2.10模拟输出的电流地In与电压地Un之间电气隔离，更加符合测试现场的接线要求；

5.2.11软件测试功能丰富，能够对线路保护、母线保护、变压器保护、发变组保护等各种微机保护装置以及备自投等装置进行测试；

5.2.12支持标准的COMTRADE格式波形回放；

5.2.13软件支持目前所有版本Windows操作系统，无须更改硬件，便可直接升级最新版本软件。

5.2.14继电保护测试仪应能实时显示接收开关量的状态和。
5.2.15继电保护测试仪应具备开入量硬接点、开出量硬接点。

5.2.16在继电保护测试仪上电、重启过程中，装置应不误输出电流电压，开出量硬接点应不误动。

5.2.17在使用过程中，如果发生异常、失控现象，继电保护测试仪应立即自动停止输出并报警。

5.2.18继电保护测试仪所给出的条件及相关参数的设置必须定义明确，并与输出报告的内容一致。
5.2.19继电保护测试仪输出的电流电压幅值大小、相角大小、谐波含量等参数应可以灵活配置。

5.2.20继电保护测试仪应可实现多机同步功能，无须外接设备可以控制多台测试仪同时输出，以便模拟系统多路输出。

5.2.21装置应内嵌式一体化设计，支持脱机操作（配windos版专业操作软件），软件界面友好、方便快捷并满足现场要求

5.2.22继电保护测试仪应配置电源保护，工作电源误接380V电源不会损害设备同时音响告警提示并退出运行，供电电源采用最新技术交直流220V供电。

5.2.23软件测试功能全面，能够对电压、电流、频率、中间、时间、阻抗、差动、同期、谐波、直流等各种继电器和线路保护、母线保护、变压器保护、发变组保护等各种微机保护装置进行测试。

5.2.24软件可随时零费用升级，并支持目前所有版本Windows操作系统，无须更改硬件，便可直接升级最新版本软件。

5.2.25装置可储存试验报告，并可用U盘直接读取，全自动计算正、负、零序量和各种短路故障量以及一、二次侧的有功、无功、功率因数等。

5.2.26装置应能够联机或脱机工作。脱机操作时不采用鼠标或滚球输入控制，优先采用按键输入控制。

5.2.27装置网络通讯方式应能和国际标准IEC61850直接通讯。

5.2.28装置应具备的其他基础功能：功率方向继电器测试、动作时间测试、故障模拟,保护整组试验、保护阶梯动作时间测试特性测试、备自投测试、故障回放测试
5.4性能要求

5.4.1电压、电流、频率的输出调节范围

直流电压：在以下范围内，直流电压幅值输出的可调范围：
0～125V范围内，最小可调步长为0.01V，基本误差不高于0.5%。
125～350V范围内，最小可调步长为0.1V，基本误差不高于1.0%。

电压：在以下范围内，交流电压幅值输出的可调范围：

0～1V范围内，最小可调步长为0.001V；

10V～30V范围内，最小可调步长为0.01V；

30V～75V范围内，最小可调步长为0.1V；

75V～125V范围内，最小可调步长为0.1V 。

电流：

在以下范围内，交流电流幅值输出的可调范围：

0～1A范围内，最小可调步长为0.001A；

1A～10A范围内，最小可调步长为0.01A；

10A～20A范围内，最小可调步长为0.1A。

频率：

0～65Hz范围内，最小可调步长为0.001Hz；

65Hz～450Hz范围内，最小可调步长为0.01Hz；

450Hz～1000Hz范围内，最小可调步长为0.1Hz。

5.4.2电压电流的输出误差

幅值

电流：绝对误差不大于1mA

电压：绝对误差不大于1mV

相位

误差±0.2º
频率

范围：（0Hz，1000Hz）

误差不大于1mHz。

步长：

电压：不大于10mV

电流：不大于1mA

频率：不大于1mHz

相位：不大于5´
电流电压输出延时：

电压电流之间输出延时不大于100μs。   

5.4.3开关量的输出误差。（输出开关量时间的准确性）

快速开出输出的时间误差不大于100µs。
5.4.4时间测量

5.4.4.1包括以下几种情况的时间测量：

从试验状态开始到收到硬节点开入结束

从开出量输出开始到收到硬节点开入结束

5.4.4.2测量时间范围：不小于1ms～999s；

5.4.4.3测量时间的误差：测量时间范围为1ms<t≤1s时，误差不超过±100µs；测量时间范围为1s<t≤999s时，误差不超过±1ms；

5.4.4.4测量时间的分辨率：不大于100µs。

5.4.4时间控制
时间控制范围：不小于1ms～999s；

时间控制的准确度：时间控制范围为1ms<t≤1s时，误差不超过±100µs；时间控制范围为1s<t≤100s时，误差不超过±1ms；

时间控制的分辨率：不大于100µs。

5.4.5硬接点的触发延时时间不大于100µs，包括以下几种情况的触发延时：

按键进入状态触发硬开出
收到硬开入触发硬开出

5.4.6电流电压输出触发延时不大于下一个发送周期，包括以下几种情况的触发延时：
收到硬开入触发电流电压发送

按键触发电流电压发送

5.5装置接口

5.5.1电流电压接口

应具备至少9U+6I交流电压电流输出接口， 

应具备至少1路直流电压输出接口，

装置输出功率：同时30AAC，每相0.5欧负载，满足3×450VA功率同时任意输出

5.5.2电以太网接口
传输介质：屏蔽双绞线；

接口类型：RJ-45电接口，10M/100M自适应。

5.5.3开关量输出接口
除另有规定外，在电气上相互隔离的开出量应不少于4对。其中应包含至少一对快速开出接点，以实现对智能装置的时间性能进行精确测试。

各开出量（不含快速开出接点）的遮断容量应不低于DC250V、0.3A。

5.5.4开关量输入接口

除另有规定外，在电气上相互隔离的开入量应不少于8对。

各开入量最大承受输入电压不低于DC250V，并能适应不同幅值与极性的带电触点或空触点的状态变化；

5.6同步性能

应能接受外部时钟的同步信号，同步方式可以是PPS、IRIG-B或IEC 61588协议； 

5.7安全性能

继电保护测试仪应符合GB 14598.27-2008中有关阻燃和防电击部分的要求。

继电保护测试仪应有必要的安全标志和相关的安全注意事项；

继电保护测试仪应有防静电等接地保护。应采取必要的防静电及防辐射电磁场干扰的防护措施。数模一体式继电保护测试仪应有接地端子，将不带电金属部分连为一体，并接到接地端子上；

具备自检和故障告警功能。

5.8绝缘性能

5.8.1绝缘电阻

继电保护测试仪在标准大气环境条件下进行绝缘电阻试验时，应满足以下要求：

电源输入端对地（机箱金属外壳）用500V兆欧表测试，其绝缘应不小于300MΩ。

电压、电流输出端对地（机箱金属外壳）用500V兆欧表测试，其绝缘应不小于50MΩ。

开关量输入端、输出端对地（机箱金属外壳）用500V兆欧表测试，其绝缘应不小于50MΩ。
5.8.2介质强度

继电保护测试仪在标准大气环境条件下，应对下列部位进行介质强度试验，不应出现击穿或闪络现象。
继电保护测试仪的输入端与地（机箱外壳金属），输入端与装置电压、电流输出端之间，应能承受交流工频电压为1.5kV（或直流电压为2.1 kV）、试验时间为1min、泄漏电流≤5mA的耐压试验；

继电保护测试仪的开关量输入端、输出端对地以及开关量输入端、输出端之间应能承受交流工频电压为500V（或直流电压为0.7 kV）、试验时间为1min、泄漏电流≤5mA的耐压试验。
5.9机械性能

5.9.1振动

产品应具有承受GB/T11287－2000中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动耐久能力。

产品应具有承受GB/T11287－2000中3.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久能力。

5.9.2冲击

产品应具有承受GB/T14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为1级的冲击耐久能力。

产品应具有承受GB/T14537-1993中4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久能力。

5.9.3碰撞

产品应具有承受GB/T14537-1993中4.3规定的严酷等级为1级的碰撞能力。

5.10耐湿热性能

产品在最高温度为40℃，检验周期为两周期（48h）的条件下，经交变湿热检验，在检验结束前2h内，用电压等级为500V的测试仪器，测定本标准5.8.1规定部位的绝缘电阻，应不小于1.5MΩ，测定本标准5.8.2规定部位的介质强度，检验电压为规定值的75%。

5.11电磁兼容性

5.11.1承受脉冲群干扰能力

产品应能承受GB/T14598.13－1998规定的频率为1MHz及100kHz的脉冲群抗扰度试验。

试验等级：差模电压（第一个半波电压峰值）：1kV；共模电压（第一个半波电压峰值）：2.5kV。

5.11.2承受静电放电干扰能力

产品应能承受GB/T14598.14-1998中规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电抗扰度试验。

5.11.3承受辐射电磁场干扰能力

产品应能承受GB/T 14598.9－2002中规定严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场抗扰度试验。 

扫频试验：频率范围：80～1000MHz，场强：10V/m、调制信号：1kHz  80%AM；

频率点试验：80±2.5MHz、160±2.5MHz、450±2.5MHz、900±5MHz，占空度：100%。

模拟数模一体式电话抗扰度试验频率：900±5MHz，末调制信号重复通、断时间：2.5ms，键控频率：200±2Hz。

5.12承受快速瞬变干扰能力

产品应能承受GB/T14598.10-1996中规定试验等级为Ⅳ级等级的快速瞬变抗扰度试验。

5.13装置测试功能要求

按照DL/T624–2010执行。

5.14连续通电试验

产品完成调试后，出厂前应进行时间为100h(常温)或72h（+40℃）的连续通电试验。

5.15结构、外观要求

继电保护测试仪的外壳防护等级应符合GB 4208-1993规定的IP21级的要求。
6 试验

6.1基本实验功能

(1)母线保护、变压器保护、发变组保护测试

(2)线路保护测试

(3)备自投测试

(4)保护整组试验

(5)动作时间测试

(6)状态序列测试

 (7)低周/低频减载装置测试

(8)谐波功能测试

(9)故障再现功能测试

(10)功率方向继电器测试、电压、电流继电器测试、直流继电器测试、阻抗继电器全特性测试、差动继电器全特性测试、同期继电器测试、谐波继电器测试、保护阶梯动作时间测试特性测试

6.2其他功能要求

(1)必须实现同类产品相互GPS对调功能，便于纵联保护的调试。

(2)多机同步输出功能：能同时输出几十路可控制的模拟量，不同装置可通过对时功能完成同时输出。

 (3)按电网频率同步实时输出功能：产品必须能按50或60HZ基本频率为标准来输出，而且还能按电网频率同步实时输出。 

(4)网络通讯及远程控制试验功能：可进行远程控制进行故障分析和试验操作。

(5) 110V 、220V直流供电功能（现场没有交流电源的情况下可直流供电）
7 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。
制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。
8 企业VI标识

无要求

9 技术文件要求

无要求

10 监造、包装、运输、安装及质量保证

10.1监造

无要求

10.2包装

要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。

设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。
10.3运输

1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。
10.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。

设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

10.5质量保证

1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于12年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于五年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
5）本标书所采购设备的屏柜内的各种元件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。
6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

7）元件的额定电压、额定电流使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数应符合元件额定参数的要求, 对强制认证的元件应具有认证标志。

11 一次、二次及土建接口要求

无要求

12技术差异表

投标差异表（格式）
投标人要将投标文件中，与招标文件有差异之处，无论优于或劣于招标文件要求，均汇集成此表。
投标人：盖章：
	序号
	招标文件

	
	条目
	简要内容
	差异说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



