一种智能化计量接线校验装置技术规范书

广西电网有限责任公司
2026年4月

1总则
1.1一般要求

1.1.1投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2本技术规范书主要描述广西电网有限责任公司玉林供电局“一种智能化计量接线校验装置”开发项目服务要求有关事项。

1.1.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件工作产品、服务、认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

1.1.10 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

1.1.11 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.1.12 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

1.1.13 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

1.1.14 投标方建议书的详细要求见招标书的商务部分。投标方必须随投标文件提供具有全部建议书的优盘文件壹份。文件格式要求为：文字部分用WPS文字，表格部分用WPS表格。投标内容以印刷的投标文件正本为准。

1.1.15 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

1.1.16 投标方需要拥有相关业绩证明，并且对该项目涉及的技术与工程现场有所了解。

1.2招标方职责

1.2.1提出“一种智能化计量接线校验装置”的详细需求；

1.2.2制定项目开发总体技术路线；

1.2.3为响应方收集项目开发所需原始资料等提供协助；

1.2.4按照响应方提出的项目开发条件要求提供配合人员和开发场地；

1.2.5负责装置功能验收；

1.2.6为响应方人员在采购方所在地工作期间提供支持与方便；

1.2.7指派技术人员协助项目实施，但指派的技术人员不对合同履行情况承担责任。

1.3投标方职责

1.3.1提供完整的技术服务详细清单和报价；

1.3.2按合同范围提供完整的项目测试方案、测试材料清单及测试技术方案说明；

1.3.3按合同要求进行项目的建设工作；

1.3.4负责协助功能评审和现场验收工作；

1.3.5负责质保期间技术服务的维护；

1.3.6按期提交满足采购方要求的项目成果及出具第三方检测报告。

2技术要求
2.1项目概况
针对当前互感器、终端、电表等计量装置现场验收过程中存在接线复杂、人工判断误差大、排查效率低等问题，研发一款便携式计量装置接线校验设备。装置基于电压、电流相位关系分析原理，结合高精度传感器、微处理器及无线通信技术，实现对计量装置接线状态的智能化检测与自动诊断，可快速识别极性接反、相序错误、缺相、短接等异常情况，并通过数据分析与结果提示提高现场验收效率和准确性。项目实施后，将有效降低人工排查工作量，提高计量数据准确性，保障电力系统安全稳定运行，提升现场运维智能化水平。

2.2服务范围

（1）对“一种智能化计量接线校验装置”的研制项目提供加工服务。

（2）功能要求：
接线状态智能检测功能

装置能够对互感器、终端、电表等计量设备的接线状态进行检测，快速识别存在的问题极性错误、相序错误、缺相、错接、短接等常见接线问题，并输出检测结果及告警提示。

电参数采集与分析功能

装置应具备对电压、电流、相位角、功率因数等电参数的实时采集与分析能力，结合人工智能（AI）算法自动判断接线正确性，提高检测精度及抗干扰能力。

无线通信与数据管理功能

装置应支持无线通信功能，可通过LORA等通信方式实现检测数据远程传输、设备状态监测及数据存储，便于现场运维及后期数据分析管理。

便携式与低功耗运行功能

装置应采用轻量化、模块化设计，便于现场携带与操作；同时具备低功耗运行和智能休眠功能，满足长时间现场作业需求，提高设备续航能力和使用可靠性。
2.3服务内容
本项目围绕电力计量装置接线检测过程中存在的人工判断误差大、排查效率低、检测准确率不足等问题，研发一套便携式智能接线校验装置。项目结合电压、电流相位分析技术、高精度数据采集技术、无线通信技术及智能诊断算法，实现对互感器、终端、电表等设备接线状态的快速检测与自动识别，提高现场验收效率和计量准确性，降低运维成本，提升电力系统运行的安全性与可靠性。
为实现上述目标围绕电力计量装置接线检测过程中存在的人工判断误差大、排查效率低、检测准确率不足等问题展开研究，核心思路如下：

（1）计量装置接线识别技术：研究互感器、终端、电表等计量设备的标准接线原理及常见错误类型，建立接线状态识别模型，实现对极性错误、相序错误、缺相、短接及错接等问题的自动识别。

(2)智能检测与算法分析技术：研究基于电压、电流相位关系的接线校验算法，结合信号处理、模式识别及数据融合技术，提高复杂工况下的检测精度、稳定性及抗干扰能力。

(3)数据采集技术：研究高精度电压、电流传感及ADC采样技术，实现对电压、电流、相位角、功率因数等参数的精准测量，保障接线检测结果的准确可靠。

(4)无线通信与数据管理技术：研究基于LORA等无线通信技术的数据传输方案，实现检测数据远程传输、设备状态监测、历史数据存储及检测报告生成等功能。
技术参数：
工作电源：内置电池供电；

电压测量范围：AC 0～500V；

电流测量范围：AC 0～100A（可扩展）；

相位测量精度：≤±1°；

电压、电流测量误差：≤±1%；

ADC采样精度：不低于12位；

无线通信方式：支持LORA无线通信；

连续工作时间：≥8小时；

工作环境温度：-10℃～+55℃；

显示方式：LED显示。
2.4成果交付

	序号
	成果名称
	数量
	交付地点
	备注

	1
	一种智能化计量接线校验装置
	1
	玉林市
	满足技术规范书技术参数和性能要求

	2
	产品说明书
	1
	玉林市
	

	3
	第三方检测报告
	1
	玉林市
	


3应遵循的主要标准
3.1加工服务地点和期限

地点：广西省玉林市
服务期限：自合同约定之日起至2026年9月30日。投标方向招标方提供完成一种智能化计量接线校验装置加工成品，并经招标方验收合格。
3.2技术资料

根据合作需要，招标方应在本合同生效后15个工作日内向投标方提供加工技术方案、图纸等技术资料，明确具体的加工、测试要求：

（1）招标方提出的加工技术方案、图纸等技术资料需经招标方投标方双方审核确认。

（2）双方联系人应在确认的技术资料上签字并注明移交时间。

（3）投标方对于招标方提供的技术方案、图纸等技术资料应当妥善保管，并只能用于本合同项下的加工服务工作。本合同履行完毕后，投标方应当将上述技术方案、图纸等技术资料全部退还给甲方，并不得以复制、扫描等任何方式保存招标方的资料信息,不得为自己或他人加工、生成招标方技术方案、图纸等技术资料下的项目。

3.3验收 
投标方应负责在项目验收前完成本规范列技术资料（数据）、文件，将项目的全部有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付给招标方。招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件。

(1) 项目成果经招标方和中标方共同确认满足验收条件后，由招标方组织专家对所有项目材料和相关成果进行评审，开展合同验收。

(2)项目验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收内容、验收标准、验收人员等；项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告。如若有需要整改的内容，中标方在项目验收后应主动配合招标方严格按照整改意。

4供应商需说明的其它问题

如有需说明的其他问题，供应商应通过书面形式提交，并盖章。


[image: image1.jpg]o gy 75 B2 A

CHINA SOUTHERN POWER GRID



