多功能烘箱技术规范书（专用部分）

[image: image1.png]


 

多功能烘箱

技术规范书

（专用部分）

版本号：2026版V1.0

编号：


广东电网有限责任公司

2026年5月  

知识产权声明
本文件的知识产权属广东电网公司所有。对本文件的使用及处置应严格遵循广东电网公司有关规定或获取本文件的合同及约定的条件和要求。未经广东电网公司事先书面同意，不得对外披露、复制。
Intellectual Property Rights Statement

The intellectual property rights of this document belong to Guangdong Power Grid Company.The use and disposal of this document shall strictly comply with the relevant provisions of Guangdong Power Grid Company or the conditions and requirements of the contract and agreement for obtaining this document.Without the prior written consent of Guangdong Power Grid Company, it shall not be disclosed or duplicated.

前  言

为规范广东电网有限责任公司多功能烘箱的功能要求和性能指标，更好的指导和推进多功能烘箱实用化应用，切实提高多功能烘箱采购规范性和使用水平，依据国内外有关标准、规程和规范，行业企业相关标准编制本规范书。

本技术规范书由广东电网有限责任公司生产技术部提出、归口管理并负责解释。

本技术规范书主要起草人：

本技术规范书主要审核人：
本技术规范书在执行过程中的意见或建议反馈至广东电网有限责任公司生产技术部。

本技术规范书适用的物资品类型号
	序号
	名称
	清单对应型号

	1
	多功能烘箱技术规范书（专用部分）
	


目  录

1一、工程概述


11.1 工程概况


11.2 使用条件


1二、设备详细技术要求


12.1 供货需求及供货范围


22.2 标准技术特性参数表


52.3 投标人资料提交时间及培训要求


52.4 主要元器件来源


52.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表


6三、设计图纸提交要求


63.1 图纸资料提交单位


63.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）


63.3 设备图纸及资料


6四、其他


64.1 LCC数据文件（如有）





一、工程概述
1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	珠海供电局试验研究所化学、电测专业C级检修中心工器具购置（2025年）

	2
	工程建设单位
	珠海供电局生产指挥中心（试验研究所）

	3
	工程地址
	广东省珠海市香洲区鞍莲路93号附近珠海供电局检修中心


1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	工作温度

	1.1
	最高工作温度
	℃
	+40
	无
	无
	
	正常使用

	1.2
	最低工作温度
	℃
	+5
	无
	无
	
	正常使用

	2
	海拔
	m
	<1000
	无
	无
	
	正常使用

	3
	环境湿度
	
	100％无冷凝
	无
	无
	
	正常使用


二、设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（项目单位填写）

	序号
	名称
	单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	1
	多功能烘箱
	台
	1
	1
	
	

	2
	出厂试验报告或其他证明材料
	份
	1
	1
	
	

	3
	产品简介及使用说明书（中文）
	份
	1
	1
	
	

	4
	有资质的第三方检测报告/检定证书
	份
	1
	1
	
	

	5
	保修卡
	份
	1
	1
	
	

	6
	样品托架
	个
	2
	2
	
	


2.2 标准技术特性参数表
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在投标文件“投标偏差表”部分； 

针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在投标文件“投标偏差表”部分；
针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在投标文件“投标偏差表”部分；

针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。
项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。
表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）

	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值
	证明材料

	1
	控温范围
	RT+5℃~300℃
	投标人提供
	RT+5℃~300℃
	投标人填写

(文本型)
	有资质的第三方检测报告/检定证书

	2
	恒温波动度（空载条件下）
	±1℃
	投标人提供
	±1℃
	投标人填写

(数值型)
	有资质的第三方检测报告/检定证书

	3
	温度分辨率
	0.1℃
	投标人提供
	0.1℃
	投标人填写

(数值型)
	有资质的第三方检测报告/检定证书

	4
	温度均匀度
	±3%（测试点为100℃）
	投标人提供
	±3%（测试点为100℃）
	投标人填写

(数值型)
	有资质的第三方检测报告/检定证书

	5
	有效工作容积
	/
	投标人提供
	工作容积不小于200L。

因台面限制，烘箱外观长*宽不宜超过120cm*72cm。
	投标人填写

(数值型)
	/

	6
	加热方式
	/
	投标人提供
	电加热、热风循环
	投标人填写

(文本型)
	/

	7
	智能温度控制系统
	/
	投标人提供
	具有智能温度控制系统
	投标人填写

(文本型)
	/

	8
	定时范围
	/
	投标人提供
	0~9999min
	投标人填写

(文本型)
	产品说明书或承诺函

	9
	其他保护功能
	/
	投标人提供
	其他保护功能
	投标人填写

(文本型)
	/

	10
	内腔、外壳、托架等金属部分材质
	/
	投标人提供
	304不锈钢材质，内胆厚度≥1.2mm
	投标人填写

(文本型)
	/

	11
	加热功率
	/
	投标人提供
	≥1500W
	投标人填写

(文本型)
	

	12
	项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）
	

	12.1
	
	 
	特殊
	 
	 
	

	12.2
	 
	 
	特殊
	 
	 
	


2.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）    15    天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。
（2）培训要求：理论培训   0.5    天（项目单位填写）实操培训   1    天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的  10   天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供电子版文件2份（图纸为AutoCAD版、文字资料为Word版）。

2.4 主要元器件来源

表2.6 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序
号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	


2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.7, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.7 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	1
	加厚不锈钢托盘
	适用烘箱
	个
	6
	烘箱烘盛物用
	
	

	2
	防烫手套
	适用烘箱
	个
	2
	烘箱取物用
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


三、设计图纸提交要求

3.1 图纸资料提交单位

表3.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	（设计单位）：无
	/
	/

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	广东省珠海市香洲区鞍莲路93号珠海供电局检修中心
	1
	随仪器到现场验收。

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


3.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

无

3.3 设备图纸及资料
无
四、其他

4.1 LCC数据文件（如有）

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表4.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表4.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



