IT资产智能管理终端工具CMA检测服务的

技术要求

一、机构主体与法律地位

独立法人：机构必须是依法成立的，能独立承担法律责任的实体。

客观公正承诺：机构必须建立防范商业贿赂、利益冲突的机制，确保检测活动的独立性、公正性。

二、检测方法与标准

优先使用标准方法：必须优先使用国际、国家、行业或地方标准方法。

三、检验标准依据

1.GB/T 2423.2- -2008电工电子产品环境试验第2部分 试验方法试验B 高温；

2.GB/T 2423. 1-2008电工电子产品环境试验第2部分 试验方法试验A 低温；

3.GB/T 2423. 7-2018《环境试验第2部分 试验方法试验Ec 粗率操作造成的冲击》；

4.GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》。

以上标准依据若有更新则以新标准为依据。

四、检测项目及参数

1.高温存储试验:测试温度 70°C，测试时间 12H;低温存储试验:测试温度 -40°C，测试时间 12H。

2.高温工作试验:测试温度 60°C，测试时间 12H;低温工作试验:测试温度 -20°C，测试时间 12H。

3.IP68 (防尘防水试验):测试时间 40min,测试水深 1.Om。

4.1.5m跌落试验:跌落高度1.5m,跌落方式自由跌落。

五、报告与记录

原始记录可追溯：原始记录须在产生当时予以记录，能复现检测全过程。记录必须完整、清晰、便于检索。

报告信息完整：包含：CMA标识及证书编号、机构名称地址、报告唯一性标识、样品状态描述、接收和检测日期、检测方法和偏离说明、检测结果及单位、授权签字人签名、以及“仅对来样负责”等相关声明。加盖CMA章的报告，具有向社会出具证明作用的法律效力。