时钟频率同步设备
技术规范书

项目名称：2026年贵港供电局（时间频率标准设备）实验室测量设备购置

广西电网有限责任公司贵港供电局
2026年4月
目录

1第 1 章 总述

1.1 概述
1
1.2 工程保证
1
1.2.1 质量保证
1
1.2.2 进度保证
2
1.3 对投标商的要求
2
1.3.1 对应标书要求
2
1.3.2 卖方职责
3
1.4 买方职责
3
第 2 章 技术条件
3
2.1 应遵循的标准
3
2.2 工作环境
4
2.3 基本要求★
4
2.4 硬件要求★
5
2.4.1 生产环境要求
5
2.4.2 硬件设备要求
5
2.5 软件要求★
8
2.6 控制要求★
9
2.7 安全性要求★
9
第 3 章 供货范围
10
第 4 章 本标包的到货地点
10
第 5 章 本标包的到货时间
10
第 6 章 本标包的技术服务承诺要求
10
第 7 章 本标包的包装、运输、贮存要求
12
第 8 章 项目实施要求
12
附件一
13


总述

 概述

1.1.1本技术规范适用于广西电网有限责任公司时钟频率同步设备的采购技术要求。

1.1.2本技术规范提出的是最低限度的技术要求，卖方应提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。

1.1.3如果卖方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本技术规范的要求。如有异议，设备的任何差异都应在投标文件“投标偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.4本技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.1.5卖方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术规范的技术差异。如果卖方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，买方发现卖方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，买方有权利要求退货。

1.1.6卖方应在应标技术部分按本技术规范的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

1.1.7卖方应充分理解本技术规范并按本技术规范的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范的要求，则认为响应不积极，在评标时根据技术评审要素扣分。

1.1.8本技术规范未尽事宜， 由买卖双方协商确定。

工程保证

质量保证

投标商应保证所提供的所有设备（包括软件）的质量均能满足合同要求，并提供相应供货纪录供买方参考。

投标商应保证所提供的所有设备包括元器件应是新的。

投标商应保证提供的所有备品备件必须是新的，且能够与原件相互更换，具有相同的规范、质量、材料和工艺要求。

投标商应保证提供的软件设计完善，功能及性能满足标书要求。

投标商应保证所提供装置软件满足计量生产管理平台数据采集需求，对应接口应以计量生产管理平台为准做好开发调试。
投标商应保证提供的所有设备具有运行危险防护功能，装设应急切断电源线路。

进度保证

投标商应标时，必须向买方提供设备供货计划时间表，包括供货数量、出厂验收时间、出厂时间、到货时间，所有时间以合同生效日为起点。买方将根据实际采购情况在最终合同内确定供货时间表。在工程实施阶段，卖方每月向买方提交设备供货进度报告表。

对投标商的要求

对应标书要求

根据本技术规范的编排顺序，逐项给予响应并提出建议。如对本技术规范有修改建议亦应一并提出并详细说明。

卖方应提供投标设备的详细材料清单，包括：

设备配置（包括：产品型号、生产厂家、产地、性能指标、配置、尺寸和功耗等）；必需的安装材料的清单（包括每种材料的名称、型号及数量等）。

卖方应提出买方提供的供电、接地、运行环境和安装要求。

卖方对本技术规范的某些部分如不能满足要求，应在技术建议书中提出说明，否则，买方即认为卖方提供的设备可以满足本技术规范的要求。

本技术规范中未提及的而卖方提供的设备具有的功能，或卖方认为增加的功能有益于本工程安全、稳定、可靠地运行，买方要求卖方提供有关的详细资料，便于对卖方提供的设备做出正确的评价。

卖方可以对本技术规范有关技术条款提出合理的修改意见供买方参考。

标书中在引用某标准的地方，卖方应当使用双方承认的、最新的引用标准版本，不能用另外标准代替，除非采用买主许可的标准代替。

卖方职责

协助买方进行现场设备及配套管理软件的安装及调试。

应对整个设备的性能和功能负责。在设备调试和运行期间，如发现由于

卖方所提供的设备因为设计或配置不合理，造成的损失由卖方完全负责。

卖方负责所有供货设备的包装、运输及现场安装调试。

卖方负责对买方安装人员、维护人员的培训，确保买方相关人员掌握操作技能。

提供支持用户日后下载软件有关的程序、控件等，协助买方进行软件配置，符合买方的网络安全管控要求。

买方职责

买方对本技术规范进行解释，并保留对本技术规范增删、修改的权利。

买方有权对卖方的技术建议书的内容进行取舍。

本技术规范将作为合同附件，成为合同不可分割的一部分。

确认卖方提供的技术建议书。

组织到货验收。

负责设备的安装、调试。

买方提供设备安装及运行所必须的条件和环境。

技术条件

应遵循的标准

	标准号
	标准名称

	GB/T11150-2001
	电能表检验装置

	JJG597-2025
	《交流电能表检定装置检定规程》

	JJG596-2026
	《电子式交流电能表检定规程》

	JJG 180-2002
	《电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程》

	GB/T 8567-2006
	《计算机软件文档编制规范》

	GB/T 9385-2008
	《计算机软件需求规格说明规范》

	GB/T 8566-2007
	《信息技术软件生存周期过程》

	GBZ/T189.8-2007
	《工作场所物理因素测量噪声》

	GB/T 16506
	信息技术系统间的远程通信和信息交换提供和支持 OSI 网络服务的协议组合

	GB/T 17963-2000
	信息技术开放系统互连网络层安全协议


工作环境

时钟频率同步设备的工作环境应符合规定要求。
	环境参数
	工作环境温度
	-10℃～55℃

	
	工作环境相对湿度
	不大于85％非凝结

	
	工作海拔高度
	不大于2000米

	
	存储环境温度
	-10℃～55℃

	
	存储环境相对湿度
	15％～80％


基本要求★
标准时钟频率同步设备是专用于测试电能表秒脉冲准确度的仪器，它采用高精度的恒温晶体振荡器产生的标准时钟脉冲来测试电能表内部时钟所产生的秒脉冲信号，能显示日期、时钟、秒信号后能显示0.01秒；北斗/GPS双授时模块能跟据信号强弱自动切换，仪器自带信号接收天线。

1）时钟频率同步设备的运行效率不低于350天/年。

2）时钟频率同步设备数据可以存储至本地服务器，支持授时数据导入本地系统同步到实验室其它设备、实时进行数据交互。

3）时钟频率同步设备连续无故障运行时间不低于2160h；每日无故障运行时间不低于12h。

４）时钟频率同步设备故障平均修复时间应少于6h，最大修复时间应少于48h。

5）时钟频率同步设备正常运行噪音不高于75dB，尽可能降低噪音影响。

6）时钟频率同步设备寿命不低于10年。

7）保证兼容现有单、三相电能表检定装置北斗/GPS接入授时，进行日计时误差测试并自动保存到本地数据库和上传营销系统；
8）满足时钟仪对地区计量院溯源。
9）电气绝缘指标：仪器电源对外壳:＞5MΩ。
10）供电电源：AC220 ±10%，总功率不大于0.1kW。

11） CPU自主可控。
硬件要求★
生产环境要求

2.4.1.1 电源要求

标书中应给出设计方案实际所需电源容量及电源供电线路方式。

2.4.1.2 网络要求

标书中应给出设计方案实际所需网络配置方案，卖方应至少提供网口需求数量及布置图，买方需至少提供合适的网络接口，系统所在场地网络线路铺设由卖方负责。

硬件设备要求

2.4.2.1 装置外形要求

时钟频率同步设备外壳采用表面喷塑钣金，外表面达到简洁明朗，平滑整齐的效果，同时起到安全防护、防尘效果，配色方案根据厂家自行进行设计。

2.4.2.2主要技术指标：

内部晶振型号：信源OCXO温度补偿型

晶振时钟脉冲频率：625kHz /s  低频脉冲（1 Hz）(默认设置)。

晶振时钟脉冲频率准确度：≤4×10-8
晶振时钟稳定度：≤2×10-8
输入脉冲测量范围：0.1Hz~100kHz（TTL电平）。

RTC测试的闸门时间可配置（1~180s）。

北斗/GPS捕获时间冷启动：29s，温启动：27s，热启动：1s，冷启动灵敏度-148dBm，捕获追踪灵敏度-165dBm，授时时间最小单位为s。

脉冲测试线工作温度：-30℃~75℃。

软件要求

时钟频率同步设备配备专用检定装置主控软件，实现电能表日计时误差的全流程控制和数据记录保存，并对电能表进行北斗/GPS精确授时，并能把异常情况可以在主控界面提示出来，主要功能如下：

数据存储：日计时误差数据记录存储、授时数据记录存储、装置故障数据记录存储等。

2）生产统计：支持产能统计、装置自身故障统计。包括上传成功和失败数据统计等；故障时界面可弹出故障情况，帮助人工快速处理问题。
3）系统运行数据：用户根据系统运行数据，分析时钟频率同步设备的工作状态。
a.系统运行状态；
b.运行时间记录统计；
c.故障信息及时间记录统计； 

5）时钟频率同步设备保养提示

用于监控时钟频率同步设备运行状态，使用户更易发现设备不稳定因素，及时开展保养、维护工作。

7）故障处理要求

时钟频率同步设备发生故障能快速自动判断（非电源问题），并能自动恢复，如果需要厂家介入处理，不超过48小时解决。

安全性要求

仪器应有保护性接地；

危险部位贴有简体中文警告标示。

其它所有易于产生安全隐患的地方必须采取安全防护措施和简体中文警告标示。

供货范围

表  供货范围及设备技术规格一览表

	名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	项目要求数量（项目单位填写）

	时钟频率同步设备
	时钟频率同步设备
	详见技术规范书
	套
	1


本标包的到货地点

具体地点按每批次订单执行。

本标包的到货时间

具体按每批次订单时间要求执行。

本标包的技术服务承诺要求

1)质保期内设备（包括所有配件及附件）所发生的故障及缺陷由厂家负责免费处理。

2)在双方约定的质保期内，中标人免费负责合同货物的维护，包括设备装置元器件更换和功能完善，软件系统的程序bug修正和功能优化、版本的现场/远程升级等。质保期过后，中标人负责合同货物终身维护，将以最优惠的价格向买方提供维护修理合同货物所必要的备品备件；

3)中标人提供合同货物安置、安装和调试服务，提出技术建议。合同货物到货后，中标人需根据招标方场地条件，完成合同货物安置和场地改造以及合同货物安装、调试服务，所涉及费用（如电源网络改造等）由中标人承担，招标方协助。产品原则上应在中标人场地先进行一次调试，合格后再在招标方场地进行正式安装调试。在招标方场地进行正式安装调试时，合同货物制造商技术人员应在现场给予指导、协作实施；

4)中标人负责对招标方相关人员进行培训，培训相关要求如下：

中标人向招标人交付成果并通过验收后，免费安排不少于3次的现场技术指导和培训；

中标人必须保证能提供设备制造商原厂培训和项目现场培训，招标方根据自身需要，组织赴设备制造商培训期间，中标人必须保证设备制造商免费提供培训所需的场所、材料、设备以及相关器材；

中标人应提供培训时间表及内容供招标方审定；

中标人应在供货设备仪器的硬件和软件或其他方面为招标方技术人员开设培训课程，使他们得到能够掌握系统的运行、检查、维修、维护工作；

中标人应向培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等；

中标人应能保证传授装置系统结构、设计原理、设备界面、现场安装、测试、维护、故障诊断和故障定位等方面的足够技术内容；

投标人应将所有培训费用（含培训教材费）计入投标总价。

5)如供货产品出现故障，接到招标人的保修电话后，2小时内回复响应；若电话指导不能解决故障，中标人需派遣维护工程师在48小时内到达现场。对于一般故障（更换不影响性能的部件）应在工程师到达现场后24小时内修复；对于重大故障（更换影响性能的部件）应在10个工作日内完成修复，质保期内由中标人负责重新送检并承担检测费用。如中标人在接到报修电话8小时后无答复或72小时内不能到达现场，视为中标人承认设备质量问题并承担由此发生的一起费用。

本标包的包装、运输、贮存要求

1)设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损；

2)运输包装符合专业标准GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》的要求，所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失、损坏或被盗，并确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀；

3)随产品提供的技术资料应完整无缺，并为中文版本，包括： 纸质文件：设备清单、出厂检验报告、中文使用说明书。电子版：设备清单、出厂检验报告（签字盖章页需为扫描件）、中文使用说明书。

4)中标人负责将中标设备运输至招标方指定地点；

5)设备运输费用由中标人承担。

项目实施要求

9.1中标人的一般责任

1)按照合同约定，完成招标工作范围内的全部工作；

2)中标人负责在整个项目研究过程中保证质量和试验数据的可靠性。若由于中标人自身原因出现了供货质量事故由中标人负责；

3)中标人应根据招标人的要求及安排，根据需要派遣相关人员至 招标方参与项目研究工作。本项目预计将在招标方指定地点至少进行 2次集中工作，每次集中工作大概持续1周，要求中标人每次集中工作至少派遣 1 人全程参加；

4)若需向地方有关部门交纳有关的费用，由中标人自行承担。

5)本项目不得转让或分包。

9.2项目验收

1)本标包所有产品生产期间及交货前, 招标方视情况需要派出授权的项目管理人员和技术人员到中标方处进行出厂验收和培训, 中标方应予配合并提供便利；

2)当项目达到合同条款约定的验收条件时，中标方应首先进行认真的自检，并在验收前七日以电话、邮件等形式通知招标方组织验收。中标方准备验收材料；

3)由于非中标方原因项目验收达不到验收标准及约定要求，招标方应要求有关单位修改，中标方按修改意见处理；

4)由于中标方原因项目验收达不到验收标准及约定要求，中标方应按招标方的要求进行补救或返工，并承担重新验收和返工的费用。

9.3项目质量安全保障

1)中标人应严格遵守协议中关于项目供货的若干技术质量规定，制定严格的质量安全措施；

2)由于中标人质量安全措施不力造成供货质量安全事故的责任，以及由此发生的费用和损失，由中标人承担；

3)对于软件类货物，由于中标人交付物质量不高，造成软件系统投入运行后频繁出现不稳定问题，以及软件代码存在重大缺陷和缺漏，由此发生的费用和损失，由中标人承担。

附件一

技术差异表
标的名称：                          

标包编号：                          

	序号
	招标文件条目号
	招标文件条款
	投标文件条款
	偏差说明
	对应页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


投标人名称（公章/投标专用章/电子签章）：                               年    月    日

注：

1、差异无论多么微小，均须填写在此表上。对于投标人提出的但未在投标偏差表列明的偏差部分，招标人将视为投标人未提出该偏差；

2、使用投标专用章或电子签章的，应在投标文件中提供授予对应的投标专用章或电子签章具有公章法律效力的证明文件。

3、若无偏差，请在上表偏差说明中填写“无偏差”

