智能计量周转柜

技术规范书

版本号：2026版V1.0

广西电网有限责任公司

2026年1月

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 周转柜分类和类型标识代码	2

5 技术要求	4

6 功能要求	9

7 试验项目和要求	11

附录A计量周转柜示意图	16

附录B周转柜与外部系统接口规范	27

附录C周转柜与外部系统业务流程图	29

智能计量周转柜技术规范（试行）

范围

本标准规定了计量周转柜的产品分类、技术要求、功能要求、试验方法及管理系统的接口协议要求。

本标准适用于南方电网公司智能计量周转柜的设计、制造、检验、验收和使用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1           电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2           电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.9           电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验Cb：设备

用恒定湿热

GB/T 4208 - 2017       外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5169.11-2017      电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试

验方法成品的灼热丝可燃性试验方法

GB/T 13384- 2008       机电产品包装通用技术条件

GB/T 17215.211- 2006   交流电测量设备 通用要求 试验和试验条件— 第11部分：

测量设备

GB/T 17626.2- 2018     静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3- 2016     射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4- 2018     电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5- 2019     浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.6- 2017     射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.11- 2016    电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

Q/CSG 214005-2013     电能计量设备管理办法

Q/CSG 1209003-2015    单相电子式费控电能表技术规范

Q/CSG 1209004-2015    三相电子式费控电能表技术规范

Q/CSG 11109006-2013   计量自动化终端外形结构规范

Q/CSG 1209010-2016    计量用低压电流互感器技术规范

Q/CSG 11109003-2013   低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范

DL/T 1497-2016        电能计量用电子标签技术规范

台式计算机政府采购需求标准

便携式计算机政府采购需求标准

工作站政府采购需求标准

通用服务器政府采购需求标准

术语和定义

  - 智能计量周转柜 Intelligent Metering Turnover Cabinet

智能计量周转柜是由控制系统、存储柜体、扫描单元、显示单元、网络单元等组成，实现对电能表、计量自动化终端或低压电流互感器的存储、领取等生产过程进行管理的设备，以下简称周转柜。

  - 配送入库 Instruments Delivery From Upper-level Warehouse

计量设备从其他库房通过业务流程配送到周转柜的操作。

  - 未装入库 Returning Uninstalled Instruments

当领出的计量设备未在规定时间装出时，将计量设备存放到周转柜的操作，包含领出设备回库和预领设备回库。

  - 领用出库 Instruments out Based on Transaction Orders

营销管理系统业扩新装、故障更换工单触发领用信息至计量包管理系统，计量包管理系统同步至周转柜，在周转柜生成领用工单，业务人员在周转柜签收领用工单领取计量设备。

  - 预领出库 Instruments Out For Emergency Events

为满足抢修需求，在无营销系统工单情况下，在周转柜管理系统中发起预领出库业务，领出设备。

  - 库存盘点  Inventory Verification

在周转柜管理系统中发起盘点任务，对周转柜中的计量设备进行盘点。

周转柜分类和类型标识代码

分类

周转柜主要由主控柜和若干单相表存储柜、三相表（终端）存储柜、互感器存储柜和周转箱存储柜等副柜组成。

类型标识代码

表 1 周转柜类型标识代码分类说明

| 周转柜分类 | 柜体类型 | 产品代号 |
| --- | --- | --- |
| ZZG-周转柜 | ZM-主控柜 ZD-单相表存储柜 ZS-三相表（终端）存储柜 ZX-周转箱存储柜 ZH-互感器存储柜 | 由不大于8位的英文字母和数字组成。 英文字母可由生产企业名称拼音简称 表示；数据代表产品设计序号。 |

周转柜编码规则

  - 4.3.1编码组成

- 计量资产条形码由“单位编码（4位）-编码类型（1位）-设备类型（2位）-预留号（9位）-流水号（8位）”共24位组成。

    - 4.3.2各组成部分代码

- a）单位编码

- 单位编码为固定码，采用4位数字编码，第1、2位为省级电网公司代码，第3、4位用于各省级电网公司下辖地市级单位代码，详见表2：

表 2 单位编码表

| 数字位 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1、2位 | 00 | 保留编码； |
|  | 04 | 广西电网公司 |
| 第3、4位，按照公司《关于规范公司员工编码管理的通知》（人资［2012］10号）的规定编制各地级市代码 | 02 | XX供电局 |

- b）编码类别代码

- 以一位数字表示，以标识为计量类物资，以“1”或“9”表示，取“1”表示按公司统一采购的计量资产，取“9”表示直接建档的计量资产。

- c）设备类别代码

- 由两位字母组成，第一位表示主设备类别，第二位为设备明细类别，具体代码见下表3：

表 3 设备类别代码表

| 设备名称 | 主类别 | 第一位代码 | 明细类别 | 第二位代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电能计量装置智能周转柜 | 其它 | E(else) | 电能计量装置智能周转柜 | Z |

- d) 预留码

- 预留码为000000000的9位数字，原则上不使用。如需增加县级单位、年份等信息，则按下规定编制代码：

- 1）预留码的第1、2、3位为各省公司所属地级市的县级单位代码，县级单位代码按照公司《关于规范公司员工编码管理的通知》的规定编制。

- 2）预留码的第8、9位为设备年份代码，取年份的后两位，如：2012年即为“12”。

- 3）预留码第4、5、6、7位可结合自身需要自行规定相关规则。

- f) 设备流水号

- 设备流水号为从00000001开始的8位数字。

技术要求

- 本项目所采购的服务器（包括工作站）CPU、操作系统、集中式数据库、分布式数据库等关键产品及型号需通过中国信息安全测评中心/国家保密科技测评中心的安全可靠测评。

环境要求

参比温度及相对湿度

参比温度为23 ℃，相对湿度为45%～75%。

温湿度范围

周转柜适用于户内使用，温湿度范围见表4。

表4 温湿度范围

| 类型 | 级别 | 温度（℃） | 相对湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作 | C1 | -25～45 | 20～95 |
| 储存和运输 | C2 | -40～55 | 20～95 |
| 协议特定 | CX |  |  |

使用方可根据实际使用情况对温度范围提出特殊要求。

大气压力

63.0 kPa ～106.0 kPa（海拔4000 m及以下），特殊要求除外。

结构要求

存储对象要求

所存储单相智能电能表、三相智能电能表、计量自动化终端及计量用低压电流互感器的型式要求见Q/CSG 1209003-2015 、Q/CSG1209004-2015 、Q/CSG11109006-2013 、Q/CSG1209010-2016 的有关规定。

结构设计

a）柜体设计

1）柜体采用微储式结构，由支撑框架、底座、面板、门、电磁锁、储位层板等部件组成,各主要部件采用模块化设计，可拆卸并模块式拼装，在满足承重及支撑要求下宜选用轻型材质，便于产品运输及安装；

2）机柜底部固定；

3）柜体间应设置有可靠的硬连接机构，可将主柜与各副柜间连接成一个稳固的整体。

4）金属的外壳及正常工作中可能被接触的金属部分，应连接到独立的保护接地端子上，接地端子应有清楚的接地符号，接地端子的截面积应不小于6mm2，使用过程中可能直接触及的各组件模块,应有可靠的电源隔离措施；

5）应预留多个柜体拼接的电气、信号联接接口；

6）电源口、网络口应加装防拉拽装置；

7）设备外壳的棱缘和拐角应倒圆和磨光；

8）具备机械解锁功能。

9）单相表存储柜、三相表（终端）存储柜采用蜂巢式设计，一个储位存放一只设备，独立存放；互感器存储柜采用抽屉式设计，每个抽屉可存放15个互感器；周转箱存放柜采用层式设计，每层可存放1个周转箱，具体设计样式详见附录A。

b）柜内模块设计

1）柜内各模块组件间的电气及信号联接宜使用标准化接插件，易于安装、维护；

2）柜内布线整齐美观，符合配线工艺要求，宜通过支柱、横梁走线；

3）内部各组件模块应具备可靠的固定措施，能承受正常运行条件下的机械振动和冲击，而不造成失效和损坏。

c）主控柜设计

1）周转柜的主控柜可采用独立设计，并通过标准接插件联接到柜体。

2）多个柜体拼接时，应统一由主控柜的终端进行程序控制；

3）应采取通风及散热措施。

d）存储容量要求

可通过副柜拼接灵活调整、扩展存储对象和数量，一个主控柜可拓展的存储柜不少于10个。单相表存储柜存放不少于36只，三相表（终端）存储柜存放不少于24只，周转箱存放柜存放不少于5个周转箱，互感器存储柜存放不少于60只。

e）防腐蚀

在正常运行条件下可能受到腐蚀或能生锈的金属部分，应有防锈、防腐的涂层或镀层。

f）防护性

防护性应符合GB 4208-2008规定的IP54要求。

g）阻燃性能

外壳的非金属部分应具备阻燃能力（在650±10）℃温度不助燃，可熄灭。

h）外观和标识设计

柜体表面完整无裂痕，无飞边及毛刺。柜体正面印有“南方电网”标识及“计量周转柜”字样，字样颜色采用白色，字样字体采用黑体。

工作电源

一般要求

周转柜使用交流单相供电。

额定值及允许偏差

额定电压：220 V；允许偏差：-10％～+10％；频率：50 Hz，允许偏差：-2％～+2％。

整机功耗要求

主柜功耗不高于500 W，副柜功耗不高于50 W。

剩余电流动作保护

周转柜的电源回路中须配备剩余电流保护器，保护器应选用一般型(无延时)的剩余电流保护装置，其额定剩余动作电流为不超过30 mA。

通信接口要求

支持以太网及无线专网，优先使用以太网接入电力信息内网，在特殊条件下允许使用无线专网，应采用满足公司规定的信息安全防护措施后，接入电力信息内网。

绝缘性能要求

绝缘电阻

电源回路、信号线各自对地和各电气回路之间的绝缘电阻要求见表5。

表5绝缘电阻

| 额定绝缘电压（V） | 绝缘电阻（ MΩ) |  | 测试电压（V） |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定绝缘电压V | 正常条件 | 湿热条件 | 测试电压V |
| U≤60 | ≥10 | ≥2 | 250 |
| 60＜U≤250 | ≥10 | ≥2 | 500 |
| U＞250 | ≥10 | ≥2 | 1000 |

绝缘强度

电源回路、信号线各自对地和电气隔离的各回路之间，应耐受如表6中规定的 50 Hz 的交流电压，历时 60 s 的绝缘强度试验。试验时不得出现击穿、短路现象，泄漏电流应不大于5 mA。

表6试验电压                    单位：伏特

| 额定绝缘电压 | 试验电压有效值 | 额定绝缘电压 | 试验电压有效值 |
| --- | --- | --- | --- |
| U≤60 | 500 | 125＜U≤250 | 2000 |
| 60＜U≤125 | 1500 | 250＜U≤400 | 2500 |

冲击电压

电源回路、信号线各自对地和无电气联系的各回路之间，应耐受如表7中规定的冲击电压峰值，正负极性各5次。试验时应无破坏性放电（击穿跳火、闪络或绝缘击穿）现象。

表7试验电压                   单位：伏特

| 额定绝缘电压 | 试验电压有效值 | 额定绝缘电压 | 试验电压有效值 |
| --- | --- | --- | --- |
| U≤60 | 2000 | 125＜U≤250 | 5000 |
| 60＜U≤125 | 5000 | 250＜U≤400 | 6000 |

电磁兼容性

周转柜应能承受以下电磁干扰的有害影响，且应功能正常，不产生误动作：

GB/T 17626.2-2018中试验等级3所规定的静电放电干扰；

GB/T 17626.2-2016中试验等级2所规定的射频电磁场辐射干扰；

GB/T 17626.4-2018中试验等级2所规定的电快速瞬变脉冲群干扰；

GB/T 17626.4-2019中试验等级3所规定的浪涌(冲击)干扰；

GB/T 17626.4-2017中试验等级2所规定的射频场感应的传导干扰；

GB/T 17626.4-2016中试验等级：0%UT0.5个周期、40%UT10个周期、70%UT25个周期的电压暂降及短时中断干扰。

可靠性能指标要求

采用平均无故障时间和平均故障维修时间进行系统可靠性水平的衡量，周转柜寿命应不低于10年，周转柜的平均无故障时间不低于60000h，平均故障维修时间不高于2h。

包装要求

应按照GB/T 13384-2008的要求进行产品包装。

硬件模块

硬件模块配置

周转柜的硬件模块配置如表8所示。

表8周转柜的硬件模块配置表

| 序号 | 项 目 | 必备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主控模块 | √ |
| 2 | 触摸显示屏 | √ |
| 3 | 电磁锁 | √ |
| 4 | 条码扫描 | √ |
| 5 | 储位指示灯 | √ |
| 6 | 感应开关模块 | √ |
| 7 | RFID模块 | √ |
| 8 | 人脸识别模块 | √ |
| 9 | 指纹识别模块 | √ |
| 10 | 温湿度监视模块 | √ |
| 11 | 后备电源 | √ |
| 12 | 视频监控 | √ |
| 13 | 网络模块 | √ |

模块技术规格

a）主控模块

1）工业级控制模块（含CPU、主板、内存、硬盘等）及操作系统满足自主可控要求，确保系统可靠、稳定运行；2）控制板工作电压：DC 12～24V均可；

2）控制板工作温度：-20℃ ～ + 70℃；

3）控制板待机功耗≤5W。

b）触摸显示屏

1）采用触摸全彩显示一体屏，屏幕尺寸应不小于15寸，需满足操作需求；

2）亮度不低于270 cd/m2，自然分辨率不低于1024×768，对比度不小于300：1；

3）可视角度不小于160°，响应时间不大于8ms；

4）信号输入方式为VGA或HDMI；

5）触摸屏通过3C、CE、FCC与ROHS认证；

6）触摸屏的表面硬度莫氏7级，表面钢化处理，要求符合防尘、防水、防暴标准；

7）单点触摸寿命不小于7000万次（正常情况下使用）。

c）柜锁要求

1）支持电控方式开锁，开门响应时间不大于0.8s；

2）支持监控门锁状态；

3）支持自动开锁功能，未成功开锁或关闭能够发出报警声；

4）具有止锁功能，防止撬动锁舌；

5）具备机械开锁功能。

d）移动式扫描枪

1）应支持一、二维条码，码制应符合GB/T 15425-2014、GB/T 18284-2000等要求；
2）无线扫描枪宜采用高速可视激光二极管，激光安全等级应符合EN60825-1、class1、国家一级激光安全标准的要求。
3）无线扫描枪也可采用影像式扫描技术，扫描分辨率在838x640像素以上。
4）无线扫描枪采用无线通讯技术，支持无线通信技术，5m以内可正常接收数据。

e）内嵌式扫描器

1）应支持一、二维条码，码制应符合GB/T 15425-2014、GB/T 18284-2000等要求；
2）配备内嵌扫描器，宜采用多线型激光扫描枪，扫描速度每秒应不小于500次。
3）内嵌式扫描器也可采用影像式扫描技术，扫描分辨率在838x640像素以上。
4）内嵌式扫描器采用USB或RS232通讯接口，通讯稳定可靠，无掉帧现象。

f）储位指示灯

1）储位指示灯设置在互感器存储柜抽屉中，每个互感器储位设置1个储位指示灯。

2）亮度不低于300 mcd；

3）支持信号控制储位指示灯开关；

4）使用寿命：不小于50000小时。

g）感应开关模块

1）支持储位、柜门开关状态信息的读取；

2）单个开关使用寿命：不小于20000次。

h）RFID模块

1） 周转箱存放位设置有RFID读取模块，可实时监测5个周转箱的存储状态，满足DL/T 1497-2016 规定的电子标签识别要求，每次识别时间不超过15s，识别成功率不低于99.99%；

2）输出功率应不小于20 dBm；

3）有效识别距离应不小于20 cm；

4）天线应采用定向内置式天线；

5）柜体应带有可靠的信号屏蔽装置，柜门关上后，门外标签的读取率应少于1%；

6）RFID读写器主芯片设计生产满足自主可控要求。

i）温湿度监视模块

1）配置温湿度监视模块，温湿度可设置范围；

2）当周转柜内环境温度、湿度越限时装置可自动声光报警。

j）人脸识别模块

1）有效像素：不低于640（水平）×480（垂直），支持背光补偿功能；

2）安装位置：安装主控柜，用于拍摄人员脸部；

3）成功识别时间：每次成功识别时间不大于2s；

4）支持离线识别，人脸特征数据不得出境传输，满足自主可控要求；

k）指纹识别模块

1）采用电容式指纹模块技术；

2）3S内指纹识别成功率不低于99.9%

3）工作效率：从指纹登记到指纹验证确认的总时间小于2秒；

4）拒登率：小于1%。

l)后备电源

1）应配备安全可靠的后备电源，周转柜整机断电时，后备电源应启动，维持周转柜正常运行时间不少于2小时。

2）后备电源在外部短路、非正常充电、强制放电、挤压、重物撞击、穿刺实验时，不爆炸不着火。采用可靠的结构封装，设计寿命不得低于10年。

M）视频监控

1）每套主控柜应配备不少于2个监控摄像头，并且监控摄像头满足自主可控要求，工作人员登录周转柜后，系统自动启动录像功能，账号退出登录后停止录像。录像视频保存于本地，支持7天视频查询。

2）摄像头有效像素：不低于640（水平）×480（垂直）。

N）网络

1）每套主控柜应配置支持有线网络及无线网络。

2）无线网络可通过专网SIM卡连接到电力信息内网。

O）自主可控

1）本项目所涉软硬件产品、核心技术、服务支撑均需满足自主可控要求

功能要求

功能配置

周转柜的功能配置如表9所示。

表9周转柜的功能配置表

| 序 号 | 项 目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础功能 | 系统设置 |
|  |  | 身份认证 |
|  |  | 储位管理 |
|  |  | 程序升级 |
|  |  | 系统接口 |
| 2 | 应用功能 | 入库管理 |
|  |  | 出库管理 |
|  |  | 库存盘点 |
|  |  | 超期告警 |
| 3 | 监控功能 | 库存状态监控 |
|  |  | 储位状态监控 |
|  |  | 柜门开关记录 |
|  |  | 网络状态监控 |
|  |  | 温湿度监控 |
|  |  | 视频监控 |

基础功能

系统设置

支持对周转柜的基础信息的设置，如：储位信息、设备型号、档案信息、网络通信参数等。

身份认证

可通过输入操作员账号和密码的方式进行身份认证，或通过人脸或指纹识别的方式进行身份识别；

周转柜操作员账号、密码等识别信息可支持本地、远程配置；

储位管理

提供对储位单元的禁用和启用功能，储位单元禁用后，系统将不引导操作员在该储位存放设备；

在进行禁用的过程中，如果所禁用的储位单元上存放有设备，需要提示操作员进行移位。

程序升级

支持远程升级和本地升级两种方式；

远程升级：提供定时检查更新包的功能，允许管理员自行设置更新时间；提供更新方式的设置，支持重启后自动更新或收到更新包后提醒操作员更新两种方式；

本地升级：可本地导入更新包进行程序升级。

系统接口

通过与计量包管理系统交互，实现相关业务功能，本设备应根据广西电网公司后续提供的接口协议完成接口协议开发。接口方式包含但不限于Web Services、socket及中间库方式，接口要求参见附录B，周转柜与计量包管理系统、营销管理系统业务交互流程图参见附录C。

应用功能

入库管理

支持配送入库和未装入库两种入库模式；

配送入库：计量装置从上级库房通过业务流程配送到周转柜的操作，支持签收工单方式配送入库；

未装入库：当领出的计量装置在规定时间未装出时，将计量装置存放到周转柜的操作。支持扫描计量装置资产条形码方式进行领出未装入库操作。

出库管理

支持装表出库、预领出库等两种出库模式，装表出库可采用签收工单方式进行出库操作，预领出库为无工单方式的出库操作；

领用出库：营销管理系统业扩新装、故障更换工单触发领用信息至周转柜，业务人员通过工单到周转柜领取计量设备的操作；

预领出库：为满足抢修需求，在无营销业务应用系统领用工单的情况下，由操作员在周转柜直接领取计量装置的出库操作；

库存盘点

支持单储位库存盘点和单元柜库存盘点两种库存盘点模式；

单储位库存盘点：是指指定某一个或多个储位进行库存盘点操作，盘点结果发至上级系统进行处理。

单元柜库存盘点：是指指定某一个或多个单元柜进行盘点操作，盘点结果需发至上级系统进行比对处理。

超期告警

对于计量装置领出安装未按设定时间归档进行告警；

对于所存储计量装置超过设定检定周期进行告警。

监控功能

库存状态监控

周转柜实时监控各存储对象库存变化情况，存储对象库存量低于设定值时，自动记录和告警。

储位状态监控

周转柜具备储位状态实时监控功能，出现储位存储异常的情况，自动记录和告警。

柜门开关记录

周转柜具有开门时间及操作内容记录和正常业务操作时未关门时的记录。

网络状态监控

周转柜具备网络状态监控功能，在出现网络异常的情况下，自动记录和告警，网络状态异常情况下，周转柜可正常开展已签收工单的相关操作。

温湿度监控

周转柜具备温湿度监控功能，在出现温湿度超上下限时，自动记录和告警。

视频监控

周转柜具备视频监控功能，工作人员登录周转柜后，系统自动启动录像功能，账号退出登录后停止录像。录像视频保存于本地，支持7天视频查询。

试验项目和要求

周转柜试验项目明细

周转柜试验项目明细和建议顺序如表10所示。

表10试验项目明细表

| 建议顺序 | 试 验 项 目 |  | 出厂检验 | 验收检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般性检查 | 产品型号检查 | √ | √ |
| 2 |  | 外观检查 | √ | √ |
| 3 |  | 结构检查 | √ | √ |
| 4 |  | 绝缘导线及辅助回路配线检查 | √ |  |
| 5 | 硬件功能检查 | 触摸显示屏检查 | √ | √ |
| 6 |  | 柜锁检查 | √ | √ |
| 7 |  | 条码扫描器检查 | √ | √ |
| 9 |  | 储位指示灯检验 | √ | √ |
| 10 |  | 感应开关模块检验 | √ | √ |
| 11 |  | 人脸识别模块 | √ | √ |
| 12 |  | 指纹识别模块 | √ | √ |
| 13 |  | 网络模块检验 |  | √ |
| 14 | 软件功能检查 | 基础功能检查 | √ | √ |
| 15 |  | 应用功能检查 | √ | √ |
| 16 |  | 监控功能检查 | √ | √ |
| 17 | 绝缘性能试验 | 绝缘电阻试验 | √ |  |
| 18 |  | 绝缘强度试验 | √ |  |
| 19 |  | 冲击电压 | √ |  |

试验方法和要求

一般性检查

a）产品型号检查

通过目测的方式检验铭牌和标识完整、内容符合规定、固定牢固、端正、平整，主、辅回路接线及所装电器元件、材料规格符合一致性要求。

b）外观检查

试验方法：采用目测的方式进行外观检查。

试验依据：

1）柜体表面：平整光洁，修整边沿不得有变形、破边、凹凸不平等缺陷；喷漆部件漆膜必须色泽均匀、光滑、漆层牢固、无明显的流漆、皱纹和剥落等缺陷，不允许有色差；柜体表面不得有明显的划痕或其他异物附于表面；

2）柜体内部结构件表面处理：不能存在刮手的毛刺、焊点和生锈现象；

c）结构检查

试验方法：依据产品的工艺文件，通过卡尺测量结构的尺寸要求，通过目测检查结构的完整性。

试验依据：

1）出厂产品结构与工艺文件的一致性检查；

2）显示器结构：从正面看，最大可视区域必须恰好镶嵌于边框内，结构件不可露出，误差应小于1 mm；

3）层板结构：层板不允许有刮痕，要保持干净；

4）内部接线：不允许有异物，内部连接线需整理清楚不能有外漏；

d）绝缘导线及辅助回路配线检查

试验方法：依据产品工艺文件，通过万用表检查线路连接，通过目测方式检查布线是否正确。

试验依据：

1）绝缘导线的选用与规格应符合规定（颜色、截面、绝缘电压）；

2）布线整齐美观，符合配线工艺要求；

3）元件连线中不应再插入绞接点、焊接点或中间接头；

4）绝缘导线穿越金属构件时，应有保持绝缘不被破坏的措施；

5）绝缘导线对发热元件的距离应符合工艺规定。

硬件功能检验

a）主控模块检验

试验方法：通过主控板测试程序进行测试。

试验依据：

1）检查是否可以正常开锁并正确获取电控锁的状态；

2）检查是否可正解获取储位的感应开关的状态信息。

b）触摸显示屏检验

试验方法：通过触摸显示屏测试程序进行测试。

试验依据：

1）检查触摸屏的响应速度和飘移范围是否在可接受范围内；运行触摸屏校准程序，检查校准程序是否有效；

2）检查液晶屏显示是否正常。液晶屏不正常一般有以下几种情况：出现亮线、花屏、屏幕闪烁、图像上下或左右偏移、图像颜色显示不正确如偏红；

3）检查液晶屏是否有保护膜，防止被划伤。

c）柜锁检验

试验方法：通过电控锁测试程序进行测试。

试验依据：

1）检查电控锁的锁位是否吻合；

2）检查电控锁的状态位是否获取正常；

3）检查电控锁能否通过测试程序正常调用和工作。

d）条码扫描器检验

试验方法：通过条码扫描器测试程序进行测试。

试验依据：

1）检查设备读取成功率是否高于99%；

2）检查条码扫描设备能否正常进行数据读取；

3）检查移动式扫描器5米范围内是否正常接收数据。

e）声音模块检验

试验方法：通过声音模块测试程序进行测试。

试验依据：检查周转柜声音模块是否正常工作。

f）储位指示灯检验

试验方法：通过储位指示灯测试程序进行测试。

试验依据：检查储位的指示灯能否正常工作。

g）感应开关模块检验

试验方法：通过感应开关测试程序进行测试。

试验依据：检查储位的感应开关的状态信息是否正确。

h）RFID模块检验

试验方法：通过RFID测试程序进行测试。

试验依据：检查指定频段的RFID卡能否被正确读取，15S内正确读取率不低于99.99%。

i）人脸识别模块检验

试验方法：通过场景模拟方式进行测试。

试验依据：

检查是否可以初始化人脸信息设置；

检查是否可以通过人脸识别登录。

j）指纹识别模块检验

试验方法：通过场景模拟方式进行测试。

试验依据：检查是否可以初始化指纹信息设置，检查是否可以通过指纹识别登录。

k）网络模块检验

试验方法：通过有线及无线网络模拟方式进行测试。

试验依据：检查是否可以有线及无线网络连入电力信息内网。

软件功能检验

a）基础功能模块

检验系统设置、身份认证、储位管理、远程升级、系统接口等功能是否满足6.2要求。

b）应用功能模块

检验身份认证、入库管理、出库管理、库存盘点、超期告警等功能是否满足6.3要求。

c）监控功能模块

检验库存状态监控、储位状态监控、柜门开关记录、网络状态监控、温湿度监控、视频监控等功能是否满足6.4要求。

绝缘性能试验

a）试验要求

进行各项绝缘性能试验前，应对设备进行自检，所有结果和显示应正常。进行交流电压和冲击耐压试验时，不应发生闪络、破坏性放电和击穿。

b）绝缘电阻试验

在正常试验条件和湿热试验条件下，按表5的测试电压在设备的端子处测量各电气回路对地和各电气回路间的绝缘电阻，其值应符合表5的规定(额定绝缘电压=产品的实际工作电压；测试电压=测试过程中仪器所施加的电压)。

c）绝缘强度试验

用50Hz正弦波电压对以下回路进行试验，时间1 min，施加如表6规定的试验电压。被试回路为：

1) 电源回路对地；

2) 信号回路对地；

3) 无电气联系的各回路之间。

d）冲击电压

冲击电压要求：

1) 脉冲波形：标准1.2／50 μs脉冲波；

2) 电源阻抗：(50050) ；

3) 电源能量：(0.50.05) J；

每次试验分别在正、负极性下施加5 次，两个脉冲之间最少间隔3 s，试验电压按表7规定。

被试回路为：

1) 电源回路对地；

2) 信号回路对地；

3) 无电气联系的各回路之间；

4) 考虑海拔高度影响，2000m GB/T 16935.1-2008

电磁兼容性试验

a）静电放电抗扰度试验

按 GB/T 17626.2-2018中规定的方法，按下列条件进行：

1） 作为落地式设备试验；

2) EUT 在工作状态；

3) 试验部位施加于操作者能接触到的部位上，对可接触的导电材质采用±8 kV 接触放电，对显示屏等可接触的非导电材质采用±15 kV 空气放电；

试验中允许功能暂时丧失或性能暂时降低，但在骚扰停止后应自行恢复，无需操作者干预。

b）射频电磁场辐射抗扰度试验

按GB/T 17626.2-2016中规定的方法，按下列条件进行：

1)作为落地式设备试验；

2)EUT 在工作状态；

3)暴露于电磁场的电缆长度：1 m；

4)在 80MHz~2GHz 区间内扫频，频率步长不应大于先前频率的 1%，驻留时间不应短于0.5s；

5)在 1 kHz 正弦波 80%调幅载波调制；

6)未调制的试验场强：30 V/m；

7)发射天线应对四个侧面逐一进行试验。

试验中允许功能暂时丧失或性能暂时降低，但在骚扰停止后应自行恢复，无需操作者干预。

c）电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按 GB/T 17626.4-2018中规定的方法，按下列条件进行：

1)作为落地式设备试验；

2)EUT 在工作状态；

3)耦合器与 EUT 间的电缆长度：≤1 m；

4)试验电压应以共模方式作用于电源（4 kV）及信号线（2 kV）

5)试验时间：每一极性 60 s；

试验中允许功能暂时丧失或性能暂时降低，但在骚扰停止后应自行恢复，无需操作者干预。

d）浪涌抗扰度试验

按GB/T17626.5-2008中规定的方法，按下列条件进行：

1)作为落地式设备试验；

2)EUT在工作状态；

3)浪涌发生器与EUT之间电缆长度：1m；

4)相位角：相对于电源零位的60°和240°施加脉冲；

5)施加于电源线路：4kV；施加于参比电压大于40V的信号线：1kV；发生器阻抗2Ω

6)试验次数：每分钟进行一次，正负极性各五次，共十次；

试验中允许功能暂时丧失或性能暂时降低，但在骚扰停止后应自行恢复，无需操作者干预。

e）射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

按GB/T17626.6-2008中规定的方法，按下列条件进行：

1)作为落地式设备试验；

2)EUT在工作状态；

3)在1kHz正弦波80%调幅载波调制；

4)在150kHz~80MHz区间内扫频，频率步长不应大于先前频率的1%，驻留时间不应短于0.5s；

5)电压水平：10V；

试验应包括对电源线和信号线施加的传导干扰。试验中允许功能暂时丧失或性能暂时降低，但在骚扰停止后应自行恢复，无需操作者干预。

f）电压暂降、短时中断抗扰度试验

参照GB/T17626.11—2008中规定，试验条件如下：

1)作为落地式设备试验；

2)EUT在工作状态；

3)电压中断100%，中断时间1s，中断次数3次，中断间隔50ms；

4)电压中断100%，中断时间20ms，中断次数1次；

5)电压暂降50%，暂降时间60s，暂降次数1次；

6)当电压恢复时应正常工作，无需操作者干预。

7)当电压恢复时应正常工作，无需操作者干预。

g）无线电干扰抑制试验

按GB9254中规定的方法，按下列条件进行：

1)作为落地式设备试验；

2)作为B级设备；

3)对于电源及信号线与每个连接器的连接，应使用长度为1m的无屏蔽电缆；

4)EUT在工作状态

试验结果应符合GB9254规定的要求。

h）阻燃性能试验

按GB/T 5169.11-2017中规定的方法进行，外壳的非金属部分应具备阻燃能力（在650±10）℃温度不助燃，可熄灭。

附录A

（规范性附录）

计量周转柜示意图

A.1 周转柜组装示意图

A.1.1主控柜组装示意图

主控柜采用模块化设计，可拆卸并模块式组装，各部件组装步骤如图A.1（1）所示。

图A.1.1 主控柜组装示意图

A.1.2单相表存储柜组装示意图

单相表存储柜采用模块化设计，可拆卸并模块式组装，各部件组装步骤如图A.1（2）所示。

图A.1.2 单相表存储柜组装示意图

A.1.3三相表（终端）存储柜组装示意图

三相表（终端）存储柜采用模块化设计，可拆卸并模块式组装，各部件组装步骤如图A.1（3）所示。

图A.1.3 三相表（终端）存储柜组装示意图

A.1.4 互感器存储柜组装示意图

互感器存储柜采用模块化设计，可拆卸并模块式组装，各部件组装步骤如图A.1（4）所示。

图A.1.4 互感器存储柜组装示意图

A.1.5 周转箱存储柜组装示意图

周转箱存储柜采用模块化设计，可拆卸并模块式组装，各部件组装步骤如图A.1（5）所示。

图A.1.5 周转箱存储柜组装示意图

A.2 周转柜结构示意图

A.2.1 主控柜结构示意图

该柜尺寸为宽不大于650mm，高不大于1750mm，深不大于520mm，其存储容量为4只三相表或终端，5个零配件存储抽屉。

图A.2.1 主控柜结构示意图

A.2.2单相表存储柜结构示意图

该柜尺寸为宽不大于720mm，高不大于1750mm，深不大于520mm，其存储容量为36只单相表。

图A.2.2 单相表存储柜结构示意图

A.2.3三相表（终端）存储柜结构示意图

该柜尺寸为宽不大于580mm，高不大于1750mm，深不大于520mm，其存储容量为24只三相表或终端。

图A.2.3 三相表（终端）存储柜结构示意图

A.2.4互感器存储柜结构示意图

该柜尺寸为宽不大于870mm，高不大于1750mm，深不大于520mm，其存储容量为12只三相表或终端，60只低压电流互感器。

图A.2.4 互感器存储柜结构示意图

A.2.5周转箱存储柜结构示意图

该柜尺寸为宽不大于870mm，高不大于1750mm，深不大于520mm，其存储容量为9只三相表或终端，5个周转箱。

图A.2.5 周转箱存储柜结构示意图

A.3 周转柜设计效果图

图A.3 周转柜设计效果图

A.4 周转柜拼接应用示意图

根据存储量的需要，可采用各个柜体模块拼接为一套设备，由一个主控柜控制。图A.4 为每类副柜各1个的拼接示意图，该周转柜尺寸为宽不大于3690 mm，高不大于1750 mm，深不大于520 mm，存储容量为36只单相表、49只三相表（终端），60只低压电流互感器，5个周转箱和5个零配件存储抽屉。

图A.4 周转柜拼接应用示意图

附录B

（规范性附录）

周转柜与外部系统接口规范

  - 周转柜系统外部架构图

图B.1 系统总体架构图

智能周转柜管理软件通过串口通信与单元MCU进行通信，控制柜体。连入综合数据网，通过接口与计量服务总线进行通信，获取任务信息。

  - 周转柜接入物联网架构图

图B.2 周转柜接入物联网架构图

周转柜设备将数据通过专网同边缘计算网关交互，调用它提供的Soap API服务，完成功能交互。网关收到请求后将数据按模型规约提交给物联网平台，经数据中心存储，再由“WMS仓库应用”程序拉取数据中心的数据完成数据更新，与此同时下发响应命令到网关，最终回流到周转柜。

附录C

（规范性附录）

周转柜与外部系统业务流程图

  - 周转柜上线运行

此流程适用于周转柜上线接入业务。

首先总线根据周转柜提供的出厂编号调用总线提供的智能周转柜柜体参数上传接口，生成对应的周转柜标识、周转柜资产编号；然后在智能周转柜配置硬件参数的完成时调用总线提供的智能周转柜硬件参数上传接口，上传周转柜硬件参数，计量服务总线根据出厂编号同步智能周转柜档案信息,并把新生成的周转柜、柜单元和储位的编号信息返回给智能周转柜，完成智能周转柜上线运行工作。

智能周转柜配置参数上传接口（计量服务总线）

- 图C.1  周转柜上线运行流程图

  - 人员登录

此流程适用于对仓储系统进行业务操作前的人员登录业务。

在工作人员对仓储系统进行管理或业务操作时，通过输入工号或扫描人员条形码，将人员信息及密码发送给计量服务总线，由计量服务总线验证用户信息是否合法，如果验证通过，计量服务总线记录人员登录信息，并通知仓储系统人员登录情况。

- 人员登录信息接口

- 图C.2  人员登录流程图

  - 修改密码

此流程适用于仓储人员修改登陆密码操作。

在工作人员需要进行密码修改时，登录周转柜系统，通过修改密码选项，进行自身账户密码的修改。

- 人员登录信息接口

- 图C.3 修改密码流程图

  - 有工单出入库

此流程适用于配送入库、装表出库等。

营销系统将出入库任务单下发给计量服务总线后，计量服务总线根据当前智能周转柜库存信息，返回结果，任务确认可执行，总线将生成出入库任务并生成Kafka消息。

智能周转柜定期监控Kafka消息，收取出入库任务。

操作人员在出入库任务领用单中的周转柜上扫描任务单号时，周转柜调用接口获取出入库明细。周转柜根据该出入库明细执行对应的设备出库。设备出入库完成后，周转柜调用接口总线上传出入库结果及明细信息。

- 出入库任务单下发接口

- 出入库任务单推送接口

- 出入库设备明细上传接口

- 出入库完成信息接口

- 图C.4  有工单出入库流程图

  - 无工单入库

此流程适用于预领出库表退回、人工库表入智能周转柜等场景。

操作人员首先在智能周转柜操作界面上选择发起具体无工单入库类型（预领退回入库、人工库表入智能周转柜申请等），并对电能表进行扫描。每扫描一只电能表，智能周转柜就需将入库类型、设备条形码等信息通过接口同步到计量服务总线，接口总线根据入库类型对申请进行验证，验证通过后生成入库任务并返回智能周转柜。智能周转柜在完成入库操作后，将无工单入库明细返回给计量服务总线。

- 无工单入库验证接口

- 计量资产档案查询接口

- 出入库设备明细上传接口

- 出入库明细及状态同步接口

- 图C.5  无工单出入库流程图

  - 无工单出库

此流程适用于抢修用表预领出库、柜间储位变更出库场景。

操作人员首先在智能周转柜操作界面选择抢修预领出库，扫描或输入抢修计量箱条码（可选），选择设备品规、数量，向计量服务总线提交预领出库申请，计量服务总线向智能周转柜返回出库任务及出库明细清单，智能周转柜根据出库明细进行出库，完成出库后将抢修预领出库申请和出库设备明细返回给计量服务总线。计量服务总线出库任务和出库设备明细同步给营销系统。

可选择校验抢修计量箱条码，根据抢修计量箱已绑定计量资产情况，对可预领出库的设备品规和数量进行限制。

- 预领出库申请接口

- 出入库设备明细上传接口

- 出入库明细及状态同步接口

- 图C.6  预领出库流程图

  - 周转柜库存盘点

由操作人员在智能周转柜系统发起盘点操作后，首先从计量服务总线获取盘点明细，然后用外置扫描枪逐只扫描周转柜库存设备，并与明细信息进行对比，扫描完成后把盘点结果信息上传至计量服务总线，由计量服务总线对盘点结果进行盘盈盘亏分析。

- 获取盘点任务及明细接口(计量服务总线)

- 盘点结果明细上传接口(计量服务总线)

- 盘点结果明细上传接口(营销系统)

- 图C.7  周转柜库存盘点流程图

  - 储位状态变更

此流程适用于周转柜储位状态变更的业务场景。

智能周转柜可能会因为控制设备故障，导致某些储位无法正常工作，当操作人员发现后，可以通过周转柜系统中的储位管理功能，针对故障储位进行禁用操作，在禁用过程中表柜系统需要先判断库存信息中当前储位是否有表，有表的情况会通知操作员进行移位操作，调用计量设备储位变更接口，移位成功后调用周转柜储位状态变更接口通知营销系统进行对应储位的禁用操作。

当储位恢复正常后，管理人员可以重新在表柜系统的储位管理功能中对相应的储位进行启用操作。

- 储位变更上传接口

- 储位变更接口

- 储位状态上传接口

- 储位状态变更接口

- 图C.8 储位状态变更流程图

  - 资产档案查询

此流程适用于智能周转柜系统查询资产档案信息。

周转柜系统需要查询某个计量资产档案信息时，调用计量服务总线提供的获取资产档案信息接口，通过查询计量生产调度平台的资产档案信息表，获取相关数据，并以XML方式返回给智能周转柜。

- 资产档案查询接口

- 图C.9 资产档案查询流程图

  - 装表确认

此流程适用于智能周转柜确认领出待装表计的安装情况。

智能周转柜每天定时调用装表确认接口，确认所有领出待装设备的安装状态。

- 电能表安装确认接口（计量服务总线）

- 电能表安装确认接口（营销系统）

- 图C.10 装表确认流程图

  - 监控数据上传

此流程适用于智能周转柜上传监控信息到计量服务总线。

监控内容包括周转柜各柜单元开关门情况、网络情况、停电情况、温度变化情况、湿度变化情况、告警信息。

- 监控信息上传接口

- 图C.11  监控信息上传流程图

  - 任务单取消

此流程适用于营销系统出于各种原因取消出入库任务单的场景，营销系统通过接口将取消信息发送给计量服务总线，计量服务总线根据出入库任务单状态校验是否可以取消，只有当任务状态为已下发状态才能够取消，取消后计量服务总线将此出入库任务删除。

如果出入库任务单已经推送给智能周转柜用作展示，计量服务总线再将任务取消通知推送给周转柜。

- 图C.12  任务单取消流程图

- 出入库任务单取消推送接口

- 出入库任务单取消接口