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1、总则
1.1本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范书的招标文件。
1.2如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的产品、服务完全符合本规范的要求。如有异议，不管是多么细微，都应在报价书中以“与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。
1.3本技术规范经招投标双方确认后作为技术服务合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.4本技术规范未尽事宜，由招投标双方协商确定。
2．工作范围
2.1项目概况
河池供电局输电管理一所1台激光清障仪本体、2个配套电源返厂维修。
2.2激光清障仪配套电池等部件维修范围
[bookmark: _GoBack]2.2.1 维修范围涵盖但不限于激光清障仪的故障诊断、零部件更换、电路调试、校准检测等，包括仪器因正常磨损、故障损坏、性能下降等原因导致的无法正常使用或精度不达标的情况。
2.2.2 主要维修仪器类型：激光清障仪。
2.3时间安排
维修方应在一个月内维修完全部问题。
3．技术要求
3.1故障诊断要求
维修方应配备专业的检测设备和技术人员，对送修的仪器进行全面、准确的故障诊断，出具对应的故障分析报告，明确故障部位、故障原因及维修方案。对于复杂故障，维修方应与使用单位沟通，共同分析故障原因，必要时提供现场诊断服务。
3.2零部件更换要求
维修方应配备专业的检测设备和技术人员，对送修的仪器进行全面、准确的故障诊断，出具对应的故障分析报告，明确故障部位、故障原因及维修方案。对于复杂故障，维修方应与使用单位沟通，共同分析故障原因，必要时提供现场诊断服务。
3.2.1更换的零部件应优先选用原厂正品配件，若采用替代配件，需保证替代配件的性能参数不低于原厂配件标准。
3.2.2更换的零部件应有产品合格证，且在有效期内，严禁使用假冒伪劣、报废或不合格零部件。
3.2.3零部件更换后，应进行固定和密封处理，确保连接可靠、无松动，满足仪器在运输、使用过程中的稳定性要求。
3.3维修工艺要求
3.3.1电路维修应遵循电气安全规范，焊接工艺符合行业标准，焊点牢固、光滑，无虚焊、假焊现象；布线整齐、规范，无交叉干扰，线缆标识清晰。
3.3.2电池逆变器更换后空载及带载测试合格，输出电压稳定，无异常发热、异响。
3.3.3正反向6+1*1合束器更换后光路校准精准，激光合束均匀，无光斑偏移、漏光现象。
3.3.4模块化调Q控制板更换后调试调Q信号、触发时序正常，配合整机测试出光稳定，无脉冲跳变。
3.3.5支架更换后应保证支架无变形、无裂纹，各伸缩节灵活无卡顿，锁紧装置可靠有效；安装后支架垂直度达标，支撑稳固，无晃动，能有效承载激光清障仪重量，满足设备作业时的稳定性要求。
4.质量保证与售后服务
4.1维修后的激光清障仪配套电池等部件质量保证期为1年，自验收合格之日起计算。在质保期内，因维修质量问题导致仪器故障的，维修方应免费返修。
4.2售后服务：维修方应提供7×24小时的技术支持，接到使用单位故障报修后，应及时响应，如需现场服务，应及时派技术人员到达现场。
4.3维修方应定期对使用单位进行回访，了解仪器使用情况，提供维护保养建议，协助使用单位延长仪器使用寿命。
5.安全与环保要求
5.1中标方应遵守安全生产相关法律法规，制定安全操作规程，配备必要的安全防护设备，确保维修人员人身安全和仪器设备安全。
5.2维修过程中产生的废旧零部件、电子废料等应按照环保要求分类处理，严禁随意丢弃，避免造成环境污染。
6.其他
如有需说明的其他问题，中标方应通过书面形式提交，并盖章。
