## sheet1
附件
海蓄公司琼中电厂2026年电气测试设备零星采购项目报价明细表
序号 | 需求条目编号 | 物资/设备名称 | 投标品牌型号参数 （投标人自行填写） | 规格型号 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元，含税） | 分项总价 | 税率 | 备注
1 |  | 蓄电池放电仪 |  | \ | 整组电压测量范围0～60V 电压测试精度 ±0.5%FS+0.1V 恒流放电电压范围 10～60V 放电电流范围 0～150A连续可调 放电电流显示精度 0.1A 电流测试精度 ±1% 1.放电终止条件 整组电压终止条件 单体电压终止条件 放电时间终止条件 放电容量终止条件 2. 工作电源 AC 220V ± 15%，50Hz 3. 显示与操作 7寸彩色液晶触摸屏，分辨率1024×600 中文菜单，模块化界面 4. 数据通讯 RS485通讯接口 5. 散热方式 强制风冷 6. 环境条件 工作温度：0℃～+40℃ 相对湿度：5%～90%（无凝露） 四、主要功能特点 1. 三重测试功能合一：快速容量测试（内阻法）、在线监测、核对性放电容量测试 2. 在线补偿式恒流放电：放电全过程动态补偿，保证真正恒流 3. 单体电压实时监测：有线/无线可选，实时监测每节单体电压，识别落后电池 4. 完善保护：过压保护、过流保护、反接保护、过温保护、短路失控保护、急停保护 | 台 | 1 |  |  | 13% | 注意： 1、蓄电池放电仪、手持式直流电阻测试仪卖方供货时必须向买方提供具备CNAS资质或CMA资质的第三方检定证书 2、报价人需自备校验测试仪器费用。 3、不允许缺项报价。
|  | 手持式直流电阻测试仪 |  | \ | 输出电流:满足1mA / 10mA / 100mA / 1A / 2A / 5A / 10A 测量范围：1mΩ ~ 20kΩ 测试精度:±(示值 × 0.2% + 1μΩ) 最小分辨率:0.1μΩ 供电方式:锂电池供电 电池类型：内置锂电池（连续测试时间不小于15 分钟） 测量功能：一键自动测量、自动判定稳定电阻值 保护功能：过流/短路保护、过热保护 外形尺寸：手持式 工作温度：-10℃ ~ 50℃ 相对湿度：≤90%，无结露 | 台 | 1 |  |  | 13%
总价（元、含税）
注：
1.投标人通过“投标文件制作客户端”完成各项目报价后，导出表中“需求条目编号”至“税率”信息后，补充填写相应物资的“投标品牌型号参数”等信息。
2.对于无法报价的物资在“备注”栏注明“缺项”，在系统开标一览表中该项价格填“0”，还须在商务偏差表中逐一列出。（允许缺项报价时适用）