《便携多组分气体探测仪研制》

职工创新项目

材料采购技术条件书

编号：00020260730002

深圳供电局有限公司

2026年7月30日

知识产权声明

本文件的知识产权属深圳供电局所有。对本文件的使用及处置应严格遵循深圳供电局有关规定或获取本文件的合同及约定的条件和要求。未经深圳供电局事先书面同意，不得对外披露、复制。

Intellectual Property Rights Statement

The intellectual property rights of this document belong to Shenzhen Power Supply Bureau. The use and disposal of this document shall strictly comply with the relevant provisions of Shenzhen Power Supply Bureau or the conditions and requirements of the contract and agreement for obtaining this document. Without the prior written consent of Shenzhen Power Supply Bureau, it shall not be disclosed or duplicated.

目  录

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 材料与零部件技术要求	1

4 检验要求	3

5 包装与质量保证	4

6 其他要求	4

1 范围

本文件规定了装置所用全部材料、零部件的技术要求、检验方法及验收规则，适用于采购、来料检验及装配。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本技术条件书的引用而成为本技术条件书的条款：

GB/T 1804-2000 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》

GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》

GB/T 12672-2009 《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂》

GB/T 3452.1-2005 《液压气动用O形橡胶密封圈 尺寸系列及公差》

GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》

GB/T 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》

GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》

GB/T 2423.3-2016 《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》

GB/T 17626 系列 《电磁兼容 试验和测量技术》

GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

JJG 693-2011 《可燃气体检测报警器检定规程》

JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》

GB/T 6040-2019 《红外光谱分析方法通则》

3 材料与零部件技术要求

所有材料与零部件的详细技术要求见下表。检验时须核对各项指标，并满足表中“规格/特性要求”的描述。

| 序号 | 名称 | 规格/特性 | 数量 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多通道红外热电堆探测器 | 4通道阵列 | 1套 | 核心气体检测元件，同步检测SF6/CO2/制冷剂 |
| 2 | 红外热释电探测器 | LiTaO3晶体+JFET前置 | 1套 | 备用探测方案或特定波长增强 |
| 3 | 铂电阻温度传感器 | A级精度，SMD封装 | 3只 | 气室温度精确测量（用于浓度温度补偿） |
| 4 | NTC热敏电阻温度传感器 | 10kΩ 1% 3950K，0603封装 | 3只 | 环境温度/电路板温度监测 |
| 5 | MEMS压力传感器** | 绝压型 0-200kPa | 1只 | 气室压力监测（用于浓度压力补偿） |
| 6 | 气体质量流量传感器 | 0-2L/min | 1只 | 采样流量监测与控制 |
| 7 | 电容式湿度传感器 | 数字输出 | 1只 | 环境湿度监测（辅助补偿与报警） |
| 8 | 红外光源（与探测器配对） | MEMS脉冲红外光源或镍铬丝热辐射源 | 1只 | NDIR光学系统发射端 |
| 9 | 主壳体材料 | PC+ABS合金 | 1套 | 设备外壳主体，按要求定制 |
| 10 | 前面板镜片 | 钢化玻璃或光学级PC，厚度1-2mm | 1片 | 显示屏保护 |
| 11 | 手柄软胶 | TPE包胶料（硬度60-80A） | 1套 | 握持防滑 |
| 12 | 硅胶密封圈 | 食品级硅胶，线径1.5-3mm， Shore A 50±5 | 若干 | 壳体密封（IP65） |
| 13 | 微型隔膜采样泵 | 无油型，流量0.3-1.0L/min，DC 5-12V（如KNF、Thomas或国产） | 3只 | 主动抽吸气样 |
| 14 | 微型电磁阀 | 两通/三通，PTFE阀体，耐腐蚀，DC 5V/12V | 3只 | 气路切换、校准控制 |
| 15 | 主控MCU | STM32F407VGT6SRAM）或STM32F767 | 1只 | 系统核心控制 |
| 16 | SPI Flash存储器 | W25Q128JVSIQ | 1只 | 程序与数据存储 |
| 17 | 精密参考电压源 | REF5040 | 10只 | ADC参考电压 |
| 18 | 低通滤波器元件 | 精密电阻（0.1%，0603）+ C0G/NP0电容 | 10个 | 模拟滤波网络 |
| 19 | 锂聚合物电池组 | 7.4V 3000mAh（2S1P）或11.1V 2600mAh（3S1P） | 1-2组 | 主电源 |
| 20 | 电池保护板（BMS） | 2S/3S带均衡，过充/过放/过流保护 | 1块 | 电池安全管理 |

4 检验要求

所有零部件、装配成品须按以下标准逐项检验，检验记录随产品一并交付，不合格品严禁流入下道工序及交付现场。

| 检验类型 | 检验项目 | 检验标准及判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 来料检验 | 外观、外形尺寸、材质、金属硬度、电气参数 | 全部符合本文件第 3 条材料技术要求，核对供应商出厂检验报告，判定为合格 |
| 光学器件检验 | 探测器响应率、滤光片透过率及中心波长、气室气密性、反射镜反射率 | 探测器 NEP＜1×10⁻⁹ W/Hz¹/²；滤光片中心波长偏差＜±1 %，透过率＞70 %；气室充氮 0.1 MPa 保压 10 min 无泄漏；反射率＞98 % |
| 传感器性能检验 | 温度传感器精度、压力传感器精度、流量传感器线性度、温湿度传感器误差 | PT100 精度 ±0.15 ℃；压力传感器 ±0.5 %FS；流量传感器 ±5 %FS；温湿度传感器 ±2 %RH/±0.3 ℃ |
| 气路系统检验 | 采样泵流量及噪声、电磁阀响应时间及密封性、管路耐压、过滤组件通流能力 | 泵流量 0.3–1.0 L/min，噪声＜40 dB；阀响应＜20 ms，无内漏；管路加压 0.6 MPa 保压 1 min 无渗漏、无压降 |
| 电子元器件检验 | 功能测试、老化筛选、焊接性 | MCU 及芯片组上电功能正常，连续老化 72 h 无故障；阻容感参数在标称值允许偏差内 |
| 结构件检验 | 壳体尺寸、防护等级、阻燃等级、包胶附着力、镜片透光率 | 壳体尺寸符合图纸公差（GB/T 1804-m 级）；IP65 淋尘/淋水试验通过； |
| 电源系统检验 | 电池容量、BMS 保护功能、充放电效率、输出电压纹波 | 电池容量≥标称值 90 %；过充/过放/短路保护功能正常；DC-DC 效率＞85 %；LDO 纹波＜50 mVrms |

5 包装与质量保证

1）零部件分类防静电、防潮包装。

2）随货提供材质证明、合格证、检测报告。

3）质保期12个月，质保期内材料缺陷免费更换。

6 其他要求

| 1 | 需上传有效营业执照 |
| --- | --- |
| 2 | 本项目报价低于85% （不含本身）的需附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，未提供成本分析报告或分析报告未能充分说明侧视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 |