## Sheet1
序号 | 标包序号 | 标包名称 | 物资名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 单位名称 | 数量 | 澄清提问 | 回复
1 | 标包1 | 肇庆浪江抽水蓄能电站2026年仪器仪表购置 | 电焊机 | 中频焊机 | ★输入功率：15-200kW（根据工件规格选型） ★输出频率：1000-8000Hz（中频交流） ★焊接电流：100-3000A（数字预设/调节） ★负载持续率：≥60%（40℃环境） ★防护等级：IP21S（室内）或IP54（室外） ★控制方式：数字化控制面板，参数实时显示 保护功能：过流、过热、欠压保护 ★冷却方式：水冷（配水冷循环机组） 电源：三相AC380V 50/60Hz ★需根据肇庆定子并头焊接所需尺寸定做焊头 | 台 | 1 | 根据参数找不到相关焊机的信息，请提供更多焊机详细参数； 根据肇庆定子并头焊接所需尺寸定做焊头，这个焊头预估尺寸大小及数量要求； | 以以下技术参数为准： ★额定功率：≥80kW； ★工作频率：≥18kHz； 输入电压：380V交流三相； 输出功率可调范围：（≤1%）-100%； 输出电流可调范围：（≤2%）-100%额定电流； 输出电流可调灵敏度：0.1%，最小0.1A； 电流/功率响应时间：≤10ms； 电流/功率到达时间：≤400ms； 效率：≥95%； 防护等级：≥IP20； ★冷却方式：水冷（配独立冷水机） ★冷水机制冷量：≥30kW； 冷水机输入电压：380V交流三相； ★适用于大型水电机组定子线棒并头焊接，需定制焊头。需焊接区域尺寸为：（1）长228mm 宽26mm 高60mm （2）长200mm 宽26mm 高60mm （3）长60mm 宽15mm 高140mm ，定制的焊头应能满足上述焊接区域尺寸需求，数量2个
2 | 标包1 | 肇庆浪江抽水蓄能电站2026年仪器仪表购置 | 滤油机真空表 | 真空表计 | 指针或数显式 -100Kpa 至 40Mpa 防护等级：IP67 测量精度：±0.25% FS 真空测量原理：压阻式或电容式 膜片材质：316L不锈钢/哈氏合金C276/钽（耐腐蚀性介质） 抗振性能：20g（符合IEC 60068） | 个 | 3 | 需要补充接头尺寸要求 | 接头尺寸：M20，牙距1.5
3 | 标包1 | 肇庆浪江抽水蓄能电站2026年仪器仪表购置 | 内窥镜 | 工业内窥镜 | ★伸缩杆长度或插入管长度：最小伸缩长度≤1.2m，最大伸长度≥3m ★摄像头像素：≥200万像（720P以上） ★景深：10mm-∞（自动对焦或手动调焦） ★视场角：≥110° 照明：前置超高亮度LED，亮度可调 防护等级：IP67（探头端） 存储：TF卡≥32GB，拍照/录像均可 电源：可充电锂电池≥4小时 重量：≤3.5kg 配件：侧视镜、磁吸头、钩针等辅助配件 | 个 | 2 | 探头直接大小是否有要求； 侧视镜、磁吸头、钩针等辅助配件尺寸大小是多少，配置数量是否有要求； | 探头直径小于3mm，配3个侧视镜（含不同角度，30°、45°、60° 等规格）+ 1个磁吸头 + 1个钩针的套装形式，所有配件须与内窥镜主机同品牌、同接口规格，确保安装牢固、无脱落风险。
4 | 标包2 | 西部修试公司2026年仪器仪表购置-批量购置 | 仿真系统 | 详见技术规范书3.4 |  | 套 | 1 | 缺少仿真系统建模详细资料：请提供全套仿真系统图纸资料。 | 该仪器设备属于“调速器综合测试仪”，用于调速器静特性试验、参数建模试验。属于仪器成品范畴，无需提供仿真图纸资料。
5 | 标包3 | 修试公司2026年仪器仪表购置 | 温度检验仪 | 温度范围：-35~155℃（TCL10 硅油）加热腔体尺寸：直径 60mm, 深度 170mm(其中 150mm 为工作深度) 稳定度：0.05℃ 标准液体槽：0.1℃ 干式炉选件：0.3℃ IR 黑体炉选件：0.5℃ 黑体炉发射率：0.9994 显示温度范围：-50~165℃ 测量分辨率：从-9.99 到 99.99 为 0.01℃ | 温度范围：-35~155℃（TCL10 硅油） 加热腔体尺寸：直径 60mm, 深度 170mm(其中 150mm 为工作深度) 稳定度：0.05℃ 标准液体槽：0.1℃ 干式炉选件：0.3℃ IR 黑体炉选件：0.5℃ 黑体炉发射率：0.9994 显示温度范围：-50~165℃ 测量分辨率：从-9.99 到 99.99 为 0.01℃，其他范围为 0.1℃ 设定分辨率：0.1℃ 加热/冷却时间：40 分钟（从环境温度至 165℃），23 分钟（从 165℃至环境温度），50 分钟（从环境温度至-35℃） 供电电压：100~240 VAC, 50/60 HZ 电源消耗：400 VA 尺寸：宽 210 mm，高 380+50 mm，深 300 mm，重量 13kg 标准特性：关闭控制功能、手动控制功能、工作小时显示、设定点记忆功能、速率设定功能、自定义测试功能、RS485 通讯接口 | 台 | 1 | 1.请确认是否需要黑体炉选件? | 需要
6 | 标包3 | 修试公司2026年仪器仪表购置 | 绝缘油测试仪 | 克力利夫兰开口杯法自动闪点试验仪： 测试方法符合 GB/T 3536 标准《石油产品闪点和燃点的测定克利夫兰开口杯法》； 温度显示范围： 室温 - 400 ℃； 温度传感器：不锈钢护套 Pt100 铂电阻； 闪点检测：双离子环电极，火焰离子电流法； 点火方式：电点火（电热丝（线圈）点火）； 加热功率：1500 VA； 升温控制：按标准自动控温升温； 精度与重复性： 闪点 ≤ 150 ℃：± 2 ℃ | 克力利夫兰开口杯法自动闪点试验仪： 测试方法符合 GB/T 3536 标准《石油产品闪点和燃点的测定克利夫兰开口杯法》； 温度显示范围： 室温 - 400 ℃； 温度传感器：不锈钢护套 Pt100 铂电阻； 闪点检测：双离子环电极，火焰离子电流法； 点火方式：电点火（电热丝（线圈）点火）； 加热功率：1500 VA； 升温控制：按标准自动控温升温； 精度与重复性： 闪点 ≤ 150 ℃：± 2 ℃； 闪点 ≥ 150 ℃：± 3 ℃； 大气压修正：自动（内置气压传感器）； 显示屏：7 英寸彩色触摸屏； 电源：AC 100–240 V，50/60 Hz； | 台 | 1 | 产品前面写要的是绝缘油测试仪, 参数写的是克力利夫兰开口杯法自动闪点试验仪, 请明确到底需要的是什么产品? | 克力利夫兰开口杯法自动闪点试验仪
7 | 标包3 | 修试公司2026年仪器仪表购置 | 便携式振动分析仪 | 便携式模态分析装置： 1、主机CPU主频不低于806MHZ，每个通道采样率不低于131KHZ，线谱数不低于102400线； 2、传递函数频率范围1-20000Hz；激振平均次数：1-255；传递函数精度：100-6400； 3、至少二通道，采集振动两个通道，力锤一个通道； 4、具备冲击脉冲功能，采用冲击脉冲+加速度一体化设计电流型传感器； 5、具备、敲击测试、轴承包络谱等功能，并配套相应的力锤。 | 便携式模态分析装置： 1、主机CPU主频不低于806MHZ，每个通道采样率不低于131KHZ，线谱数不低于102400线； 2、传递函数频率范围1-20000Hz；激振平均次数：1-255；传递函数精度：100-6400； 3、至少二通道，采集振动两个通道，力锤一个通道； 4、具备冲击脉冲功能，采用冲击脉冲+加速度一体化设计电流型传感器； 5、具备、敲击测试、轴承包络谱等功能，并配套相应的力锤。 6、需要提供配套软件 | 台 | 1 | 没有完全满足参数的产品,请推荐具体的品牌及规格型号 | 经调研存在符合条件品牌和型号仪器