1. 服务需求一览表
[bookmark: _Toc233528041][bookmark: _Toc279676589]本技术规范未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，应答方所提供的服务应符合行业标准和本技术规范中所提要求。
	采购类别
	采购名称

	技术服务
	仪器仪表定期校准送检服务


2. 服务内容及要求
服务目标
本次采购工作的核心目标在于通过第三方专业检测服务，确保科研设备附属监测仪表数据准确可靠。
服务内容
2.2.1.服务范围
本项目校验检测服务的业务范围主要为科研设备附属在线监测仪表定期校准，以及所涉及的安全阀、压力表定期送检等内容。
2.2.2.需校准设备明细
（1）溶解氧仪表1台，仪表型号为HACH Polymetron 9500；
（2）TOC检测仪表1台，仪表型号为SUEZ/checkpoint；
（3）SiO2检测仪表1台，仪表型号为HACH Polymetron 9610sc；
（4）颗粒度仪表1台，仪表型号为LIGHTHOUSE Vertex100；
（5）电阻率仪表4台，仪表型号为HE-960RW；
（6）氨氮仪表1台，仪表型号为苏州创造环保科技CE-130；
（7）总氮仪表1台，仪表型号为苏州创造环保科技CE-1319；
（8）CODcr仪表1台，仪表型号为苏州创造环保科技CE-1001；
（9）放流池PH计1台，仪表型号为三泽仪器PC-1000；
（10）放流池F离子计1台，仪表型号为三泽仪器F-3000；
（11）放流池SS计1台，仪表型号为MC-144H；
（12）安全阀5个，设备型号为富羽A27W-16T型弹簧式安全阀；
（13）压力表5个，仪表型号为杭州鹳山仪表，量程0-1.6MPa。
2.2.3.服务项目
（1）废水排放取样口1处，每季度检测一次出具检测报告；
（2）废气取样点7处，每年度检测一次出具检测报告；
（3）噪声测量点4处，每季度检测一次出具检测报告；
（4）超纯水取样点1处，每半年检测一次出具检测报告；
（5）工艺冷却循环水取样点3处，每半年检测一次出具检测报告；
（6）超纯水终端溶解氧、TOC、SiO2、颗粒度各1台和电阻率检测仪表4台年度校准；
（7）废水排放口氨氮、总氮、CODcr、PH计、F离子计、SS计检测仪表各1台年度校准；
（8）安全阀5个，每年度送检一次出具检测报告。
（9）压力表5个，每半年送检一次出具检测报告。
服务方式、方法及路径
2.3.1.仪器仪表定期校准送检服务基本要求
（1）应答方应按照相关检测规定时间按质向采购方提供校验检测服务，每次服务前需提前1周通知采购方，以便采购方可提前准备，保证正常进行校验检测服务。
（2）需外出带到应答方实验室进行校准的仪表，需由应答方负责来采购方站房取下仪表，按要求打包带回应答方实验室进行校准，校准完成后由应答方送回采购方站房负责安装完成。
（3）安全阀及压力表由应答方送去法定计量机构或授权单位校验，由应答方提供各5套送检完成的新安全阀压力表替换现场设备，下一送检周期到达前由应答方将上次换下来的安全阀压力表再次进行送检，保证采购方现场使用需求。
（4）应答方在采购方场所提供服务时，要求应答方在场的人员严格遵守采购方的安全和保密守则以及适用于在该场所工作人员的其他守则。
（5）应答方在校验检测服务期间，如损坏采购方的设备配件，应答方应及时负责赔偿采购方相应配件。
（6）每次校验检测服务完成后，应答方需向采购方提交一份对应的检测报告。
（7）如果因为应答方服务原因导致采购方设备损坏，应答方需赔偿相应损失，且采购方有权解除合同。
（8）应答方在履行服务中，不应侵犯他人的知识产权（包括但不限于专利、商标、专有技术、著作权、商业秘密等）或其他第三方的权利。
2.3.2.仪器仪表定期校准送检服务专业要求
（1）废水检测（按照《水污染物综合排放标准》DB11/307-2013）
	序号
	取样点位
	检测因子
	检测频次

	1
	废水排放口
	PH
	每季度1次

	2
	
	CODcr
	

	3
	
	BOD5
	

	4
	
	SS
	

	5
	
	氨氮
	

	6
	
	总磷
	

	7
	
	总氮
	

	8
	
	TDS
	

	9
	
	氟化物
	

	10
	
	流量
	


本项目废水排放执行《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”，限值见下表。
	污染物名称
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	总磷
	氨氮
	总氮
	氟化物
	TDS

	限值(mg/L，pH值无量纲除外)
	6.5-9
	500
	300
	400
	8
	45
	70
	10
	1600


（2）废气检测（按照《大气污染物综合排放标准》（DB11/501—2017）
	序号
	取样点位
	检测因子
	检测频次

	1
	有组织废气
（DA022排放口）
	氟化物、氯化氢、氯气、NOx、硫酸雾、氨、非甲烷总烃、其他A类物质（乙酸、甲酸）
	每年1次

	2
	有组织废气
（DA023排放口）
	NH3
	

	3
	有组织废气
（DA024排放口）
	其他C类物质（丙酮、异丙醇、戊烷、己烷、庚烷）、二甲苯、非甲烷总烃
	

	4
	有组织废气
（DA025排放口）
	其他C类物质（异丙醇）、非甲烷总烃
	

	5
	有组织废气
（DA026排放口）
	其他C类物质（异丙醇）、非甲烷总烃
	

	6
	有组织废气
（DA029排放口）
	其他C类物质（异丙醇）、非甲烷总烃
	

	7
	有组织废气
（DA030排放口）
	NOx
	


检测报告中请给出上述各自的排气筒高度、内径、烟气量、烟气温度。记录对应风机的额定风量。具体取样检测按照《大气污染物综合排放标准》（DB11/501—2017）中“生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”的Ⅱ时段排放标准要求。
（3）噪声检测（按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）
	序号
	取样点位
	检测因子
	检测频次

	1
	厂界四周
	昼间
	每季度1次


按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行相关检测和分析。昼间检测1次，连续检测1天。项目所在地块西厂界邻近杨雁路，西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他厂界执行3类标准，具体限值见下表：
	类别
	环境噪声标准   单位：Leq[dB(A)]

	
	昼间
	夜间

	3
	65
	55

	4
	70
	55


（4）超纯水检测（按照ASTM D5127-2013（2018）电子和半导体行业超纯水标准指南）
	序号
	取样点位
	检测因子
	水质判定要求
	检测频次

	1
	超纯水终端取样口
	电阻率
	≥18MΩ•CM
	每半年1次

	2
	
	TOC
	≤5ppb
	

	3
	
	溶解氧
	≤5ppb
	

	4
	
	SiO2
	≤3ppb
	

	5
	
	微粒子（≥0.1微米）
	≤1pcs/mL
	

	6
	
	细菌
	≤1cfu/100mL
	

	7
	
	离子浓度
	满足ASTM D5127-2013（2018）电子和半导体超纯水标准指南中，Type E-1等级各类离子浓度的要求
	


（5）工艺冷却循环水检测（按照电子级水GB/T 11446.1-2013）
	序号
	取样点位
	检测因子
	水质判定要求
	检测频次

	1
	工艺冷却循环水取样口
	PH
	7-8
	每半年一次

	2
	
	电导率
	≤10μS/cm
	


（6）超纯水终端检测仪表校准 
	序号
	仪表名称
	校准要求
	校准频次

	1
	溶解氧仪表
	按《中华人民共和国国家计量检定规程》校准，提供报告
	每年1次

	2
	TOC仪表
	按《中华人民共和国国家计量检定规程》校准，提供报告
	每年1次

	3
	SiO2仪表
	按《中华人民共和国国家计量检定规程》校准，提供报告
	每年1次

	4
	颗粒度仪表
	按《中华人民共和国国家计量检定规程》校准，提供报告
	每年1次

	5
	电阻率仪表
	按《中华人民共和国国家计量检定规程》校准，提供报告
	每年1次


（7）废水终端检测仪表校准
	序号
	仪表名称
	校准要求
	校准频次

	1
	氨氮仪表
	按《中华人民共和国国家计量检定规程》校准，提供报告
	每年1次

	2
	总氮仪表
	按《中华人民共和国国家计量检定规程》校准，提供报告
	每年1次

	3
	CODcr仪表
	按《中华人民共和国国家计量检定规程》校准，提供报告
	每年1次

	4
	PH计
	按《中华人民共和国国家计量检定规程》校准，提供报告
	每年1次

	5
	F离子计
	按《中华人民共和国国家计量检定规程》校准，提供报告
	每年1次

	6
	SS计
	按《中华人民共和国国家计量检定规程》校准，提供报告
	每年1次


（8）安全阀和压力表送检
	序号
	仪表名称
	送检要求
	送检频次

	1
	安全阀
	（1） 由应答方送去法定计量机构或授权单位校验，并粘贴合格标签提供报告
（2） 安全阀送检期间由应答方提供安装备用安全阀满足现场使用需求
	每年1次

	2
	压力表
	（1）由应答方送去法定计量机构或授权单位校验，并粘贴合格标签提供报告
（2）压力表送检期间由应答方提供安装备用压力表满足现场使用需求
	每半年1次


服务质量要求
2.4.1.服务单位资质及业绩要求
（1）应答方应为国家认可的专业计量检测机构，或为专业计量机构认可的合作协议单位；
（2）应答方须具备不少于3份的同类别水质环境检测及仪表计量校准项目业绩证明。
2.4.2.服务品质要求
在本项目服务过程中，检测报告应采用统一格式，内容完整、准确、清晰，包含关键信息，如被检测对象信息、检测项目、检测依据、检测结果等，并加盖检测专用章和对应符合国家行业通用要求的计量认证章（CMA 章、CNAS章）。报告需由具备资格的检测人员签字，并经检测机构法定代表人或其授权人签发，保证出具的报告合规有效。
正常使用情况下，按服务频次要求，定期提供环境计水质检测和仪表校准服务，提供的检测校准报告需符合国家和北京地方相关标准，满足采购方使用要求。
2.4.3.操作工法要求
应答方指派的服务检测人员需按照相关的国家技术规范标准流程及操作工法要求进行计量校准和环境检测。
服务地点
实施服务地点为北京市怀柔区某单位。
服务进度要求
应答方中标后，接到采购方要求时，应在规定时间内完成规定的服务内容。
服务期限
服务履行期限为应答方提供的所有服务内容按频次要求规定完成后结束。
3. 服务成果交付及验收
成果交付时间和地点
时间：应答方按采购方要求时间入场，完成指定服务，并提交本规范2.3.1章节规定的检测报告及其他相关成果文件。
地点：北京市。
成果交付形式
应答方每次进行成果交付时，应将相应的检测报告和工作完成情况汇总成书面文件，签章后上报采购方。
其中工作完成情况汇总纸质文件由应答方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖公章。
验收时间和地点
时间：合同签订后，应答方每完成一次服务，由采购方进行相应的验收确认。
地点：北京市。
验收标准
（1）安全与合规性：应答方服务人员应具备相应的资质证件，服务着装、人身安全防护措施需满足应答方工作规范及采购方相关要求，服务过程中需对工作区域进行安全隔离和警示。
（2）性能测试：工作完成后进行至少2小时的连续运行测试，并记录关键参数，确认设备运行无异常。
（3）检测报告：向采购方提供相应符合要求的检测报告。
（4）现场环境：检查工具、杂物已清理，工作区域整洁。
（5）签署验收单：在确认所有项目合格后，由采购方在维保工作单上签字确认，作为工作完成的凭证。
验收方法
应答方完成每次的校准检测服务后，采购方在应答方的配合下进行验收，以确定服务成果符合本技术规格书或合同规定，若采购方发现服务成果中存在任何不符合本技术规格书或合同约定的情况，应答方需在7日内纠正不合规格的缺陷。
4. 采购方提供的工作条件及协作事项
在执行校准检测服务期间，应答方维保人员出入设备所在的机房、搬运工具及材料时，如需要现场照明、水电设施等工作必需的条件，采购方给予方便。
5. 售后服务要求
（1）提供专业的咨询服务，解决采购方的技术问题，满足采购方的售后需求。
（2）提供专业的培训服务，包括仪表的操作，维护和计量校准方面的技能培训。
（3）提供测试设备零部件及附件的替换服务，保证采购方仪表的长期良好运行。
6. 其他要求
（1） 合同价格中包括每次服务的人工费用、取样费用、出具报告费用和仪表校准所需附件和送检费用，不再单独另行收费。

