## 问题质询
广东电网公司2026年机载紫外成像仪、高压电缆局放测试仪、惯性陀螺仪等物资框架公开谈判澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 16AB631869E9497A9441C8F424FA0326 | 85353B5D98BF4A58BD79BDD880CCC57CZ269 | 《高压电缆局放测试仪技术规范书（通用部分）》5.10 外壳防护要求："防尘——装置应符合GB 4208中规定的外壳防护等级IP68的要求"；"防水——装置应符合GB 4208中规定的外壳防护等级IP68的要求"。 DL/T 3089-2026《高频局部放电测试仪技术条件》5.8外壳防护等级要求“测试仪外壳防护等级应符合GB/T 4208规定的IP31级的要求”；《Q/GDW 11224-2014电力电缆局部放电带电检测设备技术规范》4.4.6外壳防护等级要求“应符合GB 4208-2008规定的外壳防护等级IP51的要求”。 本次招标设备为高压电缆局放测试仪，是便携式测试设备，并不是固定的在线监测装置。局部放测试仪主机、传感器的防护等级要求是否改为“便携式检测系统外壳防护等级应符合GB4208规定的IP31要求”更合适？ 如确实须达到IP68，请招标方按《GB 4208外壳防护等级（IP代码）》关于“第二位特征数字所表示的防止水进入的防护等级”的规定，明确其浸水深度、持续时间、水温差及试验后允许进水量等协商确定的试验条件与判据，以便投标方据此防护等级要求提供第三方检测报告等证明材料。 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 高压电缆局放测试仪 | 按照技术规范书要求执行。 技术规范通用部分“5.4.1检测功能”中要求“应同时具备自动监测和人工检测功能”，对于同步具备监测功能的高压电缆局放测试仪，要求防护等级IP68，防水试验条件应比GB/T 4208 中防止水进入的防护等级特征数字7对应试验条件“水面在外壳顶部以上至少0.15m,外壳底面在水面下至少1m，试验持续时间30min”更为严酷，具体试验条件可由制造商根据设备实际情况和检测机构确定，并体现在报告中。 | =DISPIMG("ID_93B41BBA7B8848C885ADEABE54C562CC",1) | =DISPIMG("ID_F3DA66CD68464A5A811317EB2188231A",1)
2 |  |  | 您好，商务结构化评审——供货业绩： 中“（4）提供合同数量超出要求的，在供货业绩排名计算分值基础上，每超出1项扣2分，扣完为止”。请问合同数量是要求5份吗。 | *** | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年机载紫外成像仪、高压电缆局放测试仪、惯性陀螺仪等物资框架公开谈判 | 按“（1）需提供产品业绩表中已开发票金额最大的5份合同关键页及对应发票的扫描件；业绩不足5份合同的，需提供全部合同关键页及对应发票扫描件。如已提供资料与供应商产品业绩表金额一致且符合要求，供货业绩以供应商产品业绩表中对应标的物已开发票金额合计为准，如已提供资料与产品业绩表存在任何一处不一致或不符合要求，供货业绩以已提供的该物资品类前5份合同发票金额总计为准。”要求提供，（4）中说明超出5份合同将扣分。