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1. 本文件为标的: 《通用型绝缘油便携取样装置的研制与应用》职工创新项目测试化验加工服务技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。 
7. 投标方必须仔细阅读本技术规范书的全部条款，并作出明确响应。技术规范书中的条款及要求均为采购方最低需求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（经评审的最低投标价法选用此条）
或7.投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（综合评估法选用此条）
8. 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
9. 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
10. 本标书的最终解释权归招标方。








[bookmark: _Toc19342][bookmark: _Toc17049][bookmark: _Toc7301]1  标的概况
[bookmark: _Toc21950][bookmark: OLE_LINK1]标的名称：《通用型绝缘油便携取样装置的研制与应用》项目测试化验加工服务，采购内容：按采购方提供的技术规范书，完成装置1套，采购金额：2.50万元。 
[bookmark: _Toc22746][bookmark: _Toc21607][bookmark: _Toc30787]实施项目名称：《通用型绝缘油便携取样装置的研制与应用》
实施计划编号：030400KZ26010029
数量：提供《计量周转箱盘点装置》职工技术创新项目的技术服务,完成装置1套。工期：合同签订至2026年12月30日内。

[bookmark: _Toc283142574]2  测试加工项目要求
根据招标方提供的技术标准，完成 通用型绝缘油便携取样装置 共 一套 的加工制作。加工完成后的仪器应经具备 CMA/CNAS 资质的第三方计量检定机构检定合格，并出具检测报告。
本项目旨在研发一套基于单片机智能控制的手持式密封取油装置，通过机电一体化设计，实现高效、洁净、可控的变压器绝缘油取样。装置应具备以下功能要求：
[bookmark: _Toc12038]2.1 装置主要组成与功能
	模块
	要求

	控制单元
	采用低功耗单片机，集成油压监测、电机驱动、模式切换、自动封口控制等功能；具备过压、过流、温度保护。

	执行机构
	丝杆电机模组，通过步进控制实现活塞微量推进，完成油液定量抽取。

	进油系统
	标准接口适配常见变压器取样阀；内置压力传感器，实时监测油压。

	操作模式
	支持自动模式：一键设定目标油量，自动完成抽取；手动模式：通过限位调节机构灵活控制取油量。

	封口机构
	取样完成后自动触发电磁-滑台封口，将硅橡胶密封套推至针管前端，实现无暴露密封。

	快拆针管
	采用卡槽式快拆结构，无需工具即可快速装入与取出。

	冲洗与废油回收
	内置三通阀，支持一键启动管路清洗；清洗后，废油自动排入密封舱，实现全程无滴漏。

	外壳
	防静电阻燃ABS一体注塑，轻量化设计，整机轻便，可单手手持操作。





[bookmark: _Toc12525]




2.2 性能指标
定量精度：设定油量的 ±2% 或 ±1mL（取大值）
最大抽取压力耐受：0.6MPa
工作温度：-10℃ ～ 50℃
相对湿度：≤90%（25℃，无凝露）
供电方式：内置可充电锂电池，连续工作时间 ≥ 3小时
机身尺寸参数：140mm*105mm*530mm（长宽高）；重量约为1.6kg。
[bookmark: _Toc28964]2.3安全性
所有外露金属部件均做绝缘处理，高压软管及接头应能承受1.2倍最大工作压力无泄漏；具备防呆接口，防止误接取样阀；废油收集舱密封可靠，倒置无渗漏。
[bookmark: _Toc25054]3 技术服务的要求
3.1 资质要求
熟悉行业规范，掌握相关技术标准。
3.2 技术人员要求
技术服务人员需具备相应技术能力，能根据甲方提供的项目技术服务要求，完成装置的制作和安装调试。
3.3 其他要求
1、项目交付后，提供不低于1年的质量保证。
2、本合同项下所形成的相关成果（例如：专利、软件著作权等知识产权的申请权利）归甲方独有。
[bookmark: _Toc18031]4 包装运输安装和质量保证
[bookmark: _Toc26771]4.1 包装
1）要严格按照制造厂给出的说明书对通用型绝缘油便携取样装置进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供成套设备的运输和储存说明书；
2）通用型绝缘油便携取样装置制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定；
3）通用型绝缘油便携取样装置及附件的包装应能保证各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮，对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。
[bookmark: _Toc14610]4.2 运输
1）整体运输时，通用型绝缘油便携取样装置内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装；
2）单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配；
3）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求；
4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺；
[bookmark: _Toc28546]4.3 质量保证
1）投标方应按使用说明书进行安装和维护，确保设备在规定的使用条件下安全运行；
2）投标方应对成套设备提供自到货日起不少于1年的“三包”质量保证。在质保期后、设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。如发生产品损坏，投标方应及时为设备提供维修部件，并按最近的投标价提供；
3）投标方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体及附件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换； 
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合；
[bookmark: _Toc4689][bookmark: _Toc266713650][bookmark: _Toc24569][bookmark: _Toc11865][bookmark: _GoBack]5 时间进度要求
	进度计划

	
	[自成交通知书发出之日起到2026年11月31日内]
主要内容：
1) 根据技术服务内容要求，完成通用型绝缘油便携取样装置的加工制作。

	
	[加工制作完成后10日内]
主要内容：
1) 完成装置测试检定。
2) 完成装置的现场使用调试。


[bookmark: _Toc32143]6 交付与验收
[bookmark: _Toc5674][bookmark: _Toc3677]6.1 交付形式及数量要求
1) 项目交付物：通用型绝缘油便携取样装置1套。
2) 项目专利交底书：1份
3) 项目论文初稿素材：1份
4) 应由具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的报告
[bookmark: _Toc32083][bookmark: _Toc21560][bookmark: _Toc23588][bookmark: _Toc536]6.2 验收
1）按本技术条件书要求，通用型绝缘油便携取样装置研发。逾期交付成果15天，扣除30%比例金额。
2)装置需经过严格的功能测试和性能测试，确保满足设计要求和加工要求，验收过程中，如发现装置存在质量问题或不符合设计要求，供应商需及时进行整改，直至满足验收标准，
装置加工完成后，应由具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构进行以下试验并出具报告：
	试验项目
	要求

	外观及基本功能检查
	各按键、接口、显示屏功能正常，无毛刺、破损

	定量精度测试
	使用标准量筒，在室温及50℃环境下分别测试，误差符合1.2条款

	密封性试验
	进油口加压至0.6MPa，保压1min，无泄漏

	油压监测校准
	与标准压力表比对，误差≤±1%FS

	封口功能测试
	无卡滞，密封套装配到位


7 投标技术文件要求
7.1 技术方案
投标方应针对测试加工服务，提供详尽的技术方案，应包含测试加工方法、实施步骤等。
7.2 项目管理实施
1、项目人员组织
介绍项目人员组织情况、职责分工、运行机制，提供人员详细资料（包括学历、资质、工作经验等）。
2、项目进度及保障措施
3、项目交付项
投标方根据成果交付与验收要求，应提交给招标方的交付文件等，并附上相应的交付时间计划表。
7.3 技术支持与售后服务
投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。
7.4 技术差异表
投标方应将所提供服务差异如实填写在下面空栏里，包括所有服务内容的能力差异。
表7.1 技术差异表
	序号
	条目
	标书所要求的技术服务能力
	投标者所提供的技术服务能力
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7.5 其它补充说明
1、投标方认为需要为本项目提供的其它任何资料信息。
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