[bookmark: _Toc24175][bookmark: _Toc16230][bookmark: _Toc32296][bookmark: _Toc14476][bookmark: _Toc24158][bookmark: _Toc77723373][bookmark: _Toc21345][bookmark: _Toc14956][bookmark: _Toc28252]1. 使用条件
[bookmark: _Toc279769036]本设备技术规范书要采购的手持式变比测试仪，投标方应保证对所提供的设备不仅满足本技术规范书要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（包括正常使用条件和特殊使用条件）下的绝缘水平、温升等相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。
[bookmark: _Toc3269][bookmark: _Toc19359][bookmark: _Toc12581][bookmark: _Toc32218][bookmark: _Toc12130][bookmark: _Toc32399][bookmark: _Toc77723374][bookmark: _Toc7238][bookmark: _Toc15323][bookmark: _Toc285701796][bookmark: _Toc285621516][bookmark: _Toc276490903][bookmark: _Toc276492375]1.1 正常使用条件
a) [bookmark: _Toc30529][bookmark: _Toc6897][bookmark: _Toc7382][bookmark: _Toc247][bookmark: _Toc10862]环境温度范围：-25℃～+55℃；
b) 环境相对湿度（在25℃时）：
日平均值：≤95%
月平均值：≤90%
c) 污秽等级：不低于c级（户内）；
d) 地震烈度：Ⅷ 度
e) 安装地点：户内/户外开关箱内
[bookmark: _Toc29020][bookmark: _Toc29182][bookmark: _Toc77723375][bookmark: _Toc24278]1.2 特殊使用条件
投标方应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，在询价和订货时特别说明。
1.2.1 对周围环境空气温度高于40℃处的设备，其外绝缘在干燥状态下的试验电压应取本标准的额定耐受电压值乘以温度校正因数Kt


式中：T ——环境空气温度，（单位：℃）
1.2.2 对用于海拔高于1000m，但不超过4000m 处的设备的外绝缘，海拔每升高100m，绝缘强度约降低1%，在海拔高于1000m 的地点试验时，其试验电压应按本标准规定的额定耐受电压乘以海拔校正因数Ka。

式中：H ——设备安装地点的海拔高度，（单位：m）。
[bookmark: _Toc8853][bookmark: _Toc3584][bookmark: _Toc26502][bookmark: _Toc7841][bookmark: _Toc26769][bookmark: _Toc32313][bookmark: _Toc16440][bookmark: _Toc12575][bookmark: _Toc77723376]1.3 系统条件要求
本技术规范书文件规定的设备，应适用于下列电力系统：
系统额定频率：			50Hz
系统标称电压：			380V
系统最高运行电压：		415V
[bookmark: OLE_LINK3]系统中性点接地方式：	配电变压器低压侧中性点直接接地
[bookmark: _Toc15260][bookmark: _Toc20615][bookmark: _Toc77723377][bookmark: _Toc12165][bookmark: _Toc13512][bookmark: _Toc5823][bookmark: _Toc9999][bookmark: _Toc15582][bookmark: _Toc4510]2. 技术要求
[bookmark: _Toc12695][bookmark: _Toc16365][bookmark: _Toc276492376][bookmark: _Toc10231][bookmark: _Toc2708][bookmark: _Toc251422135][bookmark: _Toc14781]该仪器适用于各种接线组别（包括Z型）的变压器变比测试，也可用于电容型电压互感器的变比测试。要求屏幕直观显示三相变比、误差、分接位置等信息，有分接绕组纵向测试功能，便于分接绕组的测试及各分接位置变比值的存储，具备操作简便、测量范围宽、数据稳定等特点。
[bookmark: _Toc396142570][bookmark: _Toc396142684][bookmark: _Toc468951522][bookmark: _Toc18790_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17898][bookmark: _Toc8979]2.1功能要求  
适用于各种接线组别（包括Z型）的变压器变比测试。
励磁电压达一万伏，可用于电容型电压互感器的变比测试。
屏直观显示三相变比、误差、分接位置等信息。
仪器设计有分接绕组纵向测试功能，便于分接绕组的测试及各分接位置变比值的存储。
操作简便、测量范围宽、数据稳定。
体积小、重量轻，方便携带使用。
[bookmark: _Toc1160][bookmark: _Toc11132_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1194]2.2技术参数要求  
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: _Toc178413256]测量范围：0.9-5000
分接存储：99个分接点
准 确 度：0.9-1000：±(0.1%K+2个字) ；1000-5000：±(0.2%K+2个字)
励磁电压（在工作电源为AC220V±10%，50±1Hz下）：110V/ 220V/10kV
联接组别：任意联接组别
[bookmark: _Toc13709][bookmark: _Toc27696][bookmark: _Toc9655_WPSOffice_Level2]2.3外观和结构要求  
仪器应为便携式，主机总重量应≤10Kg，并具备防撞、防潮功能。
仪器的测试线的长度应不小于10米。
整机表面应清洁无凹痕﹑划伤﹑变形。零部件整体和元器件装配位置要牢固，不应有虚焊﹑折裂和机械损伤。
投标人应认真填写采购标准规范中的技术参数响应表。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
[bookmark: _Toc387069912][bookmark: _Toc387069930][bookmark: _Toc387069900][bookmark: _Toc387069859][bookmark: _Toc387069854][bookmark: _Toc387069858][bookmark: _Toc387069907][bookmark: _Toc387069910][bookmark: _Toc387069922][bookmark: _Toc387069914][bookmark: _Toc387069923][bookmark: _Toc387069924][bookmark: _Toc387069913][bookmark: _Toc387069920][bookmark: _Toc387069916][bookmark: _Toc387069935][bookmark: _Toc387069904][bookmark: _Toc387069856][bookmark: _Toc387069857][bookmark: _Toc387069919][bookmark: _Toc387069926][bookmark: _Toc387069915][bookmark: _Toc387069928][bookmark: _Toc387069906][bookmark: _Toc387069936][bookmark: _Toc387069918][bookmark: _Toc387069929][bookmark: _Toc387069901][bookmark: _Toc387069909][bookmark: _Toc387069903][bookmark: _Toc387069902][bookmark: _Toc387069917][bookmark: _Toc387069927][bookmark: _Toc387069931][bookmark: _Toc387069933][bookmark: _Toc387069911][bookmark: _Toc387069905][bookmark: _Toc387069925][bookmark: _Toc387069934][bookmark: _Toc387069921][bookmark: _Toc387069908][bookmark: _Toc387069932][bookmark: _Toc387069855][bookmark: _Toc387069937][bookmark: _Toc387929725][bookmark: _Toc222][bookmark: _Toc271281212][bookmark: _Toc276490905][bookmark: _Toc8524][bookmark: _Toc276492417][bookmark: _Toc5657][bookmark: _Toc77723382][bookmark: _Toc18725][bookmark: _Toc30816][bookmark: _Toc22269][bookmark: _Toc635][bookmark: _Toc17152]3. 试验要求
应按照DL/T 845.3、JJG 1205、GB 4793、GB/T 2423.8-1995、GB/T 6587、GB/T 6593等有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验，并且各项试验结果应符合本技术规范条款要求。
4.供货需求及供货范围
供货范围及设备技术规格一览表
	序号
	名称
	单位

	1
	主机
	1（台）

	2
	电源线
	1（条）

	3
	测试电缆
	1（套）

	4
	接地线
	1（条）

	5
	2A保险管（支）
	2（只）

	6
	8A保险管（支）
	2（只）

	7
	高压电缆
	10（米）

	8
	使用说明书
	1（本）

	9
	合格证
	1（张）

	10
	装箱单
	1（张）

	11
	出厂检测报告
	1（本）

	12
	第三方检测报告
	1（本）



5.关键技术特性参数表
关键技术特性参数表（投标方填写-必填）
	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值
（投标人填写）
	证明材料
	偏差说明

	一
	手持式变比测试仪（否决项）

	1
	测量范围
	0.9-5000
	投标人响应
	0.9-10000
	投标人填写
（数值型）
	第三方试验报告
	

	2
	准确度
	0.9-1000：±0.1%
1000-5000：±0.2%
	投标人响应
	0.9-1000：±0.1%
[bookmark: _GoBack]1000-5000：±0.2%
5000-10000：±0.5%
	投标人填写
（数值型）
	第三方试验报告
	

	3
	重量
	≤10kg
	投标人响应
	≤9.5kg
	投标人填写
（数值型）
	第三方试验报告
	

	二
		手持式变比测试仪（非否决项）	

	1
	分接存储
	99个分接点
	投标人响应
	99个分接点
	投标人填写
（数值型）
	第三方试验报告
	

	2
	励磁电压（在工作电源为AC220V±10%，50±1Hz下）
	110V/ 220V/10kV
	投标人响应
	110V/ 220V/10kV
	投标人填写
（数值型）
	第三方试验报告
	

	3
	联接组别
	任意联接组别
	投标人响应
	任意联接组别
	投标人填写
（数值型）
	第三方试验报告
	

	4
	测试线的长度
	10米
	投标人响应
	10米
	投标人填写
（数值型）
	第三方试验报告
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