[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk66132115]数字电网公司2026年检测检验设备校准服务零星采购项目（二次采购）技术规范书
1 总则
（1）本文件适用于南方电网数字电网科技（广东）有限公司（以下简称采购方）静电放电发生器（芯片用）、金相显微镜（电子显微镜）、晶体管特性监测仪（半导体管特性图示仪）等检测设备的校准服务采购，本文件的最终解释权归采购方。
（2）响应方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购方将有权取消响应方的响应资格，由此产生的一切后果由响应方承担。
（3）响应方应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的校准服务技术方案。所提供的技术方案应完全满足或高于本技术规范书的要求；对于本技术规范书中的条款，响应方如不能满足要求，或有其他替代方案，或有其他修改建议，应在技术方案中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别。对于本技术规范书未规定的有关校准能力和服务事项，响应方应提出补充要求或建议，并陈述其理由。
（4）采购方在任何时候保留和拥有对本技术规范书的解释权。
（5）响应方应具备相应的计量校准服务资质，其认可（授权）能力范围应覆盖本技术规范书所列全部校准项目，并保证校准过程规范、校准结果真实准确、可追溯。
（6）本技术规范书所列检测设备校准服务的范围、校准项目、技术要求及验收要求，按下述各章规定执行。
2 应遵循的主要标准
除本技术规范特殊规定外，响应方所提供的校准服务均按规定的标准和规程的最新版本执行。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果响应方选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在响应方已证明替换标准相当或优于本技术规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提供审查的标准应为中文版本。
下列文件对于本技术规范的应用必不可少。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范：
JJF 1238-2022　集成电路静电放电敏感度测试设备校准规范
JJF 1397-2013　静电放电模拟器校准规范
JJF 1914-2021　金相显微镜校准规范
JJF 1236-2010　半导体管特性图示仪校准规范
JJF 1001-2011　通用计量术语及定义
JJF 1059.1-2012　测量不确定度评定与表示
JJF 1071-2010　国家计量校准规范编写规则
JJF 1033-2023　计量标准考核规范
CNAS-CL01:2018　检测和校准实验室能力认可准则（等同采用ISO/IEC 17025:2017）
3 技术要求
3.1 基本要求
3.1.1 资质要求
1.响应方应持有有效的 CNAS 实验室认可证书，认可范围覆盖本规范全部校准项目。
       2.中华人民共和国境内注册合法运作的法人或非法人组织，具有独立承担招标、采购项目的能力和独立履行合同的能力。必须提供有效期内的营业执照或其他行政主管部门核发的有效登记注册证明文件。
3.响应方必须按照南方电网公司要求，在供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）上完成供应商登记注册，并通过审核。
        4.响应方不得存在被中国南方电网有限责任公司列入供应商处罚黑名单或供应商处罚预警名单的情形。
3.1.2 人员要求
校准人员应取得注册计量师资格或经计量专业考核合格的能力证明，熟悉被校设备的工作原理、操作方法及相应计量技术规范，并经实验室授权后上岗。
3.1.3 环境条件要求
（1）校准工作应在受控环境条件下进行，温度一般为（20±5）℃，相对湿度不大于80%RH；相应校准规范对环境条件另有规定的，从其规定。
（2）校准过程中应对环境条件进行监测并如实记录；现场校准时应确认现场环境满足相应规范要求。
3.1.4 计量标准及配套设备要求
（1）校准用计量标准器及配套设备应经具备资质的计量技术机构溯源合格，并在有效期内使用。
（2）计量标准的测量不确定度应满足被校设备相应校准项目最大允许误差的要求（一般应不大于被校设备最大允许误差的三分之一，按相应校准规范执行）。
3.2 校准对象及范围
本项目校准服务对象为采购方现有3台检测设备，明细见表1。
表1 校准服务对象清单
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量

	1
	静电放电发生器（芯片用）
	EDS 10IC
	1台

	2
	金相显微镜（电子显微镜）
	BD-200
	1台

	3
	晶体管特性监测仪（半导体管特性图示仪）
	QT-2A
	1台


3.3 交付物要求
（1）响应方应交付的成果物包括：校准方案、校准原始记录、校准证书 3份（纸质版及电子版）以及结算所需的发票等文件。
（2）校准方案应在合同签订后 5 个工作日内提交，明确校准项目、依据规范、进度安排及人员配置，经采购方确认后实施。
（3）校准证书应在双方约定的期限内出具，其内容与格式应符合本技术规范书“校准结果与校准证书”一节及相关国标和行标的要求。
（4）上述交付物经采购方确认后，方可作为验收及结算的依据。
3.4 校准项目及技术要求
3.4.1 静电放电发生器（芯片用）EDS 10IC
静电放电发生器校准项目主要包括：放电电压示值误差、放电波形参数（上升时间、峰值电流等）、放电极性与放电模式（接触放电/空气放电）、放电重复频率等。各校准项目的技术指标按相关国标和行标的规定执行。
3.4.2 金相显微镜（电子显微镜）BD-200
金相显微镜校准项目主要包括：物镜放大倍数示值误差、目镜放大倍数示值误差、图像传感器（电子成像）放大倍数示值误差、分划板（测微尺）示值误差、分辨率等。各校准项目的技术指标按相关国标和行标的规定执行。
3.4.3 晶体管特性监测仪（半导体管特性图示仪）QT-2A
晶体管特性监测仪校准项目主要包括：集电极电压示值误差、集电极电流示值误差、基极阶梯电压/电流示值误差、扫描电压及偏转因数、取样电阻等。各校准项目的技术指标按相关国标和行标的规定执行。
注：如被校设备配置与相应校准规范适用范围存在差异，响应方应在校准方案中说明，并按适用的规范条款执行。
3.5 校准结果与校准证书
（1）校准完成后，响应方应出具校准证书。校准证书的内容及格式应符合相关国标和行标等有关标准的要求，至少包括：设备名称、型号规格、出厂编号、校准日期、校准环境条件、校准所用计量标准及有效期、校准项目及校准结果、示值误差及测量不确定度、建议复校时间间隔等。
（2）校准证书应加盖响应方校准实验室印章；取得CNAS认可的实验室可按认可规则使用认可标志。
4 校准实施与验收
4.1 校准类别
本项目校准服务分为首次校准、周期校准（复校）和临时校准（维修后或使用中异常时校准）。周期校准间隔一般为1年，采购方可根据设备使用情况按相应校准规范的建议及合同约定调整。
4.2 校准实施流程
（1）设备交接：响应方接收设备时，应核对设备名称、型号规格、出厂编号及附件，检查外观并记录设备状态；
（2）校准准备：被校设备按相应规范要求预热，校准用计量标准处于正常工作状态且在有效期内；
（3）校准实施：按相应校准规范规定的项目和程序逐项校准，如实记录原始数据；
（4）数据处理：按相关标准评定测量不确定度，判定各项示值误差是否满足要求；
（5）出具证书：按要求出具校准证书并交付采购方；
（6）设备返还：设备经妥善包装后返还采购方，包装及运输要求见第5章。
4.3 现场校准与交接验收
（1）校准服务可采用送检校准或现场校准方式，具体方式由采购方确定并在合同中约定。
（2）现场校准应满足环境条件及相应校准规范要求，且不应影响采购方其他工作的正常开展。
（3）采购方收到校准证书后，按第3章要求核对校准项目、校准结果及证书要素，确认满足要求的，视为验收合格。
4.4 异常与不合格处理
（1）校准中发现设备超差或功能异常时，响应方应如实记录并立即通知采购方，由采购方决定是否进行调整、维修后再校准。
（2）因响应方原因造成设备损坏或校准数据失实的，响应方应承担相应责任，并免费重新校准。
（3）因被校设备本体故障（包括但不限于设备长期存放导致的功能失效、部件老化、无法正常开机或计量性能严重超差等）导致校准无法继续进行的，响应方应停止校准并书面告知采购方，经双方确认后按已实际发生部分结算：采购方仅支付已发生的必要费用（含已实施校准工作量的费用及现场校准的差旅等费用），响应方应将已收取费用扣除必要费用后的余额退还采购方；设备故障的诊断、维修或报废处置费用由采购方另行承担。
5 包装、运输及质量保证、支持服务
5.1 包装与运输
（1）设备送检、返运应采用防震、防潮、防静电的包装，满足相应设备的运输要求；
（2）运输过程中造成的设备损坏、丢失，由责任方负责赔偿；
（3）设备往返运输费用及保险按合同约定执行。
5.2 质量保证
（1）响应方应保证校准所用计量标准均经有效溯源，校准结果真实、准确、可追溯；
（2）响应方应完整保存校准原始记录及校准证书副本，保存期限不少于6年（或按合同约定执行）；
（3）采购方有权对校准服务质量进行监督，必要时可委托第三方对校准结果进行核查；发现弄虚作假的，采购方有权取消其服务资格并追究相应责任。
5.3 支持服务
（1）响应方应提供校准技术咨询及校准证书疑问解答服务，对采购方提出的问题应在24小时内响应；
（2）响应方可根据采购方需求提供加急校准、上门取送等服务，具体按商务约定执行；
（3）设备校准结果异常时，响应方应提供原因分析及处理建议。
6 服务计划
响应方应确保在合同生效后20天内完成全部设备的校准并交付校准证书，具体进度安排及分批计划以合同约定为准。
7 响应方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，响应方应通过书面形式提交，并加盖公章。
8 报价表
响应方参考表2报价，报价单需包含税率说明，报价条目应清晰。
表2：收费报价表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	限价（含税，万元）

	1
	静电放电发生器（芯片用）EDS 10IC 设备校准服务
	项
	1
	1.1

	2
	金相显微镜（电子显微镜）BD-200设备校准服务
	项
	1
	0.0954

	3
	晶体管特性监测仪（半导体管特性图示仪）QT-2A设备校准服务
	项
	1
	0.0954

	总价合计（含税，万元）
	1.2908

	※注：以上报价应为含税价（税费6%），服务费需开具增值税专用发票。



南方电网数字电网科技（广东）有限公司
2026年11月4日
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